|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **控制电路板加速寿命测试记录表** | | | |
| 操作人： | | 日期： | |
| **部件名称** | **模块编号** | **外观完好** | **工作状态** |
| UPS控制板 | 1号 |  |  |
| 2号 |  |  |
| 3号 |  |  |
| UR控制板 | 1号 |  |  |
| 2号 |  |  |
| 3号 |  |  |
| 按键板 | 1号 |  |  |
| 2号 |  |  |
| 3号 |  |  |
| RGB灯板 | 1号 |  |  |
| 2号 |  |  |
| 3号 |  |  |
| 激光控制板 | 1号 |  |  |
| 2号 |  |  |
| 3号 |  |  |
| LED灯板 | 1号 |  |  |
| 2号 |  |  |
| 3号 |  |  |

表3.1 试验开始时验证

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期：2021.06.02 | | | |
| 部件名称 | 模块编号 | 外观 | 工作状态 |
| UPS控制板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| UR控制板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| 按键板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| RGB灯板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| 激光控制板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| LED灯板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |

表3.2 试验进行中第一次验证

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期：2021.06.10 | | | |
| 部件名称 | 模块编号 | 外观 | 工作状态 |
| UPS控制板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| UR控制板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| 按键板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| RGB灯板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| 激光控制板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| LED灯板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |

表3.3 试验进行中第二次验证

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期：2021.06.18 | | | |
| 部件名称 | 模块编号 | 外观 | 工作状态 |
| UPS控制板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| UR控制板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| 按键板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| RGB灯板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| 激光控制板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| LED灯板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |

表3.4 试验进行中第三次验证

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期：2021.06.26 | | | |
| 部件名称 | 模块编号 | 外观 | 工作状态 |
| UPS控制板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| UR控制板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| 按键板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| RGB灯板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| 激光控制板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| LED灯板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |

表3.5 试验结束时验证

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期：2021.07.02 | | | |
| 部件名称 | 模块编号 | 外观 | 工作状态 |
| UPS控制板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| UR控制板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| 按键板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| RGB灯板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| 激光控制板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |
| LED灯板 | 1号 | 完好 | 正常 |
| 2号 | 完好 | 正常 |
| 3号 | 完好 | 正常 |