## Cover Page
MS001.01.003RQ.1.0
MS-001 骨科手术导航与反馈系统
可用性任务分析V1.0
编制/时间：
审核/时间：
批准/时间：
文档修订履历
日期 |  | 编写人 | 版本 | 变更历史
|  |  | V1.0 | 新建文件
保密条款
文档仅限产品（项目）组内流转，违者负相应法律责任。

## Sheet1
序号 | 需求编号 | 使用场景 | 任务编号 | 任务分析 | 原因 | 是否导致伤害 | 伤害类型 | 结论
/ | {可用性需求评估中识别出的用户需求编号} | {使用场景描述，适用时包括操作场景、运输场景、安装场景、维护场景、报废场景} | {任务编号} | {描述该场景下具体的人机交互步骤，注：一个任务也可由多个步骤组成} | {描述潜在的使用错误，若使用错误的可能性极低，则描述为忽略} | {识别使用错误是否可能导致危险源或危害，填写是/否} | {罗列可能导致的伤害（可参考伤害清单）} | {本文档分析的结果输出至RAC中进一步分析和控制，同时危害相关的使用场景将进行总结性评估(可用性确认)}
1 | UR0101 | 设备安装、维护场景 | Task1 | 取出显示器Ⅰ安装于规划台车上。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task2 | 将台车主体引出的HDMI数据线和电源线与显示器Ⅰ后部接口连接 | 接错接口 | 否 | / | /
|  |  | Task3 | 取出显示器Ⅱ拆下显示器装饰罩，并通过显示器Ⅱ自带的4颗M4螺钉安装在导引台车上 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task4 | 将导引台车主体引出的信号线和电源线与显示器Ⅱ连接，将显示器装饰罩与显示器固定 | 接错接口 | 否 | / | /
|  |  | Task5 | 取出机械臂安装于导引台车的机械臂安装位上，并盖好机械臂装饰盖 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task6 | 从工具包中取出转接法兰，并将转接法兰Ⅰ、转接法兰Ⅱ拆开，分别安装在机械臂前端 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task7 | 从工具包中取出定位器，并装在转接法兰Ⅱ上，通过自锁机构固定 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task8 | 从工具包中取出配准板，按下压杆，将其安装在定位器上 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task9 | 从工具包中取出工作套筒，在通道处插入 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task10 | 将体位反馈模块通过磁吸安装在连接件前端磁吸盘处 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task11 | 将规划台车与医院C形臂X光机通过网线连接在一起，接通电源。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task12 | 将导引台车拖至手术床合适位置，通过网线与规划台车连接，接通电源并按下“台车降”按钮，使台车底部支撑脚杯着地，脚轮悬空即可 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task13 | 现场标定TCP，对系统进行精度调试 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task14 | 完成后关闭系统 | 忽略 | 否 | / | /
2 | UR0200 | 术中手术规划操作 | Task15 | 在规划台车的操作面板上点击开关，以及规划台车的电源按钮，启动规划台车。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task16 | 登录规划软件，选择规划软件的目标模块，进入规划软件的数据管理界面。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task17 | 在数据管理界面中，导入患者CT，数据重建，完成后点击下一步。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task18 | 骨骼分割，虚拟复位，完成并确认无误后，点击下一步，进入CT分区。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task19 | 按提示进行CT分区，完成并确认无误后，点击下一步，进入手术规划界面。 | 分区有误，可能导致配准失败 | 是 | 机器人辅助手术无法进行，需要切换成传统方式 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可用性确认；
|  |  | Task20 | 操作者根据实际情况进行手术规划（螺钉规划），完成并确认无误后，点击下一步，等待导引台车发送X光图片。 | 忽略 | 否 | / | /
3 | UR0300 | 术中定位导引操作 | Task21 | 在导引台车的操作面板上点击开关，以及导引台车的电源按钮和机械臂电源按钮，启动导引台车和机械臂。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task22 | 根据手术情况，将导引台车摆放到合适的位置，并升起脚轮，使得支撑脚着地。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task23 | 将配准板安装到导引台车的定位通道上，并自由拖到机械臂至C臂下，并水平对齐。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task24 | 使用术中C臂获取正位透视片，并点击完成正位手眼标定，此时应检查并确保正位透视片已经传输到规划软件中。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task25 | 摆放C臂成侧位，然后拖动机械臂至C臂下。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task26 | 使用术中C臂获取侧位透视片，并点击完成侧位手眼标定，此时应检查并确保侧位透视片已经传输到规划软件中。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task27 | 在规划软件中，点击分区按钮，对正、侧位透视片进行分区操作，完成并确认无误后，进入下一步。 | 分区有误，可能导致配准失败 | 是 | 机器人辅助手术无法进行，需要切换成传统方式 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可用性确认；
|  |  | Task28 | 选中目标区块进行单锥体配准，配准完成输出相似度值，确认无误后进入下一步。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task29 | 观察体位反馈模块的激光点相对标记物的位置，精度范围内时下发目标螺钉的定位数据给导引模块。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task30 | 使用导引模块中的运动仿真功能进行定位导引过程的仿真，确认无误后，观察体位反馈模块的激光点相对标记物的位置，精度范围内时点击定位按钮。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task31 | 踩脚踏，同时观察机械臂的运动，直至运动到位，然后装入套筒。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task32 | 使用遥控器的通道升降功能，控制导引通道至合适位置。 | 操作者搞错升降方向 | 是 | 导致患者体表擦伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可用性确认；
|  |  | Task33 | 观察体位反馈模块的激光点相对标记物的位置，精度范围内时沿通道执行置针操作。 | 操作者未顺着通道方向置入导针 | 是 | 导致患者受伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可用性确认；
|  |  | Task34 | 手术结束后取下体位反馈模块，并关闭其电源。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task35 | 控制导引台车，降下脚轮，使其着地。 | 操作者搞错升降方向 | 否 | / | /
|  |  | Task36 | 分别在规划台车、导引台车的操作面板上关闭规划台车电源、导引台车电源及机械臂电源，然后将系统放置规定位置。 | 忽略 | 否 | / | /
4 | UR0400 | 术中体位监测 | Task37 | 打开体位反馈模块电源。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task38 | 将体位反馈模块安装到导引模块上。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task39 | 调整激光点相对患者术野区域的位置。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task40 | 患者皮肤表面标记。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task41 | 在需要发送目标螺钉的定位数据给导引模块时，观察体位反馈模块的激光点相对标记物的位置，满足精度要求时，执行下发操作。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task42 | 在需要点击定位按钮，控制机械臂运动的时候，观察体位反馈模块的激光点相对标记物的位置，满足精度要求时，执行定位操作。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task43 | 在需要执行置针操作时，观察体位反馈模块的激光点相对标记物的位置，满足精度要求时，执行置针操作。 | 操作者未顺着通道方向置入导针 | 是 | 导致患者受伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可用性确认；
5 | UR0700 | 术中手术规划操作 | / | 应用软件的操作任务同Task16-Task20。 | / | / | / | /
6 | UR0800 | 术中机械臂控制与仿真 | / | 机械臂控制与仿真操作任务同Task30-Task32。 | / | / | / | /
7 | UR0900 | 术中器械无菌处理 | Task44 | 术中器械收集到灭菌盒中。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task45 | 分别进行手工冲洗，超声波精洗，然后干燥。 | 清洗不彻底，工具上残留药物 | 是 | 患者承受化学伤害 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可用性确认；
|  |  | Task46 | 低温等离子灭菌。 | 灭菌不彻底，工具上残留活病菌 | 是 | 患者承受生物学伤害 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可用性确认；
|  |  | Task47 | 储存待用。 | 忽略 | 否 | / | /
|  | 术中器械操作 | Task48 | 确认术中器械的灭菌状态，无误后取出定位装置。 | 忽略 | 否 | /
|  |  | Task49 | 将定位装置配合无菌罩安装到机械臂的法兰端。 | 定位装置可能掉落 | 是 | 患者承受机械伤害 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可用性确认；
|  |  | Task50 | 用户在导引软件中选择目标工具,要求与实际术中安装的定位器械一致。 | 选错目标工具 | 是 | 配准失败，无法进行机器人辅助手术 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可用性确认；
|  |  | Task51 | 软件自动对目标工具进行使用次数的计数。 | 忽略 | 否 | / | /
|  |  | Task52 | 当使用次数达到规定次数（50）后，并提示。 | 忽略 | 否 | / | /
8 | UR0901 | 术中器械操作 | / | 术中器械图像校准任务同Task23-Task26。 | / | / | / | /
9 | UR0902 | 术中器械操作 | Task53 | 机械臂正常定位完成后，停止运动。定位器械静止固定，把持定位通道。需要移动通道时，需要用户确认操作。 | 忽略 | 否 | / | /
10 | UR0903 | 术中器械操作 | Task54 | 机械臂正常定位完成后，停止运动。定位器械提供定位通道，供用户置针操作。需要移动/更换通道时，需要用户确认操作。 | 忽略 | 否 | / | /