## Cover Page
MS001.01.002RQ.1.0
MS-001 骨科手术导航与反馈系统
可用性需求评估V1.0
编制/时间：
审核/时间：
批准/时间：
文档修订履历
日期 |  | 编写人 | 版本 | 变更历史
|  |  | V1.0 | 新建文件
保密条款
文档仅限产品（项目）组内流转，违者负相应法律责任。

## Sheet1
序号 | 需求编号 | 条款 | 可用相关性 | 错误使用的可能性 | 是否进行任务分析 | 初步分析结果
/ | {填写需求编号} | {此栏填写具体的用户需求条款内容,参考产品提议、概念说明书等} | {判断其是否与可用性相关} | {与可用性相关时，判断其导致使用错误的可能性} | {存在可能导致使用错误的可能性时，应做任务分析} | {可用性需求评估结果输出形成人机界面及功能描述、经常使用的功能，也是任务分析的输入；识别出来的任务应能覆盖设备的整个使用、安装、维护的过程}
1 | UR0100 | 提供一种解决方案，用于辅助医生完成骨科脊柱类手术 | 否 | 不相关 | 不相关 | 不相关
2 | UR0101 | 整机设备有效期8年 | 是 | 可能 | 是 | 涉及设备的安装、维护过程
3 | UR0102 | 电气安全要求符合相关标准 | 否 | 不相关 | 不相关 | 不相关
4 | UR0103 | EMC要求符合相关标准 | 否 | 不相关 | 不相关 | 不相关
5 | UR0104 | 环境要求符合相关标准 | 否 | 不相关 | 不相关 | 不相关
6 | UR0105 | 网路安全要求符合相关标准 | 否 | 不相关 | 不相关 | 不相关
7 | UR0200 | 本产品应该提供规划功能，用于手术方案的规划和制定 | 是 | 可能 | 是 | 应有软件人机界面/操作面板，需要有额外控制接口
8 | UR0300 | 本产品应该提供手术定位功能，用于定位信息发送、指引手术位置 | 是 | 可能 | 是 | 应有软件人机界面/操作面板，需要有额外控制接口
9 | UR0400 | 本产品应该提供术中监测功能，用于监测术中患者的移动情况 | 是 | 可能 | 是 | 提供体位监测功能
10 | UR0500 | 本产品需要提供医用移动式台车用于承载显示器、主控机 | 否 | 不相关 | 不相关 | 不相关
11 | UR0600 | 本产品需要提供医用移动式台车用于承载机械臂系统、显示器、主控机 | 否 | 不相关 | 不相关 | 不相关
12 | UR0700 | 本产品需要提供一种应用软件，用于患者管理、CT数据导入、X片数据导入、手术规划、手术路径发送 | 是 | 可能 | 是 | 应有软件人机界面/操作面板，需要有额外控制接口
13 | UR0800 | 本产品需要提供一种应用软件，用于控制机械臂运动以及仿真 | 是 | 可能 | 是 | 应有软件人机界面/操作面板，需要有额外控制接口
14 | UR0900 | 本产品需要提供一套术中器械，用于图像校准、定位导引 | 是 | 可能 | 是 | 术中器械操作的可用性
15 | UR0901 | 提供图像校准的装置用于X光片图像处理 | 是 | 可能 | 是 | 术中器械操作的可用性
16 | UR0902 | 提供手术定位的装置，用于通道把持 | 是 | 可能 | 是 | 术中器械操作的可用性
17 | UR0903 | 提供手术定位的装置，用于通道定位 | 是 | 可能 | 是 | 术中器械操作的可用性
18 | UR1000 | 本产品需要可以与C臂机联合使用 | 否 | 不相关 | 不相关 | 不相关
19 | UR1100 | 本产品应该提供满足脊柱手术精度要求的系统精度 | 否 | 不相关 | 不相关 | 不相关
20 | UR1101 | 线性误差≤1.5mm | 否 | 不相关 | 不相关 | 不相关
21 | UR1102 | 角度误差≤1° | 否 | 不相关 | 不相关 | 不相关
22 | UR1200 | 本产品应能实现快速定位 | 否 | 不相关 | 不相关 | 不相关
23 | UR1300 | 本产品的用户人群应为掌握产品原理和操作方式的用户 | 否 | 不相关 | 不相关 | 不相关
24 | UR1301 | 骨科手术医生，用于手术过程中使用 | 否 | 不相关 | 不相关 | 不相关
25 | UR1302 | 工程师，产品维护、维修过程中使用 | 否 | 不相关 | 不相关 | 不相关
26 | UR1400 | 本产品的使用场景应为手术室 | 否 | 不相关 | 不相关 | 不相关