## 封皮
MS-001
导引软件网络安全测试记录
（v1.0.0.8）
编制/时间：
审核/时间：
批准/时间：

## 安全用例
MS-001 导引软件网络安全测试记录
用例编号 | 19项安全能力 | 是否适用 | 需求描述 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MS001_B_NS_001 | 自动注销（ALOF） | 适用 | 用户登录进入软件之后30分钟内不操作会自动进入锁屏界面，解锁需要输入账户对应密码，保证软件具有网络安全的自动注销能力 | 管理员登录-间隔30分钟-锁屏后输入正确密码 | / | 1、管理员登录； 2、间隔30分钟，自动锁屏； 3、按任意键激活，输入正确密码； | 1、进入锁屏前的页面； | 1、与预期结果一致，查看图1，图2 | 测试通过 | /
MS001_B_NS_002 | 自动注销（ALOF） |  |  | 维护人员登录-间隔30分钟-锁屏后输入正确密码 | / | 1、维护人员登录； 2、间隔30分钟，自动锁屏； 3、按任意键激活，输入正确密码； | 1、进入锁屏前的页面； | 1、与预期结果一致，查看图1，图2 | 测试通过 | /
MS001_B_NS_003 | 自动注销（ALOF） |  |  | 临床医生登录-间隔30分钟-锁屏后输入正确密码 | / | 1、临床医生登录； 2、间隔30分钟，自动锁屏； 3、按任意键激活，输入正确密码； | 1、进入锁屏前的页面； | 1、与预期结果一致，查看图1，图2 | 测试通过 | /
MS001_B_NS_004 | 自动注销（ALOF） |  |  | 临床医生登录-间隔30分钟-锁屏后错误密码 | / | 1、临床医生登录； 2、间隔30分钟，自动锁屏； 3、按任意键激活，输入错误密码； | 1、提示密码错误，进不去锁屏前的页面； | 1、与预期结果一致，查看图3 | 测试通过 | /
MS001_B_NS_005 | 自动注销（ALOF） |  |  | 用户未登录-等30分钟-查看是否自动注销 | / | 1、开启，未登录； 2、等30分钟，查看是否锁屏； | 1、还是在登录页面，不会锁屏； | 1、与预期结果一致，查看图4 | 测试通过 | /
MS001_B_NS_006 | 审核控制（AUDT） | 适用 | 日志记录功能用来记录关键操作及关键结果，通过记录异常和警告来分析处理不可以见的错误，保证了软件网络安全的审核控制能力 | 用户进行任意操作-查看本地日志 | / | 1、临床医生登录； 2、登录，校准图片，仿真，发送定位； 3、查看日志打印内容； | 1、有日志记录； | 1、与预期结果一致，查看图5 | 测试通过 | /
MS001_B_NS_007 | 授权（AUTH） | 适用 | 不同账户拥有不同权限，保证软件网络安全的授权能力 | 管理员登录-查看权限 | / | 1、管理员登录； 2、查看权限； | 1、可以查看设置和高级设置； | 1、与预期结果一致，查看图6，图7 | 测试通过 | /
MS001_B_NS_008 | 授权（AUTH） |  |  | 维护人员登录-查看权限 | / | 1、维护人员登录； 2、查看权限； | 1、只能看设置，不能看高级设置； | 1、与预期结果一致，查看图6，图8 | 测试通过 | /
MS001_B_NS_009 | 授权（AUTH） |  |  | 临床医生登录-查看权限 | / | 1、临床医生登录； 2、查看权限； | 1、设置和高级设置都不能看； | 1、与预期结果一致，查看图9，图10 | 测试通过 | /
MS001_B_NS_010 | 网络安全特征配置（CNFS） | 不适用 | / | / | / | / | / | / | / | /
MS001_B_NS_011 | 网络安全产品升级（CSUP） | 不适用 | / | / | / | / | / | / | / | /
MS001_B_NS_012 | 健康数据身份信息去除（DIDT） | 不适用 | / | / | / | / | / | / | / | /
MS001_B_NS_013 | 数据备份与灾难恢复（DTBK） | 适用 | 1．正位复位：控制机械臂运动到系统默认的正位姿态，保证软件网络安全的数据备份与灾难恢复能力； 侧位复位：控制机械臂运动到系统默认的侧位姿态，保证软件网络安全的数据备份与灾难恢复能力 | 正位校准-侧位校准-查看本地存储数据-正侧位复位校准图片-保存数据与之前一致 | / | 1、正位校准-侧位校准； 2、查看本地存储数据； 3、正侧位复位校准图片-保存数据与之前一致； | 1、保存数据与之前一致； | 1、与预期结果一致，查看图11 | 测试通过 | /
MS001_B_NS_014 | 紧急访问（EMRG） | 不适用 | / | / | / | / | / | / | / | /
MS001_B_NS_015 | 健康数据完整性与真实性（IGAU） | 不适用 | / | / | / | / | / | / | / | /
MS001_B_NS_016 | 恶意软件探测与防护（MLDP） | 适用 | windows Defender | windows Defender实时开启防护-防止恶意软件探测 | / | 1、windows Defender实时开启防护； | 1、windows Defender实时开启； | 1、与预期结果一致，查看图12 | 测试通过 | /
MS001_B_NS_017 | 网络节点鉴别（NAUT） | 适用 | AEtitle正确，发送图片成功，保证了软件网络节点鉴别能力 | AEtitle正确，C臂机发送图片到导引软件-发送成功 |  | 1、C臂机创建连接AEtitle设置为santan； 2、C臂机发送图片到导引软件； | 1、导引软件显示图片； | 1、与预期结果一致，查看图13 | 测试通过 | /
MS001_B_NS_018 | 网络节点鉴别（NAUT） | 适用 | AEtitle错误，发送图片失败，保证了软件网络节点鉴别能力 | AEtitle错误，C臂机发送图片到导引软件-发送成功 |  | 1、C臂机创建连接AEtitle设置为0001； 2、C臂机发送图片到导引软件； | 1、导引软件未显示图片； | 1、与预期结果一致，查看图14 | 测试通过
MS001_B_NS_019 | 人员鉴别（PAUT） | 适用 | 1.用户拥有唯一账户，需要身份验证才能登陆，保证了软件网络安全的人员鉴别能力。 | 非授权人员-登录 | / | 1、除管理员、维护人员、临床医生外的人员登录； | 1、提示账号密码错误； | 1、与预期结果一致，查看图15、图16 | 测试通过 | /
MS001_B_NS_020 | 物理锁（PLOK） | 适用 | 硬盘在主机内，外部有主机外壳，硬盘不会被轻松取出 | 硬盘不容易被盗用或损坏-检查硬盘位置 |  | 1、检查硬盘位置； | 1、硬盘在主机内，外部有主机外壳，硬盘不会被轻松取出； | 1、与预期结果一致 | 测试通过 | /
MS001_B_NS_021 | 第三方组件维护计划（RDMP） | 不适用 | / | / | / | / | / | / | / | /
MS001_B_NS_022 | 系统与应用软件硬化（SAHD） | 不适用 | / | / | / | / | / | / | / | /
MS001_B_NS_023 | 安全指导（SGUD） | 适用 | 加强人员培训，不需要测试 | / | / | / | / | / | / | /
MS001_B_NS_024 | 健康数据存储保密性（STCF） | 不适用 | / | / | / | / | / | / | / | /
MS001_B_NS_025 | 传输保密性（TXCF） | 适用 | 1.网络通讯功能遵循内部加密协议，保证了软件网络安全的传输保密性和完整性能力 | 发送X光到导引软件，规划软件不能收到发送的X光，仅导引软件能收到 | / | 1、发送X光到导引软件； 2、查看规划软件是否收到图片； | 1、规划软件不能收到发送的X光，仅导引软件能收到； | 1、与预期结果一致，查看图17，图18 | 测试通过 | /
MS001_B_NS_026 | 传输完整性（TXIG） | 适用 | 1.网络通讯功能遵循内部加密协议，保证了软件网络安全的传输保密性和完整性能力 | 发送X光到导引软件-校准-图片发送到规划软件-查看数据是否与C臂机原始数据一致 | / | 1、发送X光到导引软件； 2、点击校准后，图片发送到规划软件； 3、分别查看规划导引接收的图像数据是否与C臂机原始数据一致； | 1、规划和导引软件接收的图像数据是否与C臂机原始数据一致； | 1、与预期结果一致，查看图19、图20、图21、图22 | 测试通过 | /

## β配准 (hidden)
所属产品 | 一级模块 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 实际情况 | 优先级 | 用例类型 | 用例版本 | 关联bugID
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 查看配准页面UI | 1、进入β配准界面； | 1、查看配准界面显示； | 1、上面显示logo、软件名称、版本号、机械臂状态灯（连接灯亮）、系统设置、高级设置、日志导出、关于、关机； 2、中间显示正侧位视图（默认显示VTK图像,右上角分别显示滤波、去小球、窗宽窗位重置、CT与X光对比度调整滑条），相似度值显示：正位的值，侧位的值、12个微调按钮、隐藏3D、3D锁、配准、选择区域、确认按钮； 3、最下面显示操作步骤导航及上一步、下一步按钮； | 阻塞 | 4 | UI测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 查看配准页面正侧位3D图像默认显示类型-VTK | 1、进入β配准界面； | 1、查看配准界面正侧位视图显示； | 1、正侧位视图显示VTK图像； | 阻塞 | 4 | UI测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕X顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕X轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正位视图被选中，边框变亮，正侧位绕X顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕X逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕X轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕X逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕Y顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Y轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕Y逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Y轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕Z顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Z轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕Z逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Z轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，向上平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击向上平移微调按钮； | 1、正侧位向上平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，向下平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击向下平移微调按钮； | 1、正侧位向下平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，向左平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击向左平移微调按钮； | 1、正侧位向左平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，向右平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击向右平移微调按钮； | 1、正侧位向右平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，放大 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击放大按钮； | 1、正侧位放大； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，缩小 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击缩小按钮； | 1、正侧位缩小； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，鼠标左键上下左右旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、用鼠标左键按住正位视图上下左右移动； | 1、正侧位旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，鼠标中键长按移动 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、用鼠标中键按住正位视图移动； | 1、正侧位移动； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，鼠标滚轮上下翻滚 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、在正位视图上用鼠标滚轮上下翻滚； | 1、放大缩小； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，鼠标右键平移 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、用鼠标右键按住视图来回滑动； | 1、正侧位窗宽窗位变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 按住ctrl-鼠标右键操作正位视图 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、按住ctrl，鼠标右键操作正位视图； | 1、正位放大缩小，侧位联动变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕X顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕X轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、侧位视图被选中，边框变亮，正侧位绕X顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕X逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕X轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕X逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕Y顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕Y轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕Y逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕Y轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕Z顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕Z轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕Z逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕Z轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，向上平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击向上平移微调按钮； | 1、正侧位向上平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，向下平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击向下平移微调按钮； | 1、正侧位向下平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，向左平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击向左平移微调按钮； | 1、正侧位向左平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，向右平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击向右平移微调按钮； | 1、正侧位向右平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，放大 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击放大按钮； | 1、正侧位放大； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，缩小 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击缩小按钮； | 1、正侧位缩小； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，鼠标左键上下左右旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、用鼠标左键按住侧位视图上下左右移动； | 1、正侧位旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，鼠标中键长按移动 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、用鼠标中键按住侧位视图移动； | 1、正侧位移动； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，鼠标滚轮上下翻滚 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、在侧位视图上用鼠标滚轮上下翻滚； | 1、无变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，鼠标右键平移 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、用鼠标右键按住视图来回滑动； | 1、正侧位窗宽窗位变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，按住ctrl鼠标右键操作侧位视图 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、按住ctrl，使用鼠标右键操作侧位视图； | 1、视图放大缩小，正侧位联动变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正位X光窗宽窗位调整到极限-重置 | 1、进入β配准界面； | 1、将正位X光窗宽窗位调整到极限； 2、点击正位视图上的窗宽窗位重置按钮； | 1、正侧位窗宽窗位全部重置； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 侧位X光窗宽窗位调整到极限-重置 | 1、进入β配准界面； | 1、将侧位X光窗宽窗位调整到极限； 2、点击侧位视图上的窗宽窗位重置按钮； | 1、正侧位窗宽窗位全部重置； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正位小球隐藏与显示 | 1、进入β配准界面； | 1、正位X光片校准； 2、点击正位去小球按钮，再次点击； | 1、默认小球显示，点击按钮后先隐藏，再点击按钮显示； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 侧位小球隐藏与显示 | 1、进入β配准界面； | 1、侧位X光片校准； 2、点击侧位去小球按钮，再次点击； | 1、默认小球显示，点击按钮后先隐藏，再点击按钮显示； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正位滤波开启与关闭 | 1、进入β配准界面； | 1、正位X光片校准； 2、点击正位滤波按钮，再次点击按钮； | 1、默认正位X光未开启滤波，点击按钮，X光有变化，再次点击X光恢复默认； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 侧位滤波开启与关闭 | 1、进入β配准界面； | 1、侧位X光片校准； 2、点击侧位滤波按钮，再次点击按钮； | 1、默认侧位X光未开启滤波，点击按钮，X光有变化，再次点击X光恢复默认； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正位CT与X光对比度调整 | 1、进入β配准界面； | 1、调整正位CT与X光对比度滑块； | 1、正位，侧位CT与X光对比度变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 侧位CT与X光对比度调整 | 1、进入β配准界面； | 1、调整侧位CT与X光对比度滑块； | 1、正位，侧位CT与X光对比度变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 隐藏3D视图 | 1、进入β配准界面； | 1、点击隐藏3D按钮； 2、观察界面显示； | 1、界面的CT视图被隐藏； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 隐藏3D视图—再次点击显示 | 1、进入β配准界面； | 1、点击隐藏3D按钮—隐藏后再次点击； 2、观察界面显示； | 1、隐藏的CT视图显示； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 锁定3D视图—鼠标无法交互 | 1、进入β配准界面； | 1、点击3D锁按钮； 2、使用鼠标操作界面CT； | 1、CT无法使用鼠标交互操作； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 锁定3D视图—微调按钮操作3D视图 | 1、进入β配准界面； | 1、点击3D锁按钮； 2、使用微调按钮操作CT； | 1、CT可以使用鼠标交互操作； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 锁定3D视图—再次点击取消锁定 | 1、进入β配准界面； | 1、点击3D锁按钮—锁定后再次点击； 2、使用鼠标操作界面CT； | 1、CT可以使用鼠标交互操作； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 双击侧位视图 | 1、进入β配准界面； | 1、使用鼠标左键双击侧位视图； | 1、CT无变化； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 拖动侧位视图边框 | 1、进入β配准界面； | 1、将鼠标移动至视图框的边框处； 2、鼠标按住边框位置拖动； | 1、窗口无变化，不会拉伸； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调按钮调整正侧位X光 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正侧位X光； 2、使用微调按钮调整位置； | 1、X光无法微调； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 鼠标左中右滚轮调整正侧位X光 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正侧位X光； 2、使用鼠标左中右键调整X光片位置； | 1、无法调整； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 重启软件，直接进入配准页面，点配准 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、选择非脊柱+机械臂； 2、点下一步导入CT进入规划页面，规划螺钉； 3、点击下一步，进入配准页面，发送正侧位X光校准，点击下一步，数据保存后；重启软件； 4、进入配准页面，点配准； | 1、正侧位图可以自动配 | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 直接点配准-配准完成-点下一步 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准，点击配准； 3、配准完成，点下一步； | 1、正侧位整个视图大致轮廓可以配上，配准完成无确认弹框，无法进入定位； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 仅正位框选区域，配准 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、仅正位框选椎体，点击配准； | 1、提示侧位未框选椎体； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 仅侧位框选区域，配准 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、仅侧位框选椎体，点击配准； | 1、提示正位未框选椎体； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正侧位分别框选，自动配准 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选椎体，点击配准； | 1、正侧位整个视图大致轮廓可以配上，配准完成无确认弹框； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 自动配准中可以停止，暂停后，确认，是取消 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选椎体，点击配准； 4、配准中取消，点确认； | 1、配准中点取消弹框提示是否取消，确认和取消按钮，点确认，配准取消； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 自动配准中可以停止，暂停后，取消，是继续配 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选椎体，点击配准； 4、配准中取消，点取消； | 1、确认弹框点取消，弹框关闭，继续自动配准； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 配准过程中进行其他操作 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选椎体，点击配准； 4、配准中，进行其他操作； | 1、不允许进行其他操作； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 直接手动配准 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、直接手动配准； | 1、可以手动配准； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正侧位选择区域-手动配准-配完-点下一步 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别选择区域； 4、直接手动配准；配完点下一步； | 1、不能进入定位，提示请确认配准结果； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正侧位框选区域-手动配准-配完-点确认-点下一步 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选区域； 4、直接手动配准；配完，点确认，点下一步； | 1、进入定位页面； 2、相似度后面显示正侧位相似度； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 某块区域-手动配准后-自动配准 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别选择区域； 4、直接手动配准；配完，点配准； | 1、单节椎体配上，并弹出确认弹框，显示相似度的值； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 某块区域-自动配准后-手动调整-点确认-点下一步 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别一块区域； 4、点配准配完，手动调整点确认，点下一步； | 1、进入定位页面； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 自动配准10次，观察内存变化 -先增加后下降，与配准前占用内存差别不大 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、配准10次，观察内存变化； | 1、内存先增长后减少，软件不卡； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正侧位选椎体-配准后-点确认-手动调整 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位框选椎体； 4、点配准，点确认； 5、手动调整； | 1、可以调整； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 查看X光与CT显示比例并调整比例 | 1、进入配准界面； 2、查看X光与CT显示比例； | 1、查看X光与CT显示默认比例； 2、拖动滑块调整比例； | 1、显示默认比例； 2、比例变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 点上一步 | 1、进入配准界面； 2、上一步下一步测试； 3、当前为β配准； | 1、点击上一步按钮； | 1、返回规划页面； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 点下一步，返回配准页面，查看数据 | 1、进入配准界面； 2、上一步下一步测试； | 1、点击下一步，返回配准界面； 2、查看配准界面的数据； | 1、数据与点下一步前的数据一致； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 数据已保存，返回修改所有数据，点下一步，返回配准检查数据 | 1、进入配准界面； 2、上一步下一步测试； | 1、配准界面数据已保存； 2、点击上一步，回到之前的页面修改CT姿态、分椎列表数据、调整窗宽窗位、去小球、开启滤波、单节椎体手动配准、其他椎体重新自动配准等； 3、返回配准界面，查看信息； | 1、修改后弹出确认框； 2、与修改后保持一致（修改X光姿态、CT姿态、分椎列表数据、调整窗宽窗位、去小球、开启滤波、单节椎体手动配准、其他椎体重新自动配准、还原一节分椎配准结果）； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 数据已保存，修改配准页面数据，点上一步，再进入配准页面，查看数据 | 1、进入配准界面； 2、上一步下一步测试； | 1、修改配准界面的数据； 2、点击上一步； 3、再点击下一步，进入配准界面，查看数据； | 1、数据未保存； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无