## 封皮
MS-001
规划软件网络安全测试记录
（v1.0.0.12）
编制/时间：
审核/时间：
批准/时间：

## 安全用例
MS-001 规划软件网络安全测试记录
用例编号 | 19项安全能力 | 是否适用 | 需求描述 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MS001_A_NS_001 | 自动注销（ALOF） | 适用 | 用户登录进入软件之后30分钟内不操作会自动进入锁屏界面，解锁需要输入账户对应密码，保证软件具有网络安全的自动注销能力 | 管理员登录-间隔30分钟-锁屏后输入正确密码 | / | 1、管理员登录； 2、间隔30分钟，自动锁屏； 3、按任意键激活，输入正确密码； | 1、进入锁屏前的页面； | 1、与预期结果一致，查看图1，图2 | 测试通过 | /
MS001_A_NS_002 | 自动注销（ALOF） |  |  | 维护人员登录-间隔30分钟-锁屏后输入正确密码 | / | 1、维护人员登录； 2、间隔30分钟，自动锁屏； 3、按任意键激活，输入正确密码； | 1、进入锁屏前的页面； | 1、与预期结果一致，查看图1，图2 | 测试通过 | /
MS001_A_NS_003 | 自动注销（ALOF） |  |  | 临床医生登录-间隔30分钟-锁屏后输入正确密码 | / | 1、临床医生登录； 2、间隔30分钟，自动锁屏； 3、按任意键激活，输入正确密码； | 1、进入锁屏前的页面； | 1、与预期结果一致，查看图1，图2 | 测试通过 | /
MS001_A_NS_004 | 自动注销（ALOF） |  |  | 临床医生登录-间隔30分钟-锁屏后错误密码 | / | 1、临床医生登录； 2、间隔30分钟，自动锁屏； 3、按任意键激活，输入错误密码； | 1、提示密码错误，进不去锁屏前的页面； | 1、与预期结果一致，查看图3 | 测试通过 | /
MS001_A_NS_005 | 自动注销（ALOF） |  |  | 用户未登录-等30分钟-查看是否自动注销 | / | 1、开启，未登录； 2、等30分钟，查看是否锁屏； | 1、还是在登录页面，不会锁屏； | 1、与预期结果一致，查看图4 | 测试通过 | /
MS001_A_NS_006 | 审核控制（AUDT） | 适用 | 日志记录功能用来记录关键操作及关键结果，通过记录异常和警告来分析处理不可以见的错误，保证了软件网络安全的审核控制能力 | 用户进行任意操作-查看本地日志 | / | 1、临床医生登录； 2、导入CT，规划，配准，定位； 3、查看日志打印内容； | 1、有日志记录； | 1、与预期结果一致，查看图5 | 测试通过 | /
MS001_A_NS_007 | 授权（AUTH） | 适用 | 不同账户拥有不同权限，保证软件网络安全的授权能力 | 管理员登录-查看权限 | / | 1、管理员登录； 2、查看权限； | 1、可以进入系统配置和高级设置； | 1、与预期结果一致，查看图6，图7 | 测试通过 | /
MS001_A_NS_008 | 授权（AUTH） |  |  | 维护人员登录-查看权限 | / | 1、维护人员登录； 2、查看权限； | 1、可以进入系统配置，不能进入高级设置； | 1、与预期结果一致，查看图7，图8 | 测试通过 | /
MS001_A_NS_009 | 授权（AUTH） |  |  | 临床医生登录-查看权限 | / | 1、临床医生登录； 2、查看权限； | 1、系统配置和高级设置都不能进入； | 1、与预期结果一致，查看图9，图10 | 测试通过 | /
MS001_A_NS_010 | 网络安全特征配置（CNFS） | 不适用 | / | / | / | / | / | / | / | /
MS001_A_NS_011 | 网络安全产品升级（CSUP） | 不适用 | / | / | / | / | / | / | / | /
MS001_A_NS_012 | 健康数据身份信息去除（DIDT） | 不适用 | / | / | / | / | / | / | / | /
MS001_A_NS_013 | 数据备份与灾难恢复（DTBK） | 适用 | 数据管理，点下一步按钮，首次导入的数据将被写入数据库，同时更新到数据列表首行，保证软件网络安全的数据备份与灾难恢复能力 | 数据管理-点击下一步-数据保存-重启软件-数据存在 | / | 1、打开规划软件导入CT； 2、选择最多的序列点击加载； 3、点击下一步，数据保存； 4、重启软件，查看数据管理页面的数据； | 1、数据存在； | 1、与预期结果一致，查看图11 | 测试通过 | /
MS001_A_NS_014 | 紧急访问（EMRG） | 不适用 | / | / | / | / | / |  | / | /
MS001_A_NS_015 | 健康数据完整性与真实性（IGAU） | 适用 | 数据管理，点击导入按钮，识别U盘，确保网络安全的健康数据的完整性与真实性的能力并加载显示数据列表 | 数据管理-U盘导入CT-导入成功-检查数据是否完整 | / | 1、打开规划软件，插入U盘导入CT； 2、导入成功后，检查数据是否完整； | 1、数据完整； | 1、与预期结果一致，查看图11 | 测试通过 | /
MS001_A_NS_016 | 恶意软件探测与防护（MLDP） | 适用 | windows Defender | windows Defender实时开启防护-防止恶意软件探测 | / | 1、windows Defender实时开启防护； | 1、windows Defender实时开启； | 1、与预期结果一致，查看图12 | 测试通过 | /
MS001_A_NS_017 | 网络节点鉴别（NAUT） | 适用 | 规划台车通过网线物理连接可信的设备（导引台车）；规划软件与导引软件的通讯遵循内部通信协议 | 规划台车通过网线物理连接可信的设备（导引台车）；规划软件与导引软件的通讯遵循内部通信协议 | / | 1、查看台车网线连接 2、查看设计文档及通信协议 | 1、规划台车与导引台车通过网线进行连接 2、描述一致。 | 与预期结果一致 | 测试通过 | /
MS001_A_NS_018 | 人员鉴别（PAUT） | 适用 | 用户拥有唯一账户，需要身份验证才能登陆，保证了软件网络安全的人员鉴别能力 | 非授权人员-登录 | / | 1、除管理员、维护人员、临床医生外的人员登录； | 1、提示密码不正确，请重新输入； | 1、与预期结果一致，查看图13 | 测试通过 | /
MS001_A_NS_019 | 物理锁（PLOK） | 适用 | 硬盘在主机内，外部有主机外壳，硬盘不会被轻松取出 | 硬盘不容易被盗用或损坏-检查硬盘位置 |  | 1、检查硬盘位置； | 1、硬盘在主机内，外部有主机外壳，硬盘不会被轻松取出； | 1、与预期结果一致， | 测试通过 | /
MS001_A_NS_020 | 第三方组件维护计划（RDMP） | 不适用 | / | / | / | / | / | / | / | /
MS001_A_NS_021 | 系统与应用软件硬化（SAHD） | 不适用 | / | / | / | / | / | / | / | /
MS001_A_NS_022 | 安全指导（SGUD） | 适用 | 加强人员培训，不需要测试 | / | / | / | / | / | / | /
MS001_A_NS_023 | 健康数据存储保密性（STCF） | 适用 | 所有用户都无法访问保存健康数据的硬盘 | 所有用户无法进入windows桌面 | / | 1、admin，engineer，doctor登录，进入windows桌面； | 1、不能进入； | 1、与预期结果一致，查看图14 | 测试通过 | /
MS001_A_NS_024 | 传输保密性（TXCF） | 适用 | 网络通讯功能遵循内部加密协议，保证了软件网络安全的传输保密性和完整性能力 | 发送X光到导引软件，规划软件不能收到发送的X光，仅导引软件能收到 | / | 1、发送X光到导引软件； 2、查看规划软件是否收到图片； | 1、规划软件不能收到发送的X光，仅导引软件能收到； | 1、与预期结果一致，查看图15，图16 | 测试通过 | /
MS001_A_NS_025 | 传输完整性（TXIG） | 适用 | 网络通讯功能遵循内部加密协议，保证了软件网络安全的传输保密性和完整性能力 | 发送X光到导引软件-校准-图片发送到规划软件-查看数据是否与C臂机原始数据一致 | / | 1、发送X光到导引软件； 2、点击校准后，图片发送到规划软件； 2、分别查看规划导引接收的图像数据是否与C臂机原始数据一致； | 1、规划和导引软件接收的图像数据是否与C臂机原始数据一致； | 1、与预期结果一致，图17、图18，图19，图20 | 测试通过 | /

## β配准 (hidden)
所属产品 | 一级模块 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 实际情况 | 优先级 | 用例类型 | 用例版本 | 关联bugID
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 查看配准页面UI | 1、进入β配准界面； | 1、查看配准界面显示； | 1、上面显示logo、软件名称、版本号、机械臂状态灯（连接灯亮）、系统设置、高级设置、日志导出、关于、关机； 2、中间显示正侧位视图（默认显示VTK图像,右上角分别显示滤波、去小球、窗宽窗位重置、CT与X光对比度调整滑条），相似度值显示：正位的值，侧位的值、12个微调按钮、隐藏3D、3D锁、配准、选择区域、确认按钮； 3、最下面显示操作步骤导航及上一步、下一步按钮； | 阻塞 | 4 | UI测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 查看配准页面正侧位3D图像默认显示类型-VTK | 1、进入β配准界面； | 1、查看配准界面正侧位视图显示； | 1、正侧位视图显示VTK图像； | 阻塞 | 4 | UI测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕X顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕X轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正位视图被选中，边框变亮，正侧位绕X顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕X逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕X轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕X逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕Y顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Y轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕Y逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Y轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕Z顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Z轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕Z逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Z轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，向上平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击向上平移微调按钮； | 1、正侧位向上平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，向下平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击向下平移微调按钮； | 1、正侧位向下平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，向左平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击向左平移微调按钮； | 1、正侧位向左平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，向右平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击向右平移微调按钮； | 1、正侧位向右平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，放大 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击放大按钮； | 1、正侧位放大； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，缩小 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击缩小按钮； | 1、正侧位缩小； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，鼠标左键上下左右旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、用鼠标左键按住正位视图上下左右移动； | 1、正侧位旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，鼠标中键长按移动 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、用鼠标中键按住正位视图移动； | 1、正侧位移动； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，鼠标滚轮上下翻滚 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、在正位视图上用鼠标滚轮上下翻滚； | 1、放大缩小； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，鼠标右键平移 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、用鼠标右键按住视图来回滑动； | 1、正侧位窗宽窗位变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 按住ctrl-鼠标右键操作正位视图 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、按住ctrl，鼠标右键操作正位视图； | 1、正位放大缩小，侧位联动变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕X顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕X轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、侧位视图被选中，边框变亮，正侧位绕X顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕X逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕X轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕X逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕Y顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕Y轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕Y逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕Y轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕Z顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕Z轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕Z逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕Z轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，向上平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击向上平移微调按钮； | 1、正侧位向上平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，向下平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击向下平移微调按钮； | 1、正侧位向下平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，向左平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击向左平移微调按钮； | 1、正侧位向左平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，向右平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击向右平移微调按钮； | 1、正侧位向右平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，放大 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击放大按钮； | 1、正侧位放大； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，缩小 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击缩小按钮； | 1、正侧位缩小； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，鼠标左键上下左右旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、用鼠标左键按住侧位视图上下左右移动； | 1、正侧位旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，鼠标中键长按移动 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、用鼠标中键按住侧位视图移动； | 1、正侧位移动； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，鼠标滚轮上下翻滚 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、在侧位视图上用鼠标滚轮上下翻滚； | 1、无变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，鼠标右键平移 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、用鼠标右键按住视图来回滑动； | 1、正侧位窗宽窗位变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，按住ctrl鼠标右键操作侧位视图 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、按住ctrl，使用鼠标右键操作侧位视图； | 1、视图放大缩小，正侧位联动变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正位X光窗宽窗位调整到极限-重置 | 1、进入β配准界面； | 1、将正位X光窗宽窗位调整到极限； 2、点击正位视图上的窗宽窗位重置按钮； | 1、正侧位窗宽窗位全部重置； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 侧位X光窗宽窗位调整到极限-重置 | 1、进入β配准界面； | 1、将侧位X光窗宽窗位调整到极限； 2、点击侧位视图上的窗宽窗位重置按钮； | 1、正侧位窗宽窗位全部重置； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正位小球隐藏与显示 | 1、进入β配准界面； | 1、正位X光片校准； 2、点击正位去小球按钮，再次点击； | 1、默认小球显示，点击按钮后先隐藏，再点击按钮显示； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 侧位小球隐藏与显示 | 1、进入β配准界面； | 1、侧位X光片校准； 2、点击侧位去小球按钮，再次点击； | 1、默认小球显示，点击按钮后先隐藏，再点击按钮显示； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正位滤波开启与关闭 | 1、进入β配准界面； | 1、正位X光片校准； 2、点击正位滤波按钮，再次点击按钮； | 1、默认正位X光未开启滤波，点击按钮，X光有变化，再次点击X光恢复默认； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 侧位滤波开启与关闭 | 1、进入β配准界面； | 1、侧位X光片校准； 2、点击侧位滤波按钮，再次点击按钮； | 1、默认侧位X光未开启滤波，点击按钮，X光有变化，再次点击X光恢复默认； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正位CT与X光对比度调整 | 1、进入β配准界面； | 1、调整正位CT与X光对比度滑块； | 1、正位，侧位CT与X光对比度变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 侧位CT与X光对比度调整 | 1、进入β配准界面； | 1、调整侧位CT与X光对比度滑块； | 1、正位，侧位CT与X光对比度变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 隐藏3D视图 | 1、进入β配准界面； | 1、点击隐藏3D按钮； 2、观察界面显示； | 1、界面的CT视图被隐藏； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 隐藏3D视图—再次点击显示 | 1、进入β配准界面； | 1、点击隐藏3D按钮—隐藏后再次点击； 2、观察界面显示； | 1、隐藏的CT视图显示； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 锁定3D视图—鼠标无法交互 | 1、进入β配准界面； | 1、点击3D锁按钮； 2、使用鼠标操作界面CT； | 1、CT无法使用鼠标交互操作； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 锁定3D视图—微调按钮操作3D视图 | 1、进入β配准界面； | 1、点击3D锁按钮； 2、使用微调按钮操作CT； | 1、CT可以使用鼠标交互操作； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 锁定3D视图—再次点击取消锁定 | 1、进入β配准界面； | 1、点击3D锁按钮—锁定后再次点击； 2、使用鼠标操作界面CT； | 1、CT可以使用鼠标交互操作； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 双击侧位视图 | 1、进入β配准界面； | 1、使用鼠标左键双击侧位视图； | 1、CT无变化； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 拖动侧位视图边框 | 1、进入β配准界面； | 1、将鼠标移动至视图框的边框处； 2、鼠标按住边框位置拖动； | 1、窗口无变化，不会拉伸； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调按钮调整正侧位X光 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正侧位X光； 2、使用微调按钮调整位置； | 1、X光无法微调； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 鼠标左中右滚轮调整正侧位X光 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正侧位X光； 2、使用鼠标左中右键调整X光片位置； | 1、无法调整； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 重启软件，直接进入配准页面，点配准 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、选择非脊柱+机械臂； 2、点下一步导入CT进入规划页面，规划螺钉； 3、点击下一步，进入配准页面，发送正侧位X光校准，点击下一步，数据保存后；重启软件； 4、进入配准页面，点配准； | 1、正侧位图可以自动配 | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 直接点配准-配准完成-点下一步 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准，点击配准； 3、配准完成，点下一步； | 1、正侧位整个视图大致轮廓可以配上，配准完成无确认弹框，无法进入定位； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 仅正位框选区域，配准 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、仅正位框选椎体，点击配准； | 1、提示侧位未框选椎体； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 仅侧位框选区域，配准 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、仅侧位框选椎体，点击配准； | 1、提示正位未框选椎体； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正侧位分别框选，自动配准 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选椎体，点击配准； | 1、正侧位整个视图大致轮廓可以配上，配准完成无确认弹框； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 自动配准中可以停止，暂停后，确认，是取消 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选椎体，点击配准； 4、配准中取消，点确认； | 1、配准中点取消弹框提示是否取消，确认和取消按钮，点确认，配准取消； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 自动配准中可以停止，暂停后，取消，是继续配 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选椎体，点击配准； 4、配准中取消，点取消； | 1、确认弹框点取消，弹框关闭，继续自动配准； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 配准过程中进行其他操作 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选椎体，点击配准； 4、配准中，进行其他操作； | 1、不允许进行其他操作； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 直接手动配准 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、直接手动配准； | 1、可以手动配准； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正侧位选择区域-手动配准-配完-点下一步 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别选择区域； 4、直接手动配准；配完点下一步； | 1、不能进入定位，提示请确认配准结果； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正侧位框选区域-手动配准-配完-点确认-点下一步 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选区域； 4、直接手动配准；配完，点确认，点下一步； | 1、进入定位页面； 2、相似度后面显示正侧位相似度； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 某块区域-手动配准后-自动配准 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别选择区域； 4、直接手动配准；配完，点配准； | 1、单节椎体配上，并弹出确认弹框，显示相似度的值； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 某块区域-自动配准后-手动调整-点确认-点下一步 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别一块区域； 4、点配准配完，手动调整点确认，点下一步； | 1、进入定位页面； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 自动配准10次，观察内存变化 -先增加后下降，与配准前占用内存差别不大 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、配准10次，观察内存变化； | 1、内存先增长后减少，软件不卡； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正侧位选椎体-配准后-点确认-手动调整 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位框选椎体； 4、点配准，点确认； 5、手动调整； | 1、可以调整； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 查看X光与CT显示比例并调整比例 | 1、进入配准界面； 2、查看X光与CT显示比例； | 1、查看X光与CT显示默认比例； 2、拖动滑块调整比例； | 1、显示默认比例； 2、比例变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 点上一步 | 1、进入配准界面； 2、上一步下一步测试； 3、当前为β配准； | 1、点击上一步按钮； | 1、返回规划页面； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 点下一步，返回配准页面，查看数据 | 1、进入配准界面； 2、上一步下一步测试； | 1、点击下一步，返回配准界面； 2、查看配准界面的数据； | 1、数据与点下一步前的数据一致； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 数据已保存，返回修改所有数据，点下一步，返回配准检查数据 | 1、进入配准界面； 2、上一步下一步测试； | 1、配准界面数据已保存； 2、点击上一步，回到之前的页面修改CT姿态、分椎列表数据、调整窗宽窗位、去小球、开启滤波、单节椎体手动配准、其他椎体重新自动配准等； 3、返回配准界面，查看信息； | 1、修改后弹出确认框； 2、与修改后保持一致（修改X光姿态、CT姿态、分椎列表数据、调整窗宽窗位、去小球、开启滤波、单节椎体手动配准、其他椎体重新自动配准、还原一节分椎配准结果）； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 数据已保存，修改配准页面数据，点上一步，再进入配准页面，查看数据 | 1、进入配准界面； 2、上一步下一步测试； | 1、修改配准界面的数据； 2、点击上一步； 3、再点击下一步，进入配准界面，查看数据； | 1、数据未保存； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无