## 封皮
MS-001
规划软件集成测试用例
编制/时间：
审核/时间：
批准/时间：
杭州三坛医疗科技有限公司

## 文档履历
文档更改履历
版本号 | 发布/实施日期 | 更改内容概述 | 更改者
V1.0 | 2021.01.31 | 文件新编 | 张彦彦
V1.1 | 2021.04.02 | 根据测试情况补充2条用例（ 切割复位MSGS_PS_CR_066、X-Ray分区MSGS_PS_XRP_031） | 张彦彦

## 登录
MS-001 规划软件集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MSGS_PS_LG_001 | 登录 | / | / | 查看登录页面UI | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、查看登录界面显示 | 1、显示logo、用户名、密码、登录按钮、顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂状态灯；
MSGS_PS_LG_002 | 登录 | / | / | 用户名密码正确 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、用户名输入“admin”； 2、密码输入“123456”； 3、点击登录按钮； | 1、登录成功；
MSGS_PS_LG_003 | 登录 | / | / | 用户名不存在 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、不输入用户名； 2、点击登录按钮； | 1、提示账号不存在；
MSGS_PS_LG_004 | 登录 | / | / | 用户名正确，密码错误 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、用户名输入“admin”； 2、输入错误的密码； | 1、提示密码不正确，请重新输入；
MSGS_PS_LG_005 | 登录 | / | / | 直接点登录按钮 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、登录界面不输入用户名和密码； 2、点击登录； | 1、提示账号不能为空；
MSGS_PS_LG_006 | 登录 | / | / | 用户名正确，密码为空 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、用户名输入“admin”； 2、不输入密码； 3、点击登录按钮； | 1、提示密码不能为空；
MSGS_PS_LG_007 | 登录 | / | / | 用户名为空，密码正确 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、不输入用户名； 2、密码输入“123456”； 3、点击登录按钮； | 1、提示账号不能为空；
MSGS_PS_LG_008 | 登录 | / | / | 用户名输入20位字符 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、用户名输入20位字符； | 1、第20位不可以输入，提示最多19位；
MSGS_PS_LG_009 | 登录 | / | / | 用户名正确，密码输入20位字符 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、用户名输入“admin"; 2、密码输入20位字符； 3、点击登录按钮； | 1、第20位无法输入；
MSGS_PS_LG_010 | 登录 | / | / | 登录-查看跳转页面 | 1、软件已注册； | 1、启动软件； 2、登录页面账号输入admin，密码输入123456； 3、点击登录； | 1、跳转到辅助模块选择页面；

## 辅助模块选择
MS-001 规划软件集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MSGS_PS_MS_001 | 辅助模块选择 | / | / | 查看模块选择界面UI | 1、软件已登录； | 1、输入用户名及密码，点击登录； 2、进入模块选择页面查看UI； | 1、顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂状态灯； 2、中间显示请选择模块标题，下面是机械臂（基础）模块和其他模块图标； 3、右下显示下一步按钮；
MSGS_PS_MS_002 | 辅助模块选择 | / | / | 机械臂（基础）默认选中 | 1、软件已登录； | 1、查看手术类型模块选择页面； | 1、械臂默认被选中；
MSGS_PS_MS_003 | 辅助模块选择 | / | / | 选中机械臂，点击下一步 | 1、软件已登录； | 1、选择机械臂； 2、点击下一步按钮； | 1、进入数据管理界面；

## 数据管理
MS-001 规划软件集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MSGS_PS_DM_001 | 数据管理 | 数据浏览 | / | 查看数据管理页面UI | 1、进入数据管理界面； | 1、查看数据管理页面显示； | 1、显示CT序列、CT信息及滚动条，CT预览图及滚动条，数据管理（序号、姓名、年龄、性别、CT号、导入时间）、搜索框、加载、导入、上一步、下一步按钮，顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂；
MSGS_PS_DM_002 | 数据管理 | 数据浏览 | / | 导入CT，查看CT预览图 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择CT并加载； 3、查看CT预览图界面显示； | 1、CT预览图显示正确，默认显示第一个序列预览图，对应序列高亮显示、CT序列显示缩略图、层厚、层数、CT扫描时间；
MSGS_PS_DM_003 | 数据管理 | 数据浏览 | / | 导入CT，双击最多的序列，查看CT预览图 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮选择CT加载； 2、双击最多的CT序列，查看CT预览图； | 1、显示最多序列CT预览图；
MSGS_PS_DM_004 | 数据管理 | 数据浏览 | / | 导入CT，从A序列切换为显示B序列，查看CT预览图 | 1、进入数据管理界面； | 1、导入A、B两个序列的CT； 2、预览界面显示A 序列，点击B序列，查看预览图； | 1、显示B序列的CT预览图；
MSGS_PS_DM_005 | 数据管理 | 数据浏览 | / | 导入CT，鼠标左键拖动滚动条查看所有序列 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮选择CT加载； 2、鼠标左键拖动滚动条查看所有的CT序列 | 1、可以查看到所有序列，并显示每个序列的缩略图； 2、默认选中的序列不会变化；
MSGS_PS_DM_006 | 数据管理 | 数据浏览 | / | 导入CT，鼠标滚轮上下翻滚查看所有序列 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮选择CT加载； 2、鼠标滚轮上下翻滚查看所有CT序列； | 1、可以查看所有序列；
MSGS_PS_DM_007 | 数据管理 | 数据导入 | / | 查看CT导入页面UI | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择CT并加载； 3、查看CT预览图界面显示； | 1、弹框显示选择导入路径，选择文件夹、取消按钮；
MSGS_PS_DM_008 | 数据管理 | 数据导入 | / | 选中一条单序列CT数据导入 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个单序列CT，确定导入； | 1、页面跳转到导入页面，显示预览图、序列及CT数据信息；
MSGS_PS_DM_009 | 数据管理 | 数据导入 | / | 选中多条CT数据导入 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、使用shift或Ctrl按键，选择多个文件夹导入； | 1、无法选中多条；
MSGS_PS_DM_010 | 数据管理 | 数据导入 | / | 选中一条多序列CT数据导入 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个多序列CT，确定导入； | 1、页面跳转到导入页面，显示预览图、序列及CT数据信息；
MSGS_PS_DM_011 | 数据管理 | 数据导入 | / | 导入几百层的CT，CT格式.DCM | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择几百层的CT，格式为.DCM，确定导入； | 1、导入成功；
MSGS_PS_DM_012 | 数据管理 | 数据导入 | / | 导入CT包含两个部位的CT | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个有两部分的CT导入； | 1、导入成功，分别可以加载；
MSGS_PS_DM_013 | 数据管理 | 数据导入 | / | 导入单个CT大小2G | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个占用空间大小2G的CT； | 1、导入成功；
MSGS_PS_DM_014 | 数据管理 | 数据导入 | / | 重复导入同一个CT | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、重复多次导入同一个CT； | 1、提示该数据在某个时间点已导入；
MSGS_PS_DM_015 | 数据管理 | 数据导入 | / | 导入CT后-重新选择一个新的CT导入 | 1、进入数据管理界面； | 1、已导入一个CT，点击下一步再返回CT导入界面； 2、重新导入一个新的CT； | 1、导入成功；
MSGS_PS_DM_016 | 数据管理 | 数据导入 | / | 导入CT路径仅包含中文 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个只含有中文路径的CT导入； | 1、导入成功；
MSGS_PS_DM_017 | 数据管理 | 数据导入 | / | 导入CT路径仅包含大小写字母 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个只含有大小写字母（a~z、A~ Z）路径的CT导入； | 1、导入成功；
MSGS_PS_DM_018 | 数据管理 | 数据导入 | / | 导入CT路径长度包含220位字符 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择导入CT的路径长度包含220位字符； | 1、导入失败；
MSGS_PS_DM_019 | 数据管理 | 数据导入 | / | 导入CT，选中CT文件夹，导入 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择CT文件夹导入； | 1、导入成功；
MSGS_PS_DM_020 | 数据管理 | 数据导入 | / | 导入CT，进入CT文件夹，选择.dcm文件，导入 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个.dcm文件导入； | 1、无法选择；
MSGS_PS_DM_021 | 数据管理 | 数据导入 | / | 导入CT过程中，取消导入 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、导入过程中点击×按钮 | 1、导入过程中无法取消；
MSGS_PS_DM_022 | 数据管理 | 数据导入 | / | U盘导入检查UI | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择U盘中CT文件； 3、观察导入界面显示； | 1、CT选择框包含勾选框，规划及规划前已导出的数据选择框包含勾选框； 2、文件列表显示，确定取消按钮；
MSGS_PS_DM_023 | 数据管理 | 数据导入 | / | 导入一条正常DICOMCT | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮 2、选择U盘中正常的CT文件夹； 3、点击确认按钮； | 1、导入成功；
MSGS_PS_DM_024 | 数据管理 | 数据导入 | / | 导入DICOMCT过程中，拔出U盘 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择U盘中CT文件； 3、导入过程中拔出U盘； | 1、导入中数据出错请重试；
MSGS_PS_DM_025 | 数据管理 | 数据导入 | / | U盘导入，不选路径，点确定 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、不选择路径，直接点确定按钮； | 1、导入失败；提示“当前选中导入CT，路径不能为空！”
MSGS_PS_DM_026 | 数据管理 | 数据导入 | / | 导入5条CT数据，查看数据管理列表数据显示 | 1、进入数据管理界面； | 1、软件导入5条CT； 2、导入成功后查看CT数据管理列表显示； | 1、数据显示序号1，2.....，CT号，姓名，年龄，性别，导入时间，数据正确，按导入时间倒序排列；
MSGS_PS_DM_027 | 数据管理 | 数加加载 | / | 双击加载某行患者信息 | 1、进入数据管理界面； | 1、CT列表数据有CT； 2、双击其中1个患者信息，观察界面显示 | 1、选中患者信息行高亮显示，CT预览图和CT序列显示对应CT数据；
MSGS_PS_DM_028 | 数据管理 | 数加加载 | / | 选择未加载CT-点击加载 | 1、进入数据管理界面； | 1、选择未加载ct,点击加载 | 1、CT加载成功，图像显示；
MSGS_PS_DM_029 | 数据管理 | 数加加载 | / | 选择已加载CT-点击加载 | 1、进入数据管理界面； | 1、选择当前已加载ct,点击加载 | 1、提示数据已加载；
MSGS_PS_DM_030 | 数据管理 | 数据导入 | / | 数据管理列表已有200条数据，再导入一条CT数据 | 1、进入数据管理界面； | 1、CT数据库列表中已经导入200条数据； 2、再导入1条CT数据； | 1、导入成功，显示最新的200条数据；
MSGS_PS_DM_031 | 数据管理 | / | / | 已有200条数据，通过滚轮上下翻滚查看数据是否都可以显示 | 1、进入数据管理界面； | 1、CT数据库列表已导入并且显示200条数据； 2、用鼠标滚轮上下滚动查看数据显示； | 1、显示正常，无卡顿；
MSGS_PS_DM_032 | 数据管理 | 数据导入 | / | 磁盘/U盘可用空间比CT小10MB，导入CT | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入，选择CT； 2、观察导入是否成功； | 1、提示当前空余硬盘容量已经低于总容量的5%，请及时清理，以免影响使用！；
MSGS_PS_DM_033 | 数据管理 | 数据导入 | / | 磁盘空间不足，导入失败，扩展磁盘空间，磁盘可用空间大于CT大小，导入CT | 1、进入数据管理界面； | 1、将磁盘空间扩展，使其可用空间大于CT大小； 2、导入CT； | 1、导入成功；
MSGS_PS_DM_034 | 数据管理 | 数据查找 | / | 根据CT号精确查询 | 1、进入数据管理界面； | 1、进入CT搜索界面； 2、CT搜索框内输入一个完整CT号，点击搜索； | 1、搜索出相应的CT；
MSGS_PS_DM_035 | 数据管理 | 数据查找 | / | 根据CT号查询是否区分大小写 | 1、进入数据管理界面； | 1、进入CT搜索界面； 2、CT搜索框内输入大写CT号（例如L1），点击搜索； 3、CT搜索框内输入小写CT号（例如l1），点击搜索； | 1、不区分大小写；
MSGS_PS_DM_036 | 数据管理 | 数据查找 | / | 根据姓名关键字模糊搜索 | 1、进入数据管理界面； | 1、进入CT搜索界面； 2、CT搜索框内输入患者姓或名或姓名部分，点击搜索； | 1、搜索出所有含输入字符的CT；
MSGS_PS_DM_037 | 数据管理 | 数据查找 | / | 根据姓名精确查询 | 1、进入数据管理界面； | 1、进入CT搜索界面； 2、CT搜索框内输入患者完整姓名，点击搜索； | 1、搜出相应姓名的所有CT；
MSGS_PS_DM_038 | 数据管理 | 数据查找 | / | 检查姓名查询是否区分大小写 | 1、进入数据管理界面； | 1、进入CT搜索界面； 2、CT搜索框内输入大写名字（例如Alice），点击搜索； 3、CT搜索框内输入小写CT号（例如alice），点击搜索； | 1、不区分大小写；
MSGS_PS_DM_039 | 数据管理 | 数据查找 | / | 输入搜索关键字，按Backspace一个个删除关键字 | 1、进入数据管理界面； | 1、进入CT搜索界面； 2、CT搜索框内输入CT信息，按Backspace一个一个字符删除； 3、观察删除过程中搜索结果的变化； | 1、列表匹配结果实时刷新；
MSGS_PS_DM_040 | 数据管理 | 数据查找 | / | 已有200条数据，按姓名搜索，查看搜索速度 | 1、进入数据管理界面； | 1、进入CT搜索界面； 2、CT搜索框内输入一个患者姓名，点击搜索； | 1、2s内搜索完成，只搜当前列表内的200条数据，不搜历史数据；
MSGS_PS_DM_041 | 数据管理 | / | / | 点击上一步 | 1、进入数据管理界面； | 1、软件进入CT导入界面； 2、点击左下方上一步按钮； | 1、返回到手术类型选择界面；
MSGS_PS_DM_042 | 数据管理 | / | / | CT已导入，点击下一步，重启软件，查看数据显示 | 1、进入数据管理界面； | 1、已导入CT； 2、点击下一步； 3、重启软件，查看数据显示； | 1、数据自动保存，之前导入数据CT预览图、序列、及数据管理列表信息高亮显示；
MSGS_PS_DM_043 | 数据管理 | / | / | 数据管理列表存在数据，再次导入CT，未点击下一步，重启软件，查看数据管理列表 | 1、进入数据管理界面； | 1、导入一个数据管理列表中已经存在的CT； 2、点击界面下一步按钮； 3、重启软件，查看数据管理列表； | 1、之前存在的数据显示，后面导入未存的数据不显示；
MSGS_PS_DM_044 | 数据管理 | 数据浏览 | / | 窗位窗宽可调整的最大范围 | 1、进入数据管理界面； | 1、导入CT按钮； 2、右键调整窗位窗宽至最大最小位置； | 1、窗位窗宽可以调整到最大最小值，CT DRR视图窗宽窗位实时变化；
MSGS_PS_DM_045 | 数据管理 | / | / | 3D图移动到窗口不可视区域-中键双击恢复 | 1、进入数据管理页面； | 1、进入数据管理页面； 2、点击导入按钮； 3、选择本地CT，点击选择文件夹； 4、CT导入成功，中键长按图像，拖动到视野不可见区域； 5、中键双击； | 1、图像显示恢复；
MSGS_PS_DM_046 | 数据管理 | / | / | U盘导入CT-导入后-拔出U盘-点击数据管理页面下一步 | 1、进入数据管理页面； | 1、进入数据管理页面； 2、插入U盘，导入CT； 3、CT导入成功后，拔出U盘，点击下一步； | 1、无法进入切割复位页面，提示“无法读取数据，请确保数据能正常被读取”

## 切割复位
MS-001 规划软件集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MSGS_PS_CR_001 | 切割复位 | 切割图像显示 | / | 查看切割复位页面UI | 1、导入界面已加载CT； 2、点击下一步，软件进入切割复位界面； | 1、查看切割复位界面显示； | 1、中间显示正侧位视图，修改颜色，窗宽窗位重置； 2、切割/复位列表、切割、重置、保存、删除、镜像、12个微调按钮、上一步、下一步按钮；
MSGS_PS_CR_002 | 切割复位 | 切割图像显示 | / | 正位视图区域显示文字正位 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、查看正位视图显示； | 1、显示正位视图图像；
MSGS_PS_CR_003 | 切割复位 | 切割图像显示 | / | 左键上下左右拖动正位视图 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、鼠标左键上下左右拖动正位视图； 2、观察正位视图变化； | 1、正位视图实时变化；
MSGS_PS_CR_004 | 切割复位 | 切割图像显示 | / | 中键长按移动正位视图 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、鼠标滚轮长按拖动正位视图； 2、观察正位视图变化； | 1、正位视图随鼠标平移；
MSGS_PS_CR_005 | 切割复位 | 切割图像显示 | / | 滚轮放大缩小正位视图 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、鼠标滚轮在正位视图上滚动； 2、观察正位视图变化； | 1、正位视图放大缩小；
MSGS_PS_CR_006 | 切割复位 | 切割图像显示 | / | 右键平移调整正位视图窗位窗宽 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、鼠标右键在正位视图上来回划动； 2、观察正位视图变化； | 1、正位视图窗位窗宽变化；
MSGS_PS_CR_007 | 切割复位 | 切割图像显示 | / | ctrl+右键操作正位视图-图像放大缩小 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、按住ctrl键+鼠标右键操作视图； 2、观察正位视图变化； | 1、正位视图放大缩小；
MSGS_PS_CR_008 | 切割复位 | 切割图像显示 | / | ctrl+右键-放大-中键双击重置 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、按住ctrl键+鼠标右键操作视图； 2、放大后，中键双击； 3、观察正位视图变化； | 1、视图大小被重置；
MSGS_PS_CR_009 | 切割复位 | 切割图像显示 | / | 侧位视图区域显示文字侧位视图 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、查看侧位视图显示； | 1、显示侧位文字和侧位视图图像；
MSGS_PS_CR_010 | 切割复位 | 切割图像显示 | / | 左键上下左右旋转侧位视图 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、鼠标左键上下左右拖动侧位视图； 2、观察侧位视图变化； | 1、侧位视图随鼠标旋转；
MSGS_PS_CR_011 | 切割复位 | 切割图像显示 | / | 中键长按移动侧位视图 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、鼠标滚轮长按拖动侧位视图； 2、观察侧位视图变化； | 1、侧位视图随鼠标平移；
MSGS_PS_CR_012 | 切割复位 | 切割图像显示 | / | 滚轮放大缩小侧位视图 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、鼠标滚轮在侧位视图上滚动； 2、观察侧位视图变化； | 1、视图放大缩小；
MSGS_PS_CR_013 | 切割复位 | 切割图像显示 | / | 右键平移调整侧位视图窗位窗宽 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、鼠标右键在侧位视图上来回划动； 2、观察侧位视图变化； | 1、侧位视图窗位窗宽变化；
MSGS_PS_CR_014 | 切割复位 | 切割图像显示 | / | ctrl+右键操作侧位视图-图像放大缩小 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、按住ctrl键+鼠标右键操作视图； 2、观察侧位视图变化； | 1、侧位视图放大缩小；
MSGS_PS_CR_015 | 切割复位 | CT切割 | / | 查看切割列表 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、查看切割列表的显示内容； | 1、显示序号、名称、选中复位；
MSGS_PS_CR_016 | 切割复位 | CT切割 | / | 进入切割复位页面默认显示切割列表，切割tab高亮显示 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、查看切割tab显示状态； | 1、切割tab高亮显示；
MSGS_PS_CR_017 | 切割复位 | CT切割 | / | 查看切割骨块是否默认未选中 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有切割好的骨块； | 1、查看切割列表的骨块选中状态； | 1、默认未选中；
MSGS_PS_CR_018 | 切割复位 | CT切割 | / | 绘制10个骨块多边形-查看右侧列表 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、切割10个骨块，保存； 2、查看右侧的骨块列表； | 1、无滚动条；
MSGS_PS_CR_019 | 切割复位 | CT切割 | / | 通过骨块列表滚动条/上下箭头/滚轮查看切割列表 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有两页骨块； | 1、鼠标拖动骨块列表的滑块查看列表； 2、鼠标点击切割列表的上下箭头查看列表； 3、鼠标滚轮在骨块列表上滚动查看列表； | 1、不需要滚动可以完整查看；
MSGS_PS_CR_020 | 切割复位 | CT切割 | / | 绘制11个骨块 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有10个骨块； | 1、点击切割按钮； 2、切割一个骨块； 3、切割完成后点击保存按钮，切割11次； | 1、提示列表已满；
MSGS_PS_CR_021 | 切割复位 | CT切割 | / | 切割骨块重命名为0个字-保存 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、鼠标双击一个骨块的名称； 2、删除骨块的名称后，点击其他地方； | 1、提示命名不能为空；
MSGS_PS_CR_022 | 切割复位 | CT切割 | / | 切割骨块重命名为11个字-保存 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、鼠标双击一个骨块的名称； 2、修改骨块名称为11位，按回车（enter）键 | 1、无法输入第11个字符；
MSGS_PS_CR_023 | 切割复位 | CT切割 | / | 切割骨块重命名为1个字-保存 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、鼠标双击一个骨块的名称； 2、修改骨块名称为1位，点击其他地方； | 1、保存成功；
MSGS_PS_CR_024 | 切割复位 | CT切割 | / | 切割骨块重命名为10个字（包含大小写字母、数字、汉字）-保存 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、鼠标双击一个骨块的名称； 2、修改骨块名称为10位，含字母、数字、汉字（‘A~Z’、‘0~9’、‘a~z’、文字等），点击其他地方； | 1、保存成功；
MSGS_PS_CR_025 | 切割复位 | CT切割 | / | 将两个骨块重命名为同名骨块-保存 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、鼠标双击一个骨块的名称； 2、将一个骨块命名与另一个相同，按回车（enter）键 | 1、提示此名字已存在；
MSGS_PS_CR_026 | 切割复位 | CT切割 | / | 切割列表有10个骨块，选中骨块1，查看正侧位视图显示 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、点击选中其中一个骨块； 2、查看正侧位视图； | 1、显示选中骨块；
MSGS_PS_CR_027 | 切割复位 | CT切割 | / | 修改正侧位视图颜色 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、点击修改正位视图颜色按钮； 2、点击修改侧位视图颜色按钮； | 1、正位视图颜色被修改； 2、侧位视图颜色被修改；
MSGS_PS_CR_028 | 切割复位 | CT切割 | / | 重置正侧位窗宽窗位 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、点击正位视图重置窗宽窗位按钮； 2、点击侧位视图重置窗宽窗位按钮； | 1、正位视图窗宽窗位被重置； 2、侧位视图窗宽窗位被重置；
MSGS_PS_CR_029 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 查看复位页面UI | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、选择两个骨块； 2、点击复位； | 1、显示视图区域，微调，上一步下一步；
MSGS_PS_CR_030 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 直接切换到复位 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、未选择骨块； 2、点击复位； | 1、提示请至少选择两个骨块进行虚拟复位；
MSGS_PS_CR_031 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 选择一个骨块切换到复位 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、选择1个骨块； 2、点击复位； | 1、提示请至少选择两个骨块进行虚拟复位；
MSGS_PS_CR_032 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 勾选切割页面2个骨块切换到复位 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、选择2个骨块； 2、点击复位； | 1、切换到复位页面；
MSGS_PS_CR_033 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 未选择骨块，微调 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、未选择骨块； 2、使用微调按钮调整骨块； | 1、微调无效；
MSGS_PS_CR_034 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 选中两个骨块，微调 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有多个骨块； | 1、选中2个骨块； 2、点击12个微调按钮，等页面刷新，继续微调； | 1、正侧位2个骨块位置同时变化；
MSGS_PS_CR_035 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 复位列表有10个骨块，批量选中，微调 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有10个骨块； | 1、选中10个骨块； 2、选择正位/侧位视图，点击微调按钮； | 1、同时移动，运行流畅；
MSGS_PS_CR_036 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 复位列表有10个骨块，通过滑块/滚轮、上下箭头，查看列表 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有20个骨块； | 1、点击复位； 2、使用滑块、鼠标滚轮、上下箭头查看列表； | 1、滚动条不显示，可以查看骨块完整信息；
MSGS_PS_CR_037 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 重命名切割页面骨块，再进入复位查看名称更新 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、进入复位页面，再返回切割界面； 2、重命名已经复位的骨块； 3、选择复位骨块，点击复位； | 1、复位界面骨块名称更新；
MSGS_PS_CR_038 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 返回切割，取消一个骨块，再进入复位查看列表更新 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面，至少3块骨； | 1、返回切割界面； 2、取消选择一个骨块； 3、点击复位； | 1、取消骨块不显示；
MSGS_PS_CR_039 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 切割-选中骨块，使用12个微调按钮操作 | 1、进入切割界面； | 1、进入切割页面，选中骨块； 2、使用12个微调按钮调整骨块位置； | 1、对应功能正确；
MSGS_PS_CR_040 | 切割复位 | 图像复位 | / | 查看复位页面UI | 1、进入复位界面； | 1、查看复位页面UI； | 1、左侧显示正侧位视图，右侧显示复位列表（序号、名称、显示/隐藏）、12个微调按钮；其中切割、切割重置、保存、删除、镜像按钮置灰；
MSGS_PS_CR_041 | 切割复位 | 图像复位 | / | 复位-选中1个骨块，使用12个微调按钮操作 | 1、进入复位界面； | 1、选中1个骨块复位； 2、使用12个微调按钮调整骨块位置； | 1、点击上移、下移、左移、右移按钮，选中骨块左右上下移动； 2、点击6个旋转按钮按钮，选中骨块旋转； 3、点击放大缩小按钮，选中骨块放大缩小；
MSGS_PS_CR_042 | 切割复位 | CT切割 | / | 切割，选中骨块，使用鼠标左中右滚轮键操作 | 1、进入切割界面； | 1、选中骨块； 2、使用鼠标左、中、右键、ctrl+右键调整骨块； | 1、左键旋转、中键长按移动、右键窗位窗宽变化、ctrl+右键放大缩小，操作的是被选中骨块；
MSGS_PS_CR_043 | 切割复位 | 图像复位 | / | 复位，选中骨块，使用鼠标左中右滚轮键操作 | 1、进入复位界面； | 1、选中骨块； 2、使用鼠标左、中、右键、ctrl+右键调整骨块； | 1、左键旋转、中键长按移动、右键窗位窗宽变化、ctrl+右键放大缩小；
MSGS_PS_CR_044 | 切割复位 | CT切割 | / | 点击切割，将整个3D视图圈选，切割，保存 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割按钮； 2、将整个3D视图圈选； 3、保存骨块； | 1、新增骨块；
MSGS_PS_CR_045 | 切割复位 | CT切割 | / | 点击切割，连续切割多个骨块，保存 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割按钮； 2、切割骨块，再点击切割按钮，继续切割骨块； 3、点击保存； | 1、新增骨块，序号1,2....，名称骨块_1，骨块_2....；
MSGS_PS_CR_046 | 切割复位 | CT切割 | / | 查看是否切割页面UI | 1、进入切割界面； | 1、点击切割按钮； 2、框选一个闭合区域，松开鼠标； | 1、显示切割确认界面，显示切除内部、切除外部、取消按钮；
MSGS_PS_CR_047 | 切割复位 | CT切割 | / | 是否切割页面点取消 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割按钮； 2、框选一个闭合区域，松开鼠标； 3、确认界面点击取消 | 1、视图还是显示之前切割后的图；
MSGS_PS_CR_048 | 切割复位 | CT切割 | / | 是否切割页面点切除内部 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割按钮； 2、框选一个闭合区域，松开鼠标； 3、确认界面点击切割内部 | 1、切割区域内部图像被切除，留下其余部分；
MSGS_PS_CR_049 | 切割复位 | CT切割 | / | 是否切割页面点切除外部 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割激活； 2、框选一个闭合区域，松开鼠标； 3、确认界面点击切割外部 | 1、切割区域外部图像被切除，留下其余部分；
MSGS_PS_CR_050 | 切割复位 | CT切割 | / | 切割骨块后重置 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割； 2、切割一个骨块； 3、点击重置； | 1、3D视图重置；
MSGS_PS_CR_051 | 切割复位 | CT切割 | / | 不切割骨块，保存 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割； 2、不切割骨块； 3、点击保存； | 1、骨块无新增，保存按钮置灰；
MSGS_PS_CR_052 | 切割复位 | CT切割 | / | 直接点删除 | 1、进入切割界面； | 1、不作任何操作； 2、点击删除按钮； | 1、删除按钮置灰，点击无效；
MSGS_PS_CR_053 | 切割复位 | CT切割 | / | 选一个骨块删除 | 1、进入切割界面； | 1、选择一个骨块； 2、点击删除按钮； | 1、骨块列表及本地目录数据删除；
MSGS_PS_CR_054 | 切割复位 | CT切割 | / | 直接点镜像 | 1、进入切割界面； 2、已有多个切割好的骨块； | 1、不作任何操作； 2、点击镜像按钮； | 1、选中骨块被镜像；
MSGS_PS_CR_055 | 切割复位 | CT切割 | / | 选中1个骨块，点镜像 | 1、进入切割界面； 2、已有多个切割好的骨块； | 1、选择一个骨块； 2、点击镜像按钮； | 1、骨块左右镜像，列表新增骨块名_镜像，原来骨块保存；
MSGS_PS_CR_056 | 切割复位 | CT切割 | / | 选中1个骨块，多次点击镜像 | 1、进入切割界面； 2、已有多个切割好的骨块； | 1、选择一个骨块； 2、多次点击镜像按钮； | 1、镜像一次，提示该镜像已存在；
MSGS_PS_CR_057 | 切割复位 | CT切割 | / | 磁盘空间不足，选中骨块镜像 | 1、进入切割界面； 2、已有多个切割好的骨块； 3、磁盘中的空间已不足； | 1、选择一个骨块； 2、点击镜像按钮； | 1、提示空间不足；
MSGS_PS_CR_058 | 切割复位 | CT切割 | / | U盘空间不足，选中骨块镜像 | 1、进入切割界面； 2、已有多个切割好的骨块； 3、U盘中的空间已不足； | 1、选择一个骨块； 2、点击镜像按钮； | 1、提示空间不足；
MSGS_PS_CR_059 | 切割复位 | CT切割 | / | 左脚CT切割后镜像定位右脚 | 1、导入左脚的CT； | 1、进入3D切割界面； 2、将左脚CT进行切割、镜像并更新、规划通道； 3、发送X光配准之后进行定位； | 1、定位准确；
MSGS_PS_CR_060 | 切割复位 | / | / | 点击上一步 | 1、进入切割界面； | 1、点击上一步； | 1、返回导入页面，导入页面数据完整；
MSGS_PS_CR_061 | 切割复位 | / | / | 切割页面，点下一步，点确认 | 1、进入切割界面； | 1、点击下一步； 2、提示是否对当前数据进行分区处理，点确认； | 1、进入CT分区页面，CT分区界面显示的是切割后的状态；
MSGS_PS_CR_062 | 切割复位 | / | / | 复位页面，点下一步，点确认 | 1、进入复位界面； | 1、点击下一步； 2、提示是否对当前数据进行分区处理，点确认； | 1、进入CT分区页面，CT分区界面显示的是复位后的状态；
MSGS_PS_CR_063 | 切割复位 | / | / | 切割骨块后-点击上一步-直接返回数据管理页面 | 1、进入切割页面； | 1、进入切割页面； 2、点击切割按钮； 3、切割骨块，点击保存； 4、点击上一步； | 1、进入数据管理页面； 并且无任何提示；
MSGS_PS_CR_064 | 切割复位 | / | / | 切割复位-3D图移动到图像显示区外-中键双击恢复 | 1、进入切割页面； | 1、进入切割页面； 2、中键长按图像拖动到图像显示区外部；不可见； 3、中键双击恢复； | 1、图像显示；
MSGS_PS_CR_065 | 切割复位 | / | / | 切割复位-ctrl+右键调整窗宽窗位 | 1、进入切割页面； | 1、进入切割复位页面； 2、ctrl+右键调整三维视图； | 1、三维图像放大缩小；
MSGS_PS_CR_066 | 切割复位 | / | / | 切割复位-骨块冲命名-输入！￥……（）-；。-无法输入 | 1、进入切割页面； | 1、进入切割复位页面； 2、切割骨块，点击保存； 3、双击骨块名称进入编辑模式； 4、修改骨块名称为！￥……（）-；。； | 1、无法输入；
Note on A68: 新增

## CT分区
MS-001 规划软件集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MSGS_PS_CTZO_001 | CT分区 | 椎体显示 | / | 查看CT分区页面UI | 1、已进入CT分区页面； | 1、查看分区页面UI； | 1、顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂状态灯； 2、侧位、正位视图显示、分区列表（序号、椎体部位（颈椎、胸椎、腰椎、骶骨）、椎体标记（C1-C7，t1-t12,L1-L5,S1-S2））、【分区】【删除】【上下翻转】【左右翻转】按钮；正侧位图右上角有窗位窗宽重置按钮； 3、最下面显示操作步骤导航以及【上一步】、【下一步】按钮；
MSGS_PS_CTZO_002 | CT分区 | 椎体显示 | / | 查看正位视图显示内容 | 1、已进入CT分区页面； 2、正位视图鼠标交互测试； | 1、查看正位视图显示内容； | 1、显示text：正位，只显示显示DRR;
MSGS_PS_CTZO_003 | CT分区 | 椎体显示 | / | 查看侧位视图显示内容 | 1、已进入CT分区页面； 2、正位视图鼠标交互测试； | 1、查看侧位视图显示内容； | 1、显示text：侧位，默认显示DRR;
MSGS_PS_CTZO_004 | CT分区 | 椎体分割 | / | 椎体标记自动填充，名称与标记对应正确 | 1、CT椎体列表测试； | 1、进入分区页面； 2、点击分区，正/侧位连续画12条线； 3、将第一节标记为C1，观察其余标记以及椎体部位名称； | 1、后面的椎体标记自动填充；并且按照“C1~C7、T1~T12、L1~L5、S1~S2”顺序排列； 2、标记为C的所有椎体部位自动填充为颈椎，标记为T的所有椎体部位自动填充为胸椎，标记为L的所有椎体部位自动填充为腰椎，标记为S的所有椎体部位自动填充为骶椎；
MSGS_PS_CTZO_005 | CT分区 | 椎体分割 | / | 点击分区，正位画一条线 | 1、CT椎体列表测试； | 1、进入分区页面； 2、点击分区，正位上画条线； | 1、正侧位分别显示分区线，椎体列表新增2个椎体，序号1，2，名称是腰椎L1，腰椎L2；
MSGS_PS_CTZO_006 | CT分区 | 椎体分割 | / | 点击分区，侧位画一条线 | 1、CT椎体列表测试； | 1、进入分区页面； 2、点击分区，侧位上画条线； | 1、正侧位分别显示分区线，椎体列表新增2个椎体，序号1，2，名称是腰椎L1，腰椎L2；
MSGS_PS_CTZO_007 | CT分区 | 椎体分割 | / | 正侧位分割13对椎体，查看列表 | 1、CT椎体列表测试； | 1、进入分区页面； 2、正位画12条线； 3、查看分区列表； | 1、可以查看完整的分区列表的信息； 2、椎体只有12个；
MSGS_PS_CTZO_008 | CT分区 | 椎体分割 | / | 删除正位一根分区线 | 1、CT椎体列表测试； | 1、椎体列表有多个椎体； 2、选中正位视图一根分区线，点删除； 3、查看椎体列表变化； | 1、正侧位对应分区线对应删除，椎体列表减1；
MSGS_PS_CTZO_009 | CT分区 | 椎体分割 | / | 删除侧位一根分区线 | 1、CT椎体列表测试； | 1、椎体列表有多个椎体； 2、选中侧位视图一根分区线，点删除； 3、查看椎体列表变化； | 1、正侧位对应分区线对应删除，椎体列表减1；
MSGS_PS_CTZO_010 | CT分区 | 椎体分割 | / | 鼠标左键调节正侧位分区线的角度位置 | 1、CT椎体列表测试； | 1、鼠标左键选中正侧位一根分区线，调整角度位置； 2、查看选中线的状态，查看调整分区线角度位置，正侧位视图对应线的变化，查看椎体列表变化； 3、调整分区线操作比较快； | 1、选中线高亮显示，正侧位联动变化，椎体列表无变化；
MSGS_PS_CTZO_011 | CT分区 | 椎体分割 | / | 正侧位分区13对-最多支持12个椎体 | 1、CT椎体列表测试； | 1、正位视图画12根线； 2、查看椎体列表； | 1、画第12根线提示无法添加；
MSGS_PS_CTZO_012 | CT分区 | 椎体分割 | / | 上下翻转按钮点击两次 | 1、进入CT椎体列表； 2、上下左右翻转测试； | 1、进入CT分区页面； 2、点击上下翻转按钮，查看正侧位视图变化； 3、再点击上下翻转按钮，查看正侧位视图变化； | 1、正侧位DRR视图上下翻转后恢复；
MSGS_PS_CTZO_013 | CT分区 | 椎体分割 | / | 左右翻转按钮点击两次 | 1、进入CT椎体列表； 2、上下左右翻转测试； | 1、进入CT分区页面； 2、点击左右翻转按钮，查看正侧位视图变化； 3、再点击左右翻转按钮，查看正侧位视图变化； | 1、正侧位DRR视图左右翻转后恢复；
MSGS_PS_CTZO_014 | CT分区 | / | / | 点击上一步，查看页面跳转 | 1、已进入CT分区页面； | 1、点击上一步； 2、查看页面跳转； | 1、返回切割复位页面；
MSGS_PS_CTZO_015 | CT分区 | / | / | 未分区，点下一步，查看页面跳转 | 1、已进入CT分区页面； | 1、进入分区页面，删除所有分区； 2、直接点下一步； | 1、进入规划页面；
MSGS_PS_CTZO_016 | CT分区 | / | / | 已有1节分区，点下一步，查看页面跳转 | 1、已进入CT分区页面； | 1、进入分区页面后； 2、正位画条线； 3、点下一步； | 1、进入规划页面；规划页面显示分区后的结果；
MSGS_PS_CTZO_017 | CT分区 | / | / | 进入规划页面后-返回CT分区页面查看数据 | 1、已进入CT分区页面； | 1、进入分区页面后； 2、正位画条线； 3、点下一步，进入规划页面； 4、点击上一步，查看CT分区页面数据； | 1、与点下一步时CT分区页面数据一致；
MSGS_PS_CTZO_018 | CT分区 | / | / | 点击下一步-数据保存-返回CT分区页面修改椎体信息-重启软件-进入分区页面查看数据 | 1、已进入CT分区页面； | 1、进入分区页面后； 2、正位画条线； 3、点下一步，进入规划页面； 4、点击上一步，修改CT分区页面的椎体信息（调整分区线和窗宽窗位） 5、点下一步，重启软件，进入CT分区页面查看数据； | 1、显示的是修改后的数据；
MSGS_PS_CTZO_019 | CT分区 | / | / | 分区后-数据未保存-点上一步-再进入CT分区页面查看数据 | 1、已进入CT分区页面； | 1、正位画条线； 2、未点下一步，数据未保存； 3、返回上一步，再进入分区页面查看数据； | 1、页面初始化，只有DRR正侧位视图；
MSGS_PS_CTZO_020 | CT分区 | / | / | CT分区-修改分区信息-点击上一步 | 1、已进入CT分区页面； | 1、进入CT分区页面； 2、点击分区，添加分区线； 3、点击下一步，进入规划页面； 4、点击上一步，返回CT分区页面； 5、修改分区信息，点击上一步； | 1、返回切割复位页面，修改信息不会生效；

## 手术规划
MS-001 规划软件集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MSGS_PS_PL_001 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 查看规划页面UI | 1、CT已导入； 2、CT已分区； 3、已进入规划页面； | 1、查看规划页面UI显示； | 1、顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂状态灯； 2、中间显示CT3个2D视图，1个3D视图，视图放大显示区域,脊柱分区示意图，规划螺钉列表、器官列表（可伸展缩放，显示序号、名称、颜色）、螺钉列表右边按钮手动添加、自动添加、删除、长度侧量及清除、角度测量及清除、保存、导出；器官列表右侧按钮只有器官分割可以点击； 3、最下面是操作步骤导航以及上一步、下一步按钮；
MSGS_PS_PL_002 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 查看3个2D视图显示 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、进入规划页面； 2、查看3个2D视图显示； | 1、显示文字2D和对应的图像；
MSGS_PS_PL_003 | 手术规划 | 椎体显示 | / | AS | 1、进入规划页面； 2、视图放大显示测试； | 1、鼠标左键分别点击3个2D视图和3D视图； 2、观察放大显示区域的图像变化； | 1、鼠标选中的视图边框高亮显示； 2、右侧的显示区对应切换为当前高亮的图像，并且等比例放大显示；
MSGS_PS_PL_004 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 鼠标左键点某个2D视图一点 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、鼠标左键点击2D视图图像上的某一点； | 1、2D视图切换到某个图层；
MSGS_PS_PL_005 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 鼠标中键长按移动2D视图 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、鼠标中键长按2D视图，移动； | 1、仅当前2D视图平移；
MSGS_PS_PL_006 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 鼠标滚轮翻滚2D视图 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、鼠标滚轮在2D视图上翻滚； | 1、仅当前2D视图显示层发生变化；
MSGS_PS_PL_007 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 鼠标右键移动2D视图 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、鼠标右键移动3个2D视图； | 1、当前2D视图窗宽窗位变化；
MSGS_PS_PL_008 | 手术规划 | 椎体显示 | / | ctrl+右键操作2D视图 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、按住ctrl键，鼠标右键移动3个2D视图； | 1、2D视图放大缩小；
MSGS_PS_PL_009 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 2D视图重置窗宽窗位 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、点击选择一个2D视图； 2、用鼠标调整图像的窗宽窗位； 3、点击视图右上方的窗宽窗位重置按钮； | 1、对应图像的窗宽窗位被重置为原始状态；
MSGS_PS_PL_010 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 大图上规划螺钉-2D、3D视图同步显示 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、点击2D小图选中； 2、用鼠标在2D大图上规划螺钉； 3、观察视图的变化； | 1、2D和3D视图上同时增加螺钉；
MSGS_PS_PL_011 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 查看3D视图默认显示图像-VTK | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、查看3D视图默认显示图像； | 1、显示VTK图像；
MSGS_PS_PL_012 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 鼠标左键操作3D视图 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、鼠标左键操作3D视图； | 1、3D视图上下左右旋转；
MSGS_PS_PL_013 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 鼠标中键长按移动3D视图 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、鼠标中键长按拖动3D视图； | 1、可以上下左右拖动3D视图；
MSGS_PS_PL_014 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 鼠标滚轮上下移动3D视图 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、鼠标滚轮上下移动3D视图； | 1、3D视图放大缩小；
MSGS_PS_PL_015 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 鼠标右键左右移动3D视图 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、鼠标右键左右移动3D视图； | 1、3D视图窗位窗框变化；
MSGS_PS_PL_016 | 手术规划 | 椎体显示 | / | ctrl+右键操作3D视图 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、按住ctrl键，鼠标右键操作3动视图； | 1、3D视图放大缩小；
MSGS_PS_PL_017 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 3D窗位窗宽调整到极限-重置 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、3D视图窗位窗宽调整到极限； 2、点击3动视图上的重置按钮； | 1、3D视图窗位窗宽重置；
MSGS_PS_PL_018 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 查看默认渲染风格 | 1、3D渲染测试； | 1、查看3D视图默认渲染风格； | 1、默认VTK渲染；
MSGS_PS_PL_019 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 点击3D视图上的渲染按钮-选择其他风格 | 1、3D渲染测试； | 1、点击3D视图上的按钮，选择其他渲染方式； | 1、所有页面3D视图渲染方式修改；
MSGS_PS_PL_020 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 修改3D视图颜色 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、点击3D视图上的颜色； 2、修改3D视图颜色； 3、点确认； | 1、3D视图颜色被修改；
MSGS_PS_PL_021 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 操作3D小图—大图同步显示 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、使用鼠标在小的3D视图上操作； 2、修改3D视图的窗位窗宽、渲染、颜色； 3、观察大图显示； | 1、大图同步显示；
MSGS_PS_PL_022 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 操作3D大图—小图同步显示 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、使用鼠标在大的3D视图上操作； 2、调整3D大图的窗位窗宽； 3、观察大图显示； | 1、小图同步显示；
MSGS_PS_PL_023 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 放大图像-点击重置按钮 | 1、进入规划页面； | 1、点击一个2D视图； 2、视图显示在放大视图显示区域； 3、右键调整窗宽窗位； 4、点击重置按钮； | 1、放大视图及对应的小图窗宽窗位被重置；
MSGS_PS_PL_024 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 查看脊柱示意图默认显示 | 1、进入规划页面； 2、示意图的默认显示状态； | 1、查看脊柱示意图默认显示； | 1、显示CT分区及椎体标记； 2、螺钉列表折叠，只显示序号、名称和颜色3列； 3、显示已规划的螺钉及螺钉颜色正确；
MSGS_PS_PL_025 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 选中脊柱示意图上的椎体标记-2D、3D视图切换到对应的椎体图层 | 1、进入规划页面； 2、示意图的默认显示状态； | 1、选中脊柱示意图上的一节椎体； 2、查看2D、3D视图上的显示图层； | 1、显示与选中椎体对应的图层；
MSGS_PS_PL_026 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 分椎示意图显示—隐藏 | 1、进入规划界面； 2、分椎示意图展开显示； | 1、点击螺钉列表左边框的小箭头； 2、观察示意图和螺钉列表显示； | 1、分椎示意图隐藏； 2、螺钉列表完整显示；
MSGS_PS_PL_027 | 手术规划 | 椎体显示 | / | 分椎示意图隐藏—显示 | 1、进入规划界面； 2、分椎示意图隐藏； | 1、点击螺钉列表左边框的小箭头； 2、观察示意图和螺钉列表显示； | 1、分椎示意图展开显示； 2、螺钉列表缩略显示；
MSGS_PS_PL_028 | 手术规划 | 器官分割 | / | 器官界面-显示 | 1、进入规划界面； | 1、点击器官； 2、观察分椎示意图的显示； | 1、分椎示意图不显示，器官列表只显示序号、名称和颜色3列；
MSGS_PS_PL_029 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | 新增2根螺钉-查看螺钉列表 | 1、规划螺钉列表测试； | 1、点击手动添加； 2、规划两根螺钉； 3、查看螺钉列表显示内容； | 1、显示序号(以1开始，逐渐加1递增)、名称（默认名称L1螺钉1，L2螺钉2，.......）、直径（默认1.0mm）、长度、水平夹角、类型（默认直线）、颜色（默认绿色）、显示状态（默认显示）；
MSGS_PS_PL_030 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | CT未分区—2D图上规划螺钉 | 1、螺钉手动添测试； 2、CT未分区； | 1、CT未分区，进入规划页面； 3、点击手动添加按钮，在2D视图上规划螺钉； | 1、可以直接规划；
MSGS_PS_PL_031 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | 2D视图上规划螺钉只点一个点 | 1、螺钉手动添测试； 2、CT已分区； | 1、进入规划页面； 2、选择分椎，点手动添加； 3、直接在2D视图上规划一个点； | 1、螺钉生成，长度角度是0；
MSGS_PS_PL_032 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | 3个2D视图上分别规划螺钉 | 1、螺钉手动添测试； 2、CT已分区； | 1、进入规划页面； 2、选择分椎，点手动添加； 3、在3个2D视图上分别规划螺钉； | 1、螺钉列表新增3个螺钉；
MSGS_PS_PL_033 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | 规划50根螺钉-查看螺钉列表 | 1、螺钉手动添测试； 2、CT已分区； | 1、一直点手动添加； 2、规划50根螺钉； 3、查看螺钉列表显示； | 1、螺钉列表显示正确； 2、右侧显示滚动条；
MSGS_PS_PL_034 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | 规划51根螺钉 | 1、螺钉手动添测试； 2、CT已分区； | 1、一直点手动添加； 2、规划51根螺钉； | 1、第51根无法添加；提示锥体螺钉超过限制!
MSGS_PS_PL_035 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | 螺钉列表滚动条显示后-删除螺钉列表剩一根 | 1、螺钉手动添测试； 2、CT已分区； | 1、一直点手动添加； 2、规划50根螺钉； 3、删除螺钉列表螺钉仅剩一根； 4、查看滚动条是否显示； | 1、滚动条不显示；
MSGS_PS_PL_036 | 手术规划 | 椎体选择 | / | CT未分区-点击自动添加-选中椎体 | 1、CT未分区； 2、自动添加螺钉； | 1、CT未分区，直接进入规划页面； 2、点击自动添加，选中锥体； | 1、默认有个分区，可以自动添加两个螺钉；
MSGS_PS_PL_037 | 手术规划 | 椎体选择 | / | CT已分区-点自动添加，选中椎体1-点自动添加，选中椎体2 | 1、CT已分区； 2、自动添加螺钉； | 1、CT已分区，直接进入规划页面； 2、选中椎体1，点击自动添加； 3、选中椎体2，点击自动添加； | 1、椎体1和椎体2上分别显示两根螺钉； 2、其他页面该螺钉信息与规划页面一致；
MSGS_PS_PL_038 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | 螺钉名称修改为10个大小写字母数字 | 1、螺钉修改测试； | 1、螺钉名称修改为10个大小写字母加数字； | 1、可以修改；
MSGS_PS_PL_039 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | 通过向上箭头调整螺钉直径-增加 | 1、螺钉修改测试； | 1、点击增加，规划一个螺钉； 2、点击向上箭头调整螺钉直径； | 1、以1mm递增，4个视图和分椎视图螺钉实时变化；
MSGS_PS_PL_040 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | 螺钉直径增加到10 | 1、螺钉修改测试； | 1、点击增加，规划一个螺钉； 2、螺钉直径增加到10； | 1、只能调整到9mm；
MSGS_PS_PL_041 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | 通过向下箭头调整螺钉直径-减少 | 1、螺钉修改测试； | 1、点击增加，规划一个螺钉； 2、点击向下箭头调整螺钉直径； | 1、以1mm递减，只能调整到1；
MSGS_PS_PL_042 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | 将直线螺钉修改位U型螺钉 | 1、螺钉修改测试； | 1、将直线螺钉类型修改为U型螺钉； 2、查看螺钉信息； | 1、显示为U型螺钉，规格直径5mm，长度40mm，直径长度不能调整； 2、所有页面包含此螺钉页面页面螺钉形状变为U型；
MSGS_PS_PL_043 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | 将U型螺钉修改为直线螺钉 | 1、螺钉修改测试； | 1、将U型螺钉类型修改为直线螺钉； 2、查看螺钉信息； | 1、显示为直线螺钉，规格直径5mm，长度20mm；
MSGS_PS_PL_044 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | U型螺钉修改颜色 | 1、螺钉修改测试； | 1、将U型螺钉颜色修改，点确认； 2、查看所有与此螺钉相关的页面； | 1、页面上视图上此螺钉颜色被修改；
MSGS_PS_PL_045 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | 螺钉批量隐藏与显示 | 1、螺钉修改测试； | 1、螺钉列表勾选全选按钮； 2、取消全选按钮； | 1、勾选螺钉全部显示； 2、取消勾选，螺钉全部隐藏；
MSGS_PS_PL_046 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | 选中最后一个螺钉-删除 | 1、螺钉删除测试； | 1、选中螺钉列表最后一个删除； | 1、可以删除；序号自动排列；
MSGS_PS_PL_047 | 手术规划 | / | / | 点击一次长度测量，2D视图上画一根测量线 | 1、长度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、点击一次长度测量，直接在2D视图上画一根线； | 1、可以画；
MSGS_PS_PL_048 | 手术规划 | / | / | 长度测量清除 | 1、长度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、点击一次长度测量，在3个2D视图上画线，点长度测量清除； | 1、2D图上长度测量线都不显示；
MSGS_PS_PL_049 | 手术规划 | / | / | 点击一次角度测量，2D视图上画一根测量线 | 1、角度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、点击一次角度测量，直接在2D视图上画一根线； | 1、可以画；
MSGS_PS_PL_050 | 手术规划 | / | / | 3个2D视图上都画测量线 | 1、角度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、在3个2D视图上都画测量线； | 1、可以画；
MSGS_PS_PL_051 | 手术规划 | / | / | 角度测量清除 | 1、角度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、点击一次角度测量，在3个2D视图上画线，点角度测量清除； | 1、2D图上角度测量线都不显示；
MSGS_PS_PL_052 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | 修改螺钉信息，保存-查看本地存储文件信息 | 1、数据保存测试； | 1、进入规划页面； 2、点增加，规划螺钉； 3、点击保存； 4、查看本地存储文件及内容； | 1、存储螺钉信息，data文件夹下存储规划螺钉信息；
MSGS_PS_PL_053 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | 规划螺钉-保存-再次导入CT及数据-查看螺钉信息 | 1、数据保存测试； | 1、进入规划页面； 2、点增加，规划螺钉； 3、点击保存； 4、再次导入CT，进入规划页面查看信息； | 1、通道数据与保存前数据一致；
MSGS_PS_PL_054 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | U盘导CT-规划螺钉-多次点击保存-查看本地存储文件 | 1、数据保存测试； | 1、从U盘导入CT，规划螺钉； 2、点击保存按钮多次； 3、查看本地存储文件； | 1、存储螺钉信息内容不变；
MSGS_PS_PL_055 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | U盘导出数据，查看导出页面UI | 1、数据导出测试； | 1、插入U盘； 2、点导出； 3、查看导出页面UI； | 1、导出路径选择，确定，取消；
MSGS_PS_PL_056 | 手术规划 | 螺钉规划 | / | 导出12个椎体，50根通道（U型螺钉和直线）数据 | 1、数据导出测试； | 1、插入U盘； 2、CT分椎已分12节椎体，规划50根U型螺钉和直线螺钉，点导出； 3、选择路径点确定； | 1、显示导出进度条，导出成功，U盘内有导出文件；
MSGS_PS_PL_057 | 手术规划 | / | / | 导出数据，另一台设备再次导入CT及数据 | 1、数据导出测试； | 1、插入U盘，点击导出，选路径，点确定； 2、将导出数据与CT放同一目录，再次导入CT，查看螺钉及椎体数据； | 1、与导出前相同；
MSGS_PS_PL_058 | 手术规划 | / | / | 未插入U盘，点导出 | 1、数据导出测试； | 1、未插入U盘，点导出； | 1、提示“尚未检测到U盘”；
MSGS_PS_PL_059 | 手术规划 | 器官分割 | / | 查看器官列表显示 | 1、器官列表测试； | 1、点击器官； 2、查看器官列表； | 1、序号（以1递增）、名称、状态（默认显示）；
MSGS_PS_PL_060 | 手术规划 | 器官分割 | / | 器官分割后-查看器官列表 | 1、器官列表测试； | 1、点击器官分割按钮； 2、查看器官列表； | 1、显示血管、肝脏、肾脏、脾、骨骼、软组织显示在列表；
MSGS_PS_PL_061 | 手术规划 | 器官分割 | / | 单个器官显示与隐藏 | 1、器官列表测试； | 1、勾选单个器官； 2、取消勾选； | 1、勾选器官显示，取消勾选器官隐藏；
MSGS_PS_PL_062 | 手术规划 | 器官分割 | / | 器官批量显示与隐藏 | 1、器官列表测试； | 1、勾选全选选择框； 2、取消全选选择框的勾选； | 1、勾选器官全部显示，取消勾选器官都不显示；
MSGS_PS_PL_063 | 手术规划 | / | / | 点击上一步 | 1、上一步/下一步测试； | 1、规划螺钉，点击上一步； | 1、数据不会保存，返回CT分椎页面；
MSGS_PS_PL_064 | 手术规划 | / | / | 螺钉列表不为空-点下一步 | 1、上一步/下一步测试； | 1、规划完螺钉，点下一步； | 1、页面跳转到X光分椎页面；数据自动保存；
MSGS_PS_PL_065 | 手术规划 | / | / | 螺钉列表为空-点下一步 | 1、上一步/下一步测试； | 1、没有规划完螺钉，点下一步； | 1、页面不会跳转到X光分椎页面；
MSGS_PS_PL_066 | 手术规划 | / | / | 规划螺钉,分割器官-重启软件进入规划页面查看数据 | 1、上一步/下一步测试； | 1、规划完螺钉，修改螺钉信息，分割器官； 2、重启软件进入规划页面查看数据； | 1、页面没有任何数据保存；
MSGS_PS_PL_067 | 手术规划 | / | / | 规划螺钉,分割器官-点下一步-重启软件进入规划页面查看数据 | 1、上一步/下一步测试； | 1、规划完螺钉，修改螺钉信息，分割器官，点下一步； 2、重启软件进入规划页面查看数据； | 1、页面显示所有螺钉及器官数据；
MSGS_PS_PL_068 | 手术规划 | / | / | 规划螺钉-点下一步-再返回规划页面查看数据 | 1、上一步/下一步测试； | 1、规划完螺钉，修改螺钉信息，分割器官，点下一步； 2、返回规划页面查看信息； | 1、页面显示所有螺钉及器官数据；
MSGS_PS_PL_069 | 手术规划 | / | / | 规划一根螺钉-点下一步-返回规划-删除螺钉-点下一步 | 1、上一步/下一步测试； | 1、规划一根螺钉，点下一步； 2、返回规划页面删除所有螺钉；； 3、点击下一步； | 1、页面不会跳转到X光分椎页面；
MSGS_PS_PL_070 | 手术规划 | / | / | 规划螺钉已保存-返回CT分区页面修改分区线-进入规划-螺钉不存在 | 1、上一步/下一步测试； | 1、进入规划页面规划螺钉，点击下一步； 2、返回CT分区页面，修改分区线，点击下一步； 3、查看规划页面的螺钉数据； | 1、螺钉数据不存在；
MSGS_PS_PL_071 | 手术规划 | 导出 | / | U盘空间不足-导出数据到U盘 | 1、进入规划页面； 2、已规划螺钉； | 1、进入规划页面； 2、规划螺钉，点击保存； 3、插入U盘，点击导出； | 1、提示“磁盘空间不足”；
MSGS_PS_PL_072 | 手术规划 | / | / | 2D、3D图移动到视图不可见区域-中键双击恢复视图显示 | 1、进入规划页面； | 1、进入规划页面； 2、中键长按3个2D视图，3D视图，拖动到当前视图不可见区域； 3、中键在视图显示区域双击； | 1、视图显示恢复；
MSGS_PS_PL_073 | 手术规划 | 导出 | / | 规划-导出数据格式及内容检查 | 1、进入规划页面； | 1、进入规划页面； 2、规划螺钉，点击保存； 3、插入U盘，点击导出； 4、查看导出数据格式及内容； | 1、导出数据格式为Santan_CT224711_4，文件夹内有规划数据信息、切割骨块信息，CT分区信息；
MSGS_PS_PL_074 | 手术规划 | / | / | 规划页面-修改规划螺钉或其他信息-点击上一步-返回CT分区页面 | 1、进入规划页面； | 1、进入规划页面； 2、修改规划螺钉信息； 3、点击上一步； | 1、返回CT分区页面；修改信息未生效，无弹框提示；

## X-Ray分区
MS-001 规划软件集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MSGS_PS_XRP_001 | X-Ray分区 | X光片显示 | / | 查看X-Ray分区页面UI | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、查看X-Ray分区页面UI； | 1、顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂状态灯； 2、中间显示侧位X光显示区域（右上显示窗位窗宽重置、去小球和滤波按钮），正位X光显示区域（右上显示窗位窗宽重置、去小球和滤波按钮），椎体分割列表（序号、椎体部位（颈椎、胸椎、腰椎、骶骨）、椎体标记（C1-C7，t1-t12,L1-L5,S1-S2）），分区、删除、X光顺时针旋转、X光逆时针旋转按钮； 3、下方显示操作步骤导航以及上一步、下一步按钮；
MSGS_PS_XRP_002 | X-Ray分区 | X光片显示 | / | 机械臂连接-校准正侧位X光片-查看正侧位视图显示 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、机械臂已连接； 2、C臂机拍正侧位X光片，发送给机械臂软件； 3、查看正侧位视图显示； | 1、正侧位视图区域显示正侧位X光片DRR；
MSGS_PS_XRP_003 | X-Ray分区 | X光片显示 | / | 正位X光窗宽窗位调整到极限-正位重置 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、将正位X光窗宽窗位调整到极限； 2、点击正位视图上的窗宽窗位重置按钮； | 1、正侧位窗宽窗位全部重置；
MSGS_PS_XRP_004 | X-Ray分区 | X光片显示 | / | 侧位X光窗宽窗位调整到极限-侧位重置 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、将侧位X光窗宽窗位调整到极限； 2、点击侧位视图上的窗宽窗位重置按钮； | 1、正侧位窗宽窗位全部重置；
MSGS_PS_XRP_005 | X-Ray分区 | X光片显示 | / | 正位小球隐藏与显示 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、正位X光片校准； 2、点击正位去小球按钮，再次点击； | 1、默认小球显示，点击按钮后先隐藏，再点击按钮显示；
MSGS_PS_XRP_006 | X-Ray分区 | X光片显示 | / | 侧位小球隐藏与显示 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、侧位X光片校准； 2、点击侧位去小球按钮，再次点击； | 1、默认小球显示，点击按钮后先隐藏，再点击按钮显示；
MSGS_PS_XRP_007 | X-Ray分区 | X光片显示 | / | 正位滤波开启与关闭 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、正位X光片校准； 2、点击正位滤波按钮，再次点击按钮； | 1、默认正位X光未开启滤波，点击按钮，X光有变化，再次点击X光恢复默认；
MSGS_PS_XRP_008 | X-Ray分区 | X光片显示 | / | 侧位滤波开启与关闭 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、侧位X光片校准； 2、点击侧位滤波按钮，再次点击按钮； | 1、默认侧位X光未开启滤波，点击按钮，X光有变化，再次点击X光恢复默认；
MSGS_PS_XRP_009 | X-Ray分区 | X光片显示 | / | 正位X光顺时针旋转 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、正位X光已校准； 2、选中正位X光区域，点击顺时针； 3、查看正位X光片变化； | 1、正位X光顺时针旋转一定角度；
MSGS_PS_XRP_010 | X-Ray分区 | X光片显示 | / | 正位X光逆时针旋转 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、正位X光已校准； 2、选中正位X光区域，点击逆时针； 3、查看正位X光片变化； | 1、正位X光逆时针旋转一定角度；
MSGS_PS_XRP_011 | X-Ray分区 | X光片显示 | / | 侧位X光顺时针旋转 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、侧位X光已校准； 2、选中侧位X光区域，点击顺时针； 3、查看侧位X光片变化； | 1、侧位X光顺时针旋转一定角度；
MSGS_PS_XRP_012 | X-Ray分区 | X光片显示 | / | 侧位X光逆时针旋转 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、侧位X光已校准； 2、选中侧位X光区域，点击逆时针； 3、查看侧位X光片变化； | 1、侧位X光逆时针旋转一定角度；
MSGS_PS_XRP_013 | X-Ray分区 | X光片显示 | / | 进入X-Ray分区页面，查看正侧位视图框选区域 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、进入分区页面； 2、查看DRR正侧位视图默认框选区域； | 1、正侧位整个椎体自动框选；
MSGS_PS_XRP_014 | X-Ray分区 | 椎体分割 | / | 点击分区，正位画一条线 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、进入分区页面； 2、点击分区，正位上画条线； | 1、正侧位分别显示分区线，椎体列表新增2个椎体，序号1，2，名称是腰椎1，腰椎2；
MSGS_PS_XRP_015 | X-Ray分区 | 椎体分割 | / | 点击分区，侧位画一条线 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、进入分区页面； 2、点击分区，侧位上画条线； | 1、正侧位分别显示分区线，椎体列表新增2个椎体，序号1，2，名称是腰椎1，腰椎2；
MSGS_PS_XRP_016 | X-Ray分区 | 椎体分割 | / | 点击分区，连续画多根线 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、进入分区页面； 2、点击分区，正位连续画多根线； | 1、只能画一次，不能画多条线；
MSGS_PS_XRP_017 | X-Ray分区 | 椎体分割 | / | 第一节椎体命名为L1，查看后面椎体名称 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、椎体列表有多个椎体； 2、第一节椎体重命名为L1；； 3、查看后面椎体名称变化； | 1、名称为L1，L2...；
MSGS_PS_XRP_018 | X-Ray分区 | 椎体分割 | / | 第3节椎体命名为L1，查看后面椎体名称 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、椎体列表有多个椎体； 2、第3节椎体重命名为L1；； 3、查看后面椎体名称变化； | 1、第3节及后面名称为L1，L2............，第一、二节名称t11，t12；
MSGS_PS_XRP_019 | X-Ray分区 | 椎体分割 | / | 删除正位一根分区线 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、椎体列表有多个椎体； 2、选中正位视图一根分区线，点删除； 3、查看椎体列表变化； | 1、正侧位对应分区线对应删除，椎体列表减1；
MSGS_PS_XRP_020 | X-Ray分区 | 椎体分割 | / | 删除侧位一根分区线 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、椎体列表有多个椎体； 2、选中侧位视图一根分区线，点删除； 3、查看椎体列表变化； | 1、正侧位对应分区线对应删除，椎体列表减1；
MSGS_PS_XRP_021 | X-Ray分区 | 椎体分割 | / | 鼠标左键调节正侧位分区线的角度位置 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、鼠标左键选中正侧位一根分区线，调整角度位置； 2、查看选中线的状态，查看调整分区线角度位置，正侧位视图对应线的变化，查看椎体列表变化； | 1、选中线高亮显示，正侧位联动变化；
MSGS_PS_XRP_022 | X-Ray分区 | 椎体分割 | / | 正侧位分区13对-最多支持12个椎体 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、正位侧位视图分别画12根线； 2、查看椎体列表； | 1、椎体列表只显示12个椎体，第12条线不能画；
MSGS_PS_XRP_023 | X-Ray分区 | 椎体分割 | / | 分区12个，删除侧位一条线，再画一个椎体 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、正位视图画11根线； 2、侧位视图分区线删除一根，再新增一根； 3、查看椎体列表； | 1、可以新增，显示12节椎体；
MSGS_PS_XRP_024 | X-Ray分区 | / | / | 点击上一步 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、进入X光分区页面； 2、导引软件校准正侧位X光片； 3、点击上一步； | 1、返回规划页面，分区数据未保存；
MSGS_PS_XRP_025 | X-Ray分区 | / | / | 已分区-点击下一步-数据自动保存 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、进入X光分区页面； 2、导引软件校准正侧位X光片； 3、X光片分区点击下一步； | 1、X光分区数据自动保存；
MSGS_PS_XRP_026 | X-Ray分区 | / | / | 已分区-未点下一步-重启软件-分区数据不存在 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、进入X光分区页面； 2、导引软件校准正侧位X光片； 3、X光片分区，未点点击下一步； 4、重启软件进入X光分区页面查看数据； | 1、X光分区数据不存在；
MSGS_PS_XRP_027 | X-Ray分区 | / | / | X光分区-重复校准5次X光片-X光片正常显示 | 1、进入X光分区页面； | 1、进入X光分区页面； 2、C臂机拍一张正位图片连续校准5次； 3、C臂机拍一张侧位图片连续校准6次； | 1、正侧位X光片显示最后一张X光片；
MSGS_PS_XRP_028 | X-Ray分区 | / | / | X光分区后-跟CT分区无交集-X光分区页面-点击下一步-应该有提示信息 | 1、进入X光分区页面； | 1、进入X光分区页面； 2、CT分区与X光分区标记无交集； 3、点击下一步； | 1、提示“分区数据错误！”
MSGS_PS_XRP_029 | X-Ray分区 | / | / | X光分区页面-调整分区线-点击上一步-返回规划页面，无弹框提示 | 1、进入X光分区页面； | 1、进入X光分区页面； 2、点击分区，添加分区线； 3、调整分区线，点击上一步； | 1、返回规划页面，并且无弹框提示；
MSGS_PS_XRP_030 | X-Ray分区 | / | / | X光分区页面-收到正侧位X光片-顺时针/逆时针旋转X光片-点击下一步 | 1、进入X光分区页面； | 1、进入X-Ray分区页面； 2、C臂机拍正位X光校准，拍侧位X光校准； 3、点击顺时针旋转按钮，图像横着显示，点击下一步； 4、点击逆时针旋转按钮，图像横着显示，点击下一步； | 1、软件运行正常，提示分区数据错误；
MSGS_PS_XRP_031 | X-Ray分区 | / | / | 查看X光分区页面-无模拟加载按钮 | 1、进入X光分区页面； | 1、进入X光分区页面，查看界面内容； | 1、无模拟加载按钮；
Note on A33: 新增

## 图像配准
MS-001 规划软件集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MSGS_PS_RE_001 | 图像配准 | 图像显示 | / | 查看配准页面UI | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、查看配准界面显示； | 1、上面显示logo、软件名称、版本号、机械臂状态灯（连接灯亮）、系统设置、高级设置、日志导出、关于、关机； 2、中间显示正侧位视图（X光与CT，X光显示在CT下面，显示规划螺钉），视图上显示窗宽窗位重置按钮、去小球按钮、滤波按钮，CT与X光对比度滑条； 3、分区列表（CT与X光椎体交集部分）、配准、微调12个按钮、确认按钮； 4、最下显示操作步骤导航及上一步、下一步按钮；导航栏配准高亮显示；
MSGS_PS_RE_002 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，绕X顺时针方向旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、查看配准界面显示； | 1、正侧位绕X顺时针旋转；
MSGS_PS_RE_003 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，绕X逆时针方向旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕X轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕X逆时针旋转；
MSGS_PS_RE_004 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，绕Y顺时针方向旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Y轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y顺时针旋转；
MSGS_PS_RE_005 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，绕Y逆时针方向旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Y轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y逆时针旋转；
MSGS_PS_RE_006 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，绕Z顺时针方向旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Z轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z顺时针旋转；
MSGS_PS_RE_007 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，绕Z逆时针方向旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Z轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z逆时针旋转；
MSGS_PS_RE_008 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，向上平移 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击向上平移微调按钮； | 1、正侧位向上平移；
MSGS_PS_RE_009 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，向下平移 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击向下平移微调按钮； | 1、正侧位向下平移；
MSGS_PS_RE_010 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，向左平移 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击向左平移微调按钮； | 1、正侧位向左平移；
MSGS_PS_RE_011 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，向右平移 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击向右平移微调按钮； | 1、正侧位向右平移；
MSGS_PS_RE_012 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，放大 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击放大按钮； | 1、正侧位放大；
MSGS_PS_RE_013 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，缩小 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击缩小按钮； | 1、正侧位缩小；
MSGS_PS_RE_014 | 图像配准 | 图像显示 | / | 正位X光窗宽窗位调整到极限-重置 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、将正位X光窗宽窗位调整到极限； 2、点击正位视图上的窗宽窗位重置按钮； | 1、正侧位窗宽窗位全部重置；
MSGS_PS_RE_015 | 图像配准 | 图像显示 | / | 侧位X光窗宽窗位调整到极限-重置 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、将侧位X光窗宽窗位调整到极限； 2、点击侧位视图上的窗宽窗位重置按钮； | 1、正侧位窗宽窗位全部重置；
MSGS_PS_RE_016 | 图像配准 | 图像显示 | / | 正位小球隐藏与显示 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、正位X光片校准； 2、点击正位去小球按钮，再次点击； | 1、默认小球显示，点击按钮后先隐藏，再点击按钮显示；
MSGS_PS_RE_017 | 图像配准 | 图像显示 | / | 侧位小球隐藏与显示 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、侧位X光片校准； 2、点击侧位去小球按钮，再次点击； | 1、默认小球显示，点击按钮后先隐藏，再点击按钮显示；
MSGS_PS_RE_018 | 图像配准 | 图像显示 | / | 正位滤波开启与关闭 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、正位X光片校准； 2、点击正位滤波按钮，再次点击按钮； | 1、默认正位X光未开启滤波，点击按钮，X光有变化，再次点击X光恢复默认；
MSGS_PS_RE_019 | 图像配准 | 图像显示 | / | 侧位滤波开启与关闭 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、侧位X光片校准； 2、点击侧位滤波按钮，再次点击按钮； | 1、默认侧位X光未开启滤波，点击按钮，X光有变化，再次点击X光恢复默认；
MSGS_PS_RE_020 | 图像配准 | 图像显示 | / | 正位CT与X光对比度调整 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、调整正位CT与X光对比度滑块； | 1、正位，侧位CT与X光对比度变化；
MSGS_PS_RE_021 | 图像配准 | 图像显示 | / | 侧位CT与X光对比度调整 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、调整侧位CT与X光对比度滑块； | 1、正位，侧位CT与X光对比度变化；
MSGS_PS_RE_022 | 图像配准 | 图像显示 | / | 查看分区列表显示 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、查看分区列表显示； | 1、显示分区列表表名及序号及椎体标记及相似度，显示的是X光与CT分区列表的交集；
MSGS_PS_RE_023 | 图像配准 | 图像显示 | / | CT分区12节，X-ray分区5节，查看分区列表 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、CT分区有12节，X-ray分区有5节，且X光的名称在CT上都有一致的； 2、查看配准界面的分区列表显示； | 1、只显示5节椎体，显示正确，无滚动条；
MSGS_PS_RE_024 | 图像配准 | 图像显示 | / | CT列表T1-T5,X-ray分区T1-T5，交集椎体有5个，CT分区列表名称重排T6-T11 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、重新排列命名CT的T6-T11； 2、查看分区列表显示； | 1、提示分区数据错误；
MSGS_PS_RE_025 | 图像配准 | 图像显示 | / | 交集椎体有5个，仅删除X光侧位一条分区线 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、点击上一步直到X-ray分区界面； 2、删除一条侧位X光的分区线； 3、回到配准界面，观察分区列表； | 1、X光椎体列表减1，配准分区列表显示4个；
MSGS_PS_RE_026 | 图像配准 | 图像配准 | / | 不选椎体，直接点配准 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、配准界面不选择椎体； 2、点击配准按钮； | 1、默认选中第一个配准；
MSGS_PS_RE_027 | 图像配准 | 图像配准 | / | 选择一个椎体，点一次配准 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、选择一个椎体； 2、点击一次配准按钮； | 1、仅选中椎体配准完成，显示确认弹框，有确认、取消、并显示正侧位相似度的值，椎体名称；
MSGS_PS_RE_028 | 图像配准 | 图像配准 | / | 选择一节配准，再选一节配准 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、选择一节椎体配准； 2、配准完成后再选择一节椎体，点击配准； | 1、两步操作的椎体都能配准，椎体列表显示正侧位相似度的值；
MSGS_PS_RE_029 | 图像配准 | 图像配准 | / | 当前页面所有椎体配准完成，点确认，点下一步 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、将页面所有的椎体进行配准； 2、配准完成后，弹出确认配准弹框，点击弹框页面的确认； 3、点击下一步； | 1、配准确认弹框关闭，还在配准页面，点下一步进入定位；
MSGS_PS_RE_030 | 图像配准 | 图像配准 | / | 配准完成，点取消，点下一步 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、选择椎体配准； 2、配准完成后点击取消； 3、点击下一步； | 1、配准确认弹框关闭，点下一步不能进入定位；
MSGS_PS_RE_031 | 图像配准 | 图像配准 | / | 配准中，操作其他按钮（还原、配准、确认、微调、窗位窗宽、上一步、下一步） | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、选择一个椎体进行配准； 2、配准中点击界面上的每个按钮； | 1、不允许操作；
MSGS_PS_RE_032 | 图像配准 | 图像配准 | / | 选择一节椎体，手动配准，配准完，点下一步 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、选择椎体配准； 2、配准完成后点击下一步； | 1、不能进入定位，提示请确认配准结果；
MSGS_PS_RE_033 | 图像配准 | 图像配准 | / | 选择一节椎体，手动配准，配准完，点确认，点下一步 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、选择椎体配准； 2、配准完成后，点击确认； 3、点击下一步； | 1、进入定位页面；
MSGS_PS_RE_034 | 图像配准 | 图像配准 | / | 单节椎体，自动配准完成后，手动调整，点确认 ，点下一步 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、选择单节椎体自动配准； 2、自动配准完成后进行手动调整位置； 3、调整后确认，点击下一步 | 1、进入定位页面；
MSGS_PS_RE_035 | 图像配准 | 图像配准 | / | 自动配准10次，观察内存变化 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、打开任务管理器—性能； 2、选择椎体，自动配准10次； 3、观察内存的变化； | 1、先增加后下降，与配准前占用内存差别不大；
MSGS_PS_RE_036 | 图像配准 | / | / | 点上一步 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、点击上一步按钮； | 1、返回X-ray分区页面；
MSGS_PS_RE_037 | 图像配准 | / | / | 点下一步，返回配准页面，查看数据 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、点击下一步，返回配准界面； 2、查看配准界面的数据； | 1、数据与点下一步前的数据一致；
MSGS_PS_RE_038 | 图像配准 | / | / | 数据已保存，返回修改所有数据，点下一步，返回配准检查数据 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、配准界面数据已保存； 2、点击上一步，回到之前的页面修改CT姿态、分区列表数据、调整窗宽窗位、去小球、开启滤波、单节椎体手动配准、其他椎体重新自动配准等； 3、返回配准界面，查看信息； | 1、与修改后保持一致（修改X光姿态、CT姿态、分区列表数据、调整窗宽窗位、去小球、开启滤波、单节椎体手动配准、其他椎体重新自动配准、还原一节分区配准结果）；
MSGS_PS_RE_039 | 图像配准 | / | / | 数据已保存，修改配准页面数据，点上一步，再进入配准页面，查看数据 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、修改配准界面的数据； 2、点击上一步； 3、再点击下一步，进入配准界面，查看数据； | 1、数据未保存；
MSGS_PS_RE_040 | 图像配准 | / | / | 自动配准过程中进行其他操作 | 1、进入配准页面； 2、分椎列表有椎体； | 1、进入配准页面； 2、选中分椎列表其中一节脊柱，点击配准； 3、自动配准过程中，进行其他操作； | 1、不能进行其他操作；
MSGS_PS_RE_041 | 图像配准 | / | / | 修改配准页面的颜色-CT颜色被修改 | 1、进入配准页面； | 1、进入配准页面； 2、点击颜色修改按钮； 3、选择颜色，点击确定； | 1、CT颜色被修改；

## β配准 (hidden)
所属产品 | 一级模块 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 实际情况 | 优先级 | 用例类型 | 用例版本 | 关联bugID
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 查看配准页面UI | 1、进入β配准界面； | 1、查看配准界面显示； | 1、上面显示logo、软件名称、版本号、机械臂状态灯（连接灯亮）、系统设置、高级设置、日志导出、关于、关机； 2、中间显示正侧位视图（默认显示VTK图像,右上角分别显示滤波、去小球、窗宽窗位重置、CT与X光对比度调整滑条），相似度值显示：正位的值，侧位的值、12个微调按钮、隐藏3D、3D锁、配准、选择区域、确认按钮； 3、最下面显示操作步骤导航及上一步、下一步按钮； | 阻塞 | 4 | UI测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 查看配准页面正侧位3D图像默认显示类型-VTK | 1、进入β配准界面； | 1、查看配准界面正侧位视图显示； | 1、正侧位视图显示VTK图像； | 阻塞 | 4 | UI测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕X顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕X轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正位视图被选中，边框变亮，正侧位绕X顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕X逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕X轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕X逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕Y顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Y轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕Y逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Y轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕Z顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Z轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕Z逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Z轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，向上平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击向上平移微调按钮； | 1、正侧位向上平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，向下平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击向下平移微调按钮； | 1、正侧位向下平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，向左平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击向左平移微调按钮； | 1、正侧位向左平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，向右平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击向右平移微调按钮； | 1、正侧位向右平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，放大 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击放大按钮； | 1、正侧位放大； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，缩小 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击缩小按钮； | 1、正侧位缩小； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，鼠标左键上下左右旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、用鼠标左键按住正位视图上下左右移动； | 1、正侧位旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，鼠标中键长按移动 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、用鼠标中键按住正位视图移动； | 1、正侧位移动； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，鼠标滚轮上下翻滚 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、在正位视图上用鼠标滚轮上下翻滚； | 1、放大缩小； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，鼠标右键平移 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、用鼠标右键按住视图来回滑动； | 1、正侧位窗宽窗位变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 按住ctrl-鼠标右键操作正位视图 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、按住ctrl，鼠标右键操作正位视图； | 1、正位放大缩小，侧位联动变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕X顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕X轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、侧位视图被选中，边框变亮，正侧位绕X顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕X逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕X轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕X逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕Y顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕Y轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕Y逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕Y轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕Z顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕Z轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕Z逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕Z轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，向上平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击向上平移微调按钮； | 1、正侧位向上平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，向下平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击向下平移微调按钮； | 1、正侧位向下平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，向左平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击向左平移微调按钮； | 1、正侧位向左平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，向右平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击向右平移微调按钮； | 1、正侧位向右平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，放大 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击放大按钮； | 1、正侧位放大； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，缩小 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击缩小按钮； | 1、正侧位缩小； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，鼠标左键上下左右旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、用鼠标左键按住侧位视图上下左右移动； | 1、正侧位旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，鼠标中键长按移动 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、用鼠标中键按住侧位视图移动； | 1、正侧位移动； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，鼠标滚轮上下翻滚 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、在侧位视图上用鼠标滚轮上下翻滚； | 1、无变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，鼠标右键平移 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、用鼠标右键按住视图来回滑动； | 1、正侧位窗宽窗位变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，按住ctrl鼠标右键操作侧位视图 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、按住ctrl，使用鼠标右键操作侧位视图； | 1、视图放大缩小，正侧位联动变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正位X光窗宽窗位调整到极限-重置 | 1、进入β配准界面； | 1、将正位X光窗宽窗位调整到极限； 2、点击正位视图上的窗宽窗位重置按钮； | 1、正侧位窗宽窗位全部重置； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 侧位X光窗宽窗位调整到极限-重置 | 1、进入β配准界面； | 1、将侧位X光窗宽窗位调整到极限； 2、点击侧位视图上的窗宽窗位重置按钮； | 1、正侧位窗宽窗位全部重置； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正位小球隐藏与显示 | 1、进入β配准界面； | 1、正位X光片校准； 2、点击正位去小球按钮，再次点击； | 1、默认小球显示，点击按钮后先隐藏，再点击按钮显示； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 侧位小球隐藏与显示 | 1、进入β配准界面； | 1、侧位X光片校准； 2、点击侧位去小球按钮，再次点击； | 1、默认小球显示，点击按钮后先隐藏，再点击按钮显示； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正位滤波开启与关闭 | 1、进入β配准界面； | 1、正位X光片校准； 2、点击正位滤波按钮，再次点击按钮； | 1、默认正位X光未开启滤波，点击按钮，X光有变化，再次点击X光恢复默认； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 侧位滤波开启与关闭 | 1、进入β配准界面； | 1、侧位X光片校准； 2、点击侧位滤波按钮，再次点击按钮； | 1、默认侧位X光未开启滤波，点击按钮，X光有变化，再次点击X光恢复默认； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正位CT与X光对比度调整 | 1、进入β配准界面； | 1、调整正位CT与X光对比度滑块； | 1、正位，侧位CT与X光对比度变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 侧位CT与X光对比度调整 | 1、进入β配准界面； | 1、调整侧位CT与X光对比度滑块； | 1、正位，侧位CT与X光对比度变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 隐藏3D视图 | 1、进入β配准界面； | 1、点击隐藏3D按钮； 2、观察界面显示； | 1、界面的CT视图被隐藏； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 隐藏3D视图—再次点击显示 | 1、进入β配准界面； | 1、点击隐藏3D按钮—隐藏后再次点击； 2、观察界面显示； | 1、隐藏的CT视图显示； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 锁定3D视图—鼠标无法交互 | 1、进入β配准界面； | 1、点击3D锁按钮； 2、使用鼠标操作界面CT； | 1、CT无法使用鼠标交互操作； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 锁定3D视图—微调按钮操作3D视图 | 1、进入β配准界面； | 1、点击3D锁按钮； 2、使用微调按钮操作CT； | 1、CT可以使用鼠标交互操作； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 锁定3D视图—再次点击取消锁定 | 1、进入β配准界面； | 1、点击3D锁按钮—锁定后再次点击； 2、使用鼠标操作界面CT； | 1、CT可以使用鼠标交互操作； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 双击侧位视图 | 1、进入β配准界面； | 1、使用鼠标左键双击侧位视图； | 1、CT无变化； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 拖动侧位视图边框 | 1、进入β配准界面； | 1、将鼠标移动至视图框的边框处； 2、鼠标按住边框位置拖动； | 1、窗口无变化，不会拉伸； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调按钮调整正侧位X光 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正侧位X光； 2、使用微调按钮调整位置； | 1、X光无法微调； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 鼠标左中右滚轮调整正侧位X光 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正侧位X光； 2、使用鼠标左中右键调整X光片位置； | 1、无法调整； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 重启软件，直接进入配准页面，点配准 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、选择非脊柱+机械臂； 2、点下一步导入CT进入规划页面，规划螺钉； 3、点击下一步，进入配准页面，发送正侧位X光校准，点击下一步，数据保存后；重启软件； 4、进入配准页面，点配准； | 1、正侧位图可以自动配 | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 直接点配准-配准完成-点下一步 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准，点击配准； 3、配准完成，点下一步； | 1、正侧位整个视图大致轮廓可以配上，配准完成无确认弹框，无法进入定位； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 仅正位框选区域，配准 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、仅正位框选椎体，点击配准； | 1、提示侧位未框选椎体； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 仅侧位框选区域，配准 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、仅侧位框选椎体，点击配准； | 1、提示正位未框选椎体； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正侧位分别框选，自动配准 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选椎体，点击配准； | 1、正侧位整个视图大致轮廓可以配上，配准完成无确认弹框； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 自动配准中可以停止，暂停后，确认，是取消 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选椎体，点击配准； 4、配准中取消，点确认； | 1、配准中点取消弹框提示是否取消，确认和取消按钮，点确认，配准取消； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 自动配准中可以停止，暂停后，取消，是继续配 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选椎体，点击配准； 4、配准中取消，点取消； | 1、确认弹框点取消，弹框关闭，继续自动配准； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 配准过程中进行其他操作 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选椎体，点击配准； 4、配准中，进行其他操作； | 1、不允许进行其他操作； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 直接手动配准 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、直接手动配准； | 1、可以手动配准； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正侧位选择区域-手动配准-配完-点下一步 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别选择区域； 4、直接手动配准；配完点下一步； | 1、不能进入定位，提示请确认配准结果； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正侧位框选区域-手动配准-配完-点确认-点下一步 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选区域； 4、直接手动配准；配完，点确认，点下一步； | 1、进入定位页面； 2、相似度后面显示正侧位相似度； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 某块区域-手动配准后-自动配准 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别选择区域； 4、直接手动配准；配完，点配准； | 1、单节椎体配上，并弹出确认弹框，显示相似度的值； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 某块区域-自动配准后-手动调整-点确认-点下一步 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别一块区域； 4、点配准配完，手动调整点确认，点下一步； | 1、进入定位页面； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 自动配准10次，观察内存变化 -先增加后下降，与配准前占用内存差别不大 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、配准10次，观察内存变化； | 1、内存先增长后减少，软件不卡； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正侧位选椎体-配准后-点确认-手动调整 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位框选椎体； 4、点配准，点确认； 5、手动调整； | 1、可以调整； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 查看X光与CT显示比例并调整比例 | 1、进入配准界面； 2、查看X光与CT显示比例； | 1、查看X光与CT显示默认比例； 2、拖动滑块调整比例； | 1、显示默认比例； 2、比例变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 点上一步 | 1、进入配准界面； 2、上一步下一步测试； 3、当前为β配准； | 1、点击上一步按钮； | 1、返回规划页面； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 点下一步，返回配准页面，查看数据 | 1、进入配准界面； 2、上一步下一步测试； | 1、点击下一步，返回配准界面； 2、查看配准界面的数据； | 1、数据与点下一步前的数据一致； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 数据已保存，返回修改所有数据，点下一步，返回配准检查数据 | 1、进入配准界面； 2、上一步下一步测试； | 1、配准界面数据已保存； 2、点击上一步，回到之前的页面修改CT姿态、分椎列表数据、调整窗宽窗位、去小球、开启滤波、单节椎体手动配准、其他椎体重新自动配准等； 3、返回配准界面，查看信息； | 1、修改后弹出确认框； 2、与修改后保持一致（修改X光姿态、CT姿态、分椎列表数据、调整窗宽窗位、去小球、开启滤波、单节椎体手动配准、其他椎体重新自动配准、还原一节分椎配准结果）； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 数据已保存，修改配准页面数据，点上一步，再进入配准页面，查看数据 | 1、进入配准界面； 2、上一步下一步测试； | 1、修改配准界面的数据； 2、点击上一步； 3、再点击下一步，进入配准界面，查看数据； | 1、数据未保存； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无

## 定位
MS-001 规划软件集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MSGS_PS_LO_001 | 定位 | 图像显示 | / | 查看定位页面UI | 1、进入定位页面； | 1、查看定位界面显示； | 1、顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂状态灯； 2、中间显示3个2D视图（初始化显示横断位：冠状位：矢状位)，1个3D视图显示区（左上角有窗宽窗位重置按钮，颜色修改，渲染方式不修改按钮），螺钉列表（表名：螺钉，列包括序号、名称、类型、直径、长度、水平夹角、颜色，显示状态，批量勾选框、滚动条），定位按钮； 3、最下面显示操作步骤导航及上一步按钮；
MSGS_PS_LO_002 | 定位 | 图像显示 | / | 鼠标左键、中键长按移动、滚轮、右键、ctrl+右键操作横断位 | 1、进入定位页面； | 1、鼠标左键点击横断位； 2、鼠标中键长按操作横断位； 3、滚轮操作横断位； 4、鼠标右键操作横断位； 5、ctrl+右键操作横断位； | 1、横断位图层切换； 2、横断位图像移动； 3、无变化； 4、窗宽窗位变化； 5、图像放大缩小；
MSGS_PS_LO_003 | 定位 | 图像显示 | / | 鼠标左键、中键长按移动、滚轮、右键、ctrl+右键操作冠状位 | 1、进入定位页面； | 1、鼠标左键点击冠状位； 2、鼠标中键长按操作冠状位； 3、滚轮操作冠状位； 4、鼠标右键操作冠状位； 5、ctrl+右键操作冠状位； | 1、冠状位图层切换； 2、冠状位图像移动； 3、无变化； 4、窗宽窗位变化； 5、图像放大缩小；
MSGS_PS_LO_004 | 定位 | 图像显示 | / | 鼠标左键、中键长按移动、滚轮、右键、ctrl+右键操作矢状位 | 1、进入定位页面； | 1、鼠标左键点击矢状位； 2、鼠标中键长按操作矢状位； 3、滚轮操作矢状位； 4、鼠标右键操作矢状位； 5、ctrl+右键操作矢状位； | 1、矢状位图层切换； 2、矢状位图像移动； 3、无变化； 4、窗宽窗位变化； 5、图像放大缩小；
MSGS_PS_LO_005 | 定位 | 图像显示 | / | 鼠标左键左右上下旋转3D视图 | 1、进入定位页面； | 1、鼠标点击3D视图，上下左右滑动鼠标； | 1、可旋转；
MSGS_PS_LO_006 | 定位 | 图像显示 | / | 鼠标滚轮操作3D视图 | 1、进入定位页面； | 1、在3D视图上滚动鼠标滚轮； 2、观察视图变化； | 1、放大缩小；
MSGS_PS_LO_007 | 定位 | 图像显示 | / | 鼠标中键长按移动 | 1、进入定位页面； | 1、长按鼠标滚轮，在3D视图上滑动； 2、观察视图变化； | 1、视图平移；
MSGS_PS_LO_008 | 定位 | 图像显示 | / | 鼠标右键滑动3D视图 | 1、进入定位页面； | 1、长按鼠标右键，在3D视图上滑动； 2、观察视图变化； | 1、窗宽窗位变化；
MSGS_PS_LO_009 | 定位 | 图像显示 | / | ctrl+右键操作3D视图 | 1、进入定位页面； | 1、按住ctrl，鼠标右键操作操作3动视图； | 1、视图放大缩小；
MSGS_PS_LO_010 | 定位 | 图像显示 | / | 3D视图窗宽窗位到极限后-重置 | 1、进入定位页面； | 1、使用鼠标右键调整3D视图的窗位窗宽； 2、调整到极限之后，点击3D视图右上角重置； | 1、可恢复；
MSGS_PS_LO_011 | 定位 | 图像显示 | / | 3D视图渲染 | 1、进入定位页面； | 1、点击3D视图右上角的渲染按钮； 2、选择其他渲染方式，观察界面显示； | 1、3D视图渲染方式被修改；
MSGS_PS_LO_012 | 定位 | 图像显示 | / | 3D视图颜色修改 | 1、进入定位页面； | 1、点击3D视图右上角的颜色选择按钮； 2、选择一种颜色，点击确定，观察3D视图颜色变化； | 1、3D视图颜色被修改；
MSGS_PS_LO_013 | 定位 | 图像显示 | / | 将3D视图移动到视图显示区外部再移动回来 | 1、进入定位页面； | 1、使用鼠标将3D视图移动到视图显示窗口之外； 2、鼠标中键双击恢复； | 1、可恢复；
MSGS_PS_LO_014 | 定位 | 图像显示 | / | 3d视图颜色查看 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、查看3D视图颜色； 2、返回规划界面，查看3D视图颜色； | 1、与规划一致；
MSGS_PS_LO_015 | 定位 | / | / | 螺钉列表有50个螺钉 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； 3、螺钉列表有50个螺钉； | 1、查看螺钉列表显示； | 1、列表显示滚动条；
MSGS_PS_LO_016 | 定位 | / | / | 列表有50个螺钉，通过滚动条查看列表 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； 3、螺钉列表有50个螺钉； | 1、鼠标拖动滚动条查看螺钉列表； | 1、螺钉顺序信息正确并且规划螺钉列表信息一致；
MSGS_PS_LO_017 | 定位 | / | / | 规划页面修改螺钉名称，螺钉列表对应螺钉名称变化 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、点击上一步直到规划界面，修改螺钉的名称； 2、回到定位界面，查看修改后名称； | 1、螺钉列表显示修改后的螺钉名称；
MSGS_PS_LO_018 | 定位 | / | / | 规划页面修改螺钉直径，螺钉列表及视图直径变化 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、点击上一步直到规划界面，修改螺钉的直径； 2、回到定位界面，查看修改后螺钉直径及列表视图变化； | 1、螺钉列表显示修改后的螺钉直径，列表视图也相应改变；
MSGS_PS_LO_019 | 定位 | / | / | 规划页面修改螺钉长度及角度，螺钉列表及视图长度角度变化 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、点击上一步直到规划界面，修改螺钉的长度和角度； 2、回到定位界面，查看修改后的列表螺钉长度角度及列表视图变化； | 1、螺钉列表显示修改后的螺钉长度和角度，列表视图也相应改变；
MSGS_PS_LO_020 | 定位 | / | / | 规划修改螺钉类型，螺钉列表及视图类型变化 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、点击上一步直到规划界面，修改螺钉类型； 2、回到定位界面，查看修改后的列表螺钉类型及列表视图变化； | 1、螺钉列表显示修改后的螺钉类型，列表视图也相应改变；
MSGS_PS_LO_021 | 定位 | / | / | 规划修改螺钉颜色，螺钉列表及视图颜色变化 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、点击上一步直到规划界面，修改螺钉颜色； 2、回到定位界面，查看修改后的列表螺钉颜色及列表视图变化； | 1、螺钉列表显示修改后的螺钉颜色，列表视图也相应改变；
MSGS_PS_LO_022 | 定位 | / | / | 规划页面删除螺钉，螺钉列表及视图对应螺钉删除 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、点击上一步直到规划界面，修改螺钉类型； 2、回到定位界面，查看修改后的列表螺钉类型及列表视图变化； | 1、螺钉列表显示修改后的螺钉类型，列表视图也相应改变；
MSGS_PS_LO_023 | 定位 | / | / | 螺钉信息显示 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、点击上一步直到规划界面，查看螺钉信息显示； 2、回到定位界面，查看与规划界面落螺钉信息的区别； | 1、与规划列表一致；
MSGS_PS_LO_024 | 定位 | / | / | 螺钉显示与隐藏切换 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、勾选螺钉后的显示按钮，观察视图； 2、取消勾选螺钉显示按钮，观察视图； | 1、取消勾选隐藏，再勾选显示；
MSGS_PS_LO_025 | 定位 | / | / | 螺钉的 批量显示与隐藏 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、勾选螺钉全部显示按钮，观察视图； 2、取消勾选螺钉显示按钮，观察视图； | 1、取消勾选全部隐藏，再勾选全部显示；
MSGS_PS_LO_026 | 定位 | 螺钉定位 | / | 机械臂未连接—选螺钉发定位 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂未连接； | 1、选择一个螺钉； 2、点击定位； | 1、提示机械臂未连接；
MSGS_PS_LO_027 | 定位 | 螺钉定位 | / | 选中一个螺钉，定位 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、选择一个螺钉； 2、点击定位 | 1、提示已发送消息，机械臂软件提示接收消息；
MSGS_PS_LO_028 | 定位 | 螺钉定位 | / | 选螺钉1发送，选螺钉2发送 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、选择螺钉1定位； 2、螺钉1未定位，继续发送螺钉2进行定位； | 1、定位的是螺钉2；
MSGS_PS_LO_029 | 定位 | / | / | 点击上一步 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、点击上一步； | 1、返回配准页面，配准结果和椎体列表及螺钉信息与进入定位前一致；
MSGS_PS_LO_030 | 定位 | / | / | 点击上一步，再点配准页面下一步 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、点击上一步； 2、进入配准界面之后再点击下一步按钮； | 1、定位页面螺钉、配准、及2D视图3D视图图层颜色与点击上一步前一致；
MSGS_PS_LO_031 | 定位 | / | / | 已在定位页面，重启软件，进入定位页面 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、重启软件； 2、再进入定位界面； | 1、可以直接进入定位页面；

## 手术外设监测
MS-001 规划软件集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MSGS_PS_SP_001 | 手术外设模块 | / | / | 机械臂连接，检查状态图标及连接设备信息 | 1、规划与反馈系统、导引系统均已安装； 2、设备通讯正常； | 1、启动规划与反馈系统、导引系统以及机械臂； 2、查看主界面设备状态显示和设备型号； | 1、显示连接状态；
MSGS_PS_SP_002 | 手术外设模块 | / | / | 机械臂未连接，检查状态图标及连接设备信息 | 1、规划与反馈系统、导引系统均已安装； 2、设备通讯正常； | 1、启动规划与反馈系统和导引系统； 2、机械臂未启动； 3、查看主界面设备状态显示和设备型号； | 1、显示未连接；

## 帮助
MS-001 规划软件集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MSGS_PS_HE_001 | 帮助 | / | / | 查看导航栏 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、选择脊柱手术类型； 2、查看导航栏显示； | 1、显示数据管理、切割复位、CT分区、规划、X-ray分区、配准、定位；
MSGS_PS_HE_002 | 帮助 | / | / | 三维数据重建速度小于等于15MPS | 1、软件已登录； | 1、登录； 2、选择机械臂，点击下一步； 3、进入数据管理页面导入162MCT，选择CT加载； 4、重复导入同一个150M的CT，操作10次，记录时间； | 1、记录10次导入的起始时间和结束时间：
MSGS_PS_HE_003 | 帮助 | / | / | X光片椎体分割数量≤12 | 1、软件已登录； | 1、登录； 2、选择机械臂，点击下一步； 3、导入CT； 4、规划螺钉，点击下一步进图X光分区页面； 5、分割12个椎体； | 1、最多只能分割12节椎体，软件运行正常不卡顿；
MSGS_PS_HE_004 | 帮助 | / | / | CT三维椎体分割数量≤12 | 1、软件已登录； | 1、登录； 2、选择机械臂，点击下一步； 3、导入CT，分割12个椎体； | 1、最多只能分割12节椎体，软件运行正常不卡顿；
MSGS_PS_HE_005 | 帮助 | / | / | 螺钉最大数量≤50 | 1、软件已登录； | 1、登录； 2、选择机械臂，点击下一步； 3、导入CT，点击下一步，再点下一步，进入规划页面，规划50个螺钉； | 1、规划螺钉数量最多只能规划50个螺钉，软件运行不卡顿；
MSGS_PS_HE_006 | 帮助 | / | / | 切割操作数量≤10 | 1、软件已登录； | 1、登录； 2、选择机械臂，点击下一步； 3、导入CT，点击下一步进入切割复位页面，切割50个骨块； | 1、最多只能切割10个骨块；
MSGS_PS_HE_007 | 帮助 | 关于 | / | 查看关于页面UI | 1、登录软件，进入主界面； | 1、点击关于按钮； | 1、包括软件版本、名称、公司相关信息，信息正确，关闭按钮，弹框居中显示；
MSGS_PS_HE_008 | 帮助 | 关于 | / | 点×关闭弹框 | 1、登录软件，进入主界面； | 1、点击关于按钮打开； 2、点击关于界面的X按钮； | 1、关于弹框关闭；
MSGS_PS_HE_009 | 帮助 | 设置 | / | 查看参数配置页面UI | 1、进入参数配置页面； | 1、查看参数配置界面显示； | 1、STEP：0.2265625，FOCAL：1050 ，SPACING(X)：0.2265625，PIXEL(X)：1024，SPACING(Y)：0.2265625，PIXEL(Y)：1024 ，卧姿选择：空，IP：192.168.2.4 ，PORT：4000，CONNECT：0，CTVolume（min）：-500，CTVolume（max）：2600，阈值，相似度满足值设置；
MSGS_PS_HE_010 | 帮助 | 设置 | / | 修改参数点确定 | 1、进入参数配置页面； | 1、修改参数配置界面的参数，点击确定； 2、再打开参数配置界面查看参数； 3、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config.ini文件和页面参数保存；
MSGS_PS_HE_011 | 帮助 | 设置 | / | 修改参数点取消 | 1、进入参数配置页面； | 1、修改参数配置界面的参数，点击取消； 2、再打开参数配置界面查看参数； 3、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、未保存；
MSGS_PS_HE_012 | 帮助 | 设置 | / | 修改参数点× | 1、进入参数配置页面； | 1、修改参数配置界面的参数，点击×退出； 2、再打开参数配置界面查看参数； 3、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、参数未保存 ；
MSGS_PS_HE_013 | 帮助 | 高级设置 | / | 点击高级设置，查看密码设置页面弹框UI | 1、打开配置—高级设置； | 1、查看高级设置密码输入界面； | 1、密码输入框，确认取消按钮，弹框居中；
MSGS_PS_HE_014 | 帮助 | 高级设置 | / | 密码输入santan | 1、打开配置—高级设置； | 1、点击高级设置弹出密码输入框； 2、输入santan，点击确认； | 1、进入高级设置页面；
MSGS_PS_HE_015 | 帮助 | 高级设置 | / | 密码输入非santan | 1、打开配置—高级设置； | 1、点击高级设置弹出密码输入框； 2、输入非santan的字符，点击确认； | 1、提示密码不正确，请重新输入；
MSGS_PS_HE_016 | 帮助 | 高级设置 | / | 输入正确密码，点取消 | 1、打开配置—高级设置； | 1、点击高级设置弹出密码输入框； 2、输入santan的字符，点击取消； | 1、密码弹框关闭，未进入高级设置页面；
MSGS_PS_HE_017 | 帮助 | 高级设置 | / | 直接点确认 | 1、打开配置—高级设置； | 1、点击高级设置弹出密码输入框； 2、直接点击确认； | 1、提示密码不正确。请重新输入；
MSGS_PS_HE_018 | 帮助 | 高级设置 | / | 查看高级设置页面UI | 1、打开配置—高级设置； 2、输入正确密码santan并确认，进入高级设置界面； | 1、查看高级参数设置界面的参数显示； | 1、显示参数debugModel：0，不勾选，PreDistance2plane：200，PrelambdaRat：5，PreRotBoundary：0.1，PreTrsBoundary：10，rat4pre：0.5，rat4fine：1，markerRemove：默认1，勾选，maskModel：默认1，勾选，maskThreshold：5，cannyModel：默认0不勾选，OverlapeSimilarityRadius：5，ImageProcessBlocksize：85，ImageProcessC：5
MSGS_PS_HE_019 | 帮助 | 高级设置 | / | 高级设置-修改参数-点击确定 | 1、打开配置—高级设置； 2、输入正确密码santan并确认，进入高级设置界面； | 1、修改所有参数：debugModel：0，勾选，PreDistance2plane：300，PrelambdaRat：8，PreRotBoundary：1，PreTrsBoundary：20，rat4pre：80，rat4fine：3，markerRemove：默认1，取消勾选，maskModel：默认1，取消勾选，maskThreshold：10，cannyModel：默认0勾选，OverlapeSimilarityRadius：10，ImageProcessBlocksize：70，ImageProcessC：10 2、点击确定； | 1、再次查看页面，参数保存成功；
MSGS_PS_HE_020 | 帮助 | 日志 | / | 查看日志导出页面UI | 1、登录软件； | 1、点击界面日志导出按钮； 2、查看日志导出界面显示； | 1、U盘列表，确认，取消，×，页面居中；
MSGS_PS_HE_021 | 帮助 | 日志 | / | 插入U盘，导出，查看日志内容 | 1、进入日志导出界面； 2、U盘容量充足； | 1、插入U盘； 2、选择U盘路径，确认； 3、解密压缩包，查看日志内容； | 1、显示导出进度条，导出成功； 2、通过解密工具查看U盘数据正确，记录了主要操作日志；
MSGS_PS_HE_022 | 帮助 | 日志 | / | 导出日志过程中，点击取消或× | 1、进入日志导出界面； | 1、插入U盘； 2、选择U盘路径，点击确认导出日志； 3、导出日志过程中点击取消或×； | 1、点击无效，导出成功；
MSGS_PS_HE_023 | 帮助 | 日志 | / | 直接点确认 | 1、进入日志导出界面； | 1、插入U盘； 2、未做操作，点击确认； | 1、日志导出成功；
MSGS_PS_HE_024 | 帮助 | 日志 | / | 查看日志压缩包，密码输入错误 | 1、日志导出完成，已生成压缩包存在U盘； | 1、解压压缩包，弹出密码输入框； 2、输入错误的解压密码； | 1、密码错误，无法查看日志；
MSGS_PS_HE_025 | 帮助 | 系统关机 | / | mode=0，点击软件关机 | 1、设置安装目录下config.ini文件中mode=0； 2、软件已注册； | 1、启动电脑软件，进入软件界面； 2、点击关机软件按钮，确认； 3、观察电脑反应； | 1、windows不关机，软件退出；
MSGS_PS_HE_026 | 帮助 | 系统关机 | / | mode=1，点击软件关机 | 1、设置安装目录下config.ini文件中mode=1； 2、软件已注册； | 1、启动电脑软件，进入软件界面； 2、点击关机软件按钮，确认； 3、观察电脑反应； | 1、软件退出，进程关闭，windows会关机；
MSGS_PS_HE_027 | 帮助 | 设置 | / | IP设置机械臂主机ip，端口设置4000，确认，重启 | 1、手术规划与反馈系统、手术导引系统均启动； 2、两台电脑通讯连接正常； | 1、IP设置机械臂电脑IP； 2、端口设置4000，确认并重启软件； 3、手动连接机械臂软件； | 1、可手动连接机械臂软件；
MSGS_PS_HE_028 | 帮助 | 设置 | / | IP设置机械臂主机ip，端口设置4000，关闭页面 | / | 1、IP设置机械臂电脑IP； 2、端口设置4000，关闭页面； | 1、没有修改成功，无法连接；
MSGS_PS_HE_029 | 帮助 | 设置 | / | IP设置与机械臂主机ip同一网段，端口设置4000 | / | 1、IP设置机械臂电脑IP在同一网段； 2、端口设置4001，确认并重启软件； 3、手动连接机械臂软件； | 1、无法连接；
MSGS_PS_HE_030 | 帮助 | 设置 | / | 已连接机械臂软件，手动断开自动重连 | 1、手术规划与反馈系统、手术导引系统均启动； 2、两台电脑通讯连接正常； 3、已连接机械臂软件； | 1、手动断开机械臂连接； 2、停顿一会儿查看连接状态； | 1、断开后自动连接；
MSGS_PS_HE_031 | 帮助 | / | / | 查看注册页面UI | 1、安装完成，未注册； | 1、双击软件启动程序，启动软件； 2、观察界面显示； | 1、系统码（根据硬件自动生成32位字符），注册码，注册，关机；
MSGS_PS_HE_032 | 帮助 | / | / | 直接点注册，提示请输入注册码 | 1、安装完成，未注册； | 1、打开启动软件，进入注册界面； 2、不输入注册码，直接点击注册； | 1、提示无效的注册码；
MSGS_PS_HE_033 | 帮助 | / | / | 输入正确的注册码 | 1、进入注册页面； | 1、打开启动软件，进入注册界面； 2、使用注册码生成软件，生成机器对应的注册码； 3、将正确的注册码输入软件注册码设置框； 4、点击注册； | 1、注册成功，进入登录页面；
MSGS_PS_HE_034 | 帮助 | / | / | 输入错误的注册码（abc） | 1、进入注册页面； | 1、打开启动软件，进入注册界面； 2、输入一个错误的注册码； 3、点击注册； | 1、提示注册码不正确；
MSGS_PS_HE_035 | 帮助 | 设置 | / | 参数设置页面connect为1-软件重启后-自动连接 | 1、进入设置页面； | 1、登录后，点击设置按钮； 2、connect的值设置为1； 3、点击确定，重启软件； 4、查看与导引软件连接的状态灯的状态； | 1、状态灯自动连接，颜色为绿色；