## 封皮
MS-001
规划软件系统测试记录
（v1.0.0.11）
编制/时间：
审核/时间：
批准/时间：
杭州三坛医疗科技有限公司

## 登录
MS-001规划软件系统测试记录
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MSGS_PS_LG_001 | 登录 | / | 010105、160003 | 查看登录页面UI | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、查看登录界面显示 | 1、显示logo、用户名、密码、登录按钮、顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂状态灯； | 查看图1 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LG_002 | 登录 | / | 010103、160007 | 用户名密码正确 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、用户名输入“admin”； 2、密码输入“123456”； 3、点击登录按钮； | 1、登录成功； | 查看图2，图3 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LG_003 | 登录 | / | 010104、160007 | 用户名不存在 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、不输入用户名； 2、点击登录按钮； | 1、提示账号不存在； | 查看图4 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LG_004 | 登录 | / | 010104、160007 | 用户名正确，密码错误 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、用户名输入“admin”； 2、输入错误的密码； | 1、提示密码不正确，请重新输入； | 查看图5 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LG_005 | 登录 | / | 010104 | 直接点登录按钮 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、登录界面不输入用户名和密码； 2、点击登录； | 1、提示账号不能为空； | 查看图6 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LG_006 | 登录 | / | 010104 | 用户名正确，密码为空 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、用户名输入“admin”； 2、不输入密码； 3、点击登录按钮； | 1、提示密码不能为空； | 查看图7 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LG_007 | 登录 | / | 010104 | 用户名为空，密码正确 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、不输入用户名； 2、密码输入“123456”； 3、点击登录按钮； | 1、提示账号不能为空； | 查看图6 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LG_008 | 登录 | / | 010104 | 用户名输入1位字符 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、用户名输入1位字符； | 1、可以输入； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LG_009 | 登录 | / | 010104 | 用户名输入19位字符 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、用户名输入19位字符； | 1、可以输入； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LG_010 | 登录 | / | 010104 | 用户名输入20位字符 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、用户名输入20位字符； | 1、第20位不可以输入，提示最多19位； | 查看图8 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LG_011 | 登录 | / | 010104、160004 | 用户名正确，密码输入1位字符 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、用户名输入“admin"; 2、密码输入1位字符； 3、点击登录按钮； | 1、提示密码不能少于6位字符； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LG_012 | 登录 | / | 010104、160004 | 用户名正确，密码输入5位字符 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、用户名输入“admin"; 2、密码输入5位字符； 3、点击登录按钮； | 1、提示密码不能少于6位字符； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LG_013 | 登录 | / | 010104、160004 | 用户名正确，密码输入6位错误的字符 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、用户名输入“admin"; 2、密码输入6位错误的字符； 3、点击登录按钮； | 1、提示密码不正确，请重新输入； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LG_014 | 登录 | / | 010104、160004 | 用户名正确，密码输入19位字符 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、用户名输入“admin"; 2、密码输入19位字符； 3、点击登录按钮； | 1、提示用户名密码错误； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LG_015 | 登录 | / | 010104 | 用户名正确，密码输入20位字符 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、用户名输入“admin"; 2、密码输入20位字符； 3、点击登录按钮； | 1、第20位无法输入； | 查看图9 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LG_016 | 登录 | / | 010104 | 密码输入任意字符（大小写字母、数字、汉字、特殊字符、空格） | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、密码输入“A~Z”、“a~z”、“0~9”、“！@#￥%……&*（）——+-=：“《》？；‘，。、”等字符以及汉字； | 1、密码只能输入a-zA-Z0-9~!@#$%^&*()_+-=;':^； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LG_017 | 登录 | / | 010104 | 用户名输入任意字符（大小写字母、数字、汉字、特殊字符、空格） | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、用户名输入“A~Z”、“a~z”、“0~9”、“！@#￥%……&*（）——+-=：“《》？；‘，。、”等字符以及汉字； | 1、用户名仅大写字母，小写字母可以输入；特殊字符无法输入； | / | 测试通过 | /

## 辅助模块选择
MS-001规划软件系统测试记录
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MSGS_PS_MS_001 | 辅助模块选择 | / | 020101、160003 | 查看模块选择界面UI | 1、软件已登录； | 1、输入用户名及密码，点击登录； 2、进入模块选择页面查看UI； | 1、顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂状态灯； 2、中间显示请选择模块标题，下面是机械臂（基础）模块和其他模块图标； 3、右下显示下一步按钮； | 查看图10 | 测试通过 | /
MSGS_PS_MS_002 | 辅助模块选择 | / | 020102 | 机械臂（基础）默认选中 | 1、软件已登录； | 1、查看手术类型模块选择页面； | 1、械臂默认被选中； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_MS_003 | 辅助模块选择 | / | / | 取消选中基础模块，点击下一步 | 1、软件已登录； | 1、； 2、取消机械臂选中，点击下一步按钮； | 1、无法取消机械臂； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_MS_004 | 辅助模块选择 | / | / | 选中机械臂，点击下一步 | 1、软件已登录； | 1、选择机械臂； 2、点击下一步按钮； | 1、进入数据管理界面； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_MS_005 | 辅助模块选择 | / | 020103 | 选择其他模块，点击下一步 | 1、软件已登录； | 1、选择其他模块； 2、点击下一步； | 1、其他模块无法被选中； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_MS_006 | 辅助模块选择 | / | / | 同时选择机械臂和其他模块，点击下一步 | 1、软件已登录； | 1、选择机械臂模块和其他模块； 2、点击下一步 | 1、其他模块无法被选中； 2、默认选中机械臂模块进入CT导入界面； | / | 测试通过 | /

## 数据管理
MS-001规划软件系统测试记录
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MSGS_PS_DM_001 | 数据管理 | 数据浏览 | 030101、160003 | 查看数据管理页面UI | 1、进入数据管理界面； | 1、查看数据管理页面显示； | 1、显示CT序列、CT信息及滚动条，CT预览图及滚动条，数据管理（序号、姓名、年龄、性别、CT号、导入时间）、搜索框、加载、导入、上一步、下一步按钮，顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂； | 查看图11 | 测试通过 | 查看图11
MSGS_PS_DM_002 | 数据管理 | 数据浏览 | 2.1.3、030103、030104 | 导入CT，查看CT预览图 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择CT并加载； 3、查看CT预览图界面显示； | 1、CT预览图显示正确，默认显示第一个序列预览图，对应序列高亮显示、CT序列显示缩略图、层厚、层数、CT扫描时间； | 查看图11 | 测试通过 | 查看图11
MSGS_PS_DM_003 | 数据管理 | 数据浏览 | 030103 | 导入CT，鼠标滚轮上下滑动滚动条 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮选择CT加载； 2、鼠标滚轮上下滑动预览图的滚动条； | 1、CT预览图一直在切换； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_004 | 数据管理 | 数据浏览 | 2.1.3、030103 | 导入CT，鼠标中键滚动浏览CT图像信息 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮选择CT加载； 2、鼠标中键滚动浏览CT图像信息； | 1、CT预览图一直在切换； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_005 | 数据管理 | 数据浏览 | 2.1.3 | 导入CT，鼠标左键上下拖动滚动条 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮选择CT加载； 2、鼠标左键上下拖动预览图滚动条； | 1、CT预览图无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_006 | 数据管理 | 数据浏览 | 2.1.3 | 导入CT，鼠标左键点击预览图任意区域 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮选择CT加载； 2、鼠标左键点击预览图的任意位置； | 1、CT预览图一直在切换； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_007 | 数据管理 | 数据浏览 | 2.1.3 | 导入CT，鼠标中键拖动CT预览图 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮选择CT加载； 2、鼠标中键拖动CT预览图； | 1、CT预览图移动； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_008 | 数据管理 | 数据浏览 | 2.1.3 | 导入CT，鼠标右键左右滑动-上下滑动 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮选择CT加载； 2、鼠标右键左右滑动； 3、上下滑动； | 1、CT预览图窗宽窗位变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_009 | 数据管理 | 数据浏览 | 2.1.3 | 导入CT，ctrl+右键操作CT预览图 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮选择CT加载； 2、鼠标右键左右滑动； 3、上下滑动； | 1、CT预览图放大缩小； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_010 | 数据管理 | 数据浏览 | / | 导入CT，鼠标左键双击预览图 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮选择CT加载； 2、鼠标左键双击预览图； | 1、CT预览图无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_011 | 数据管理 | 数据浏览 | 030104 | 导入CT，双击最多的序列，查看CT预览图 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮选择CT加载； 2、双击最多的CT序列，查看CT预览图； | 1、显示最多序列CT预览图； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_012 | 数据管理 | 数据浏览 | 030104 | 导入CT，从A序列切换为显示B序列，查看CT预览图 | 1、进入数据管理界面； | 1、导入A、B两个序列的CT； 2、预览界面显示A序列，点击B序列，查看预览图； | 1、显示B序列的CT预览图； | 查看图11、图12 | 测试通过 | 查看图11、图12
MSGS_PS_DM_013 | 数据管理 | 数据浏览 | 030104 | 导入CT，鼠标左键拖动滚动条查看所有序列 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮选择CT加载； 2、鼠标左键拖动滚动条查看所有的CT序列 | 1、可以查看到所有序列，并显示每个序列的缩略图； 2、默认选中的序列不会变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_014 | 数据管理 | 数据浏览 | 030104 | 导入CT，鼠标滚轮上下翻滚查看所有序列 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮选择CT加载； 2、鼠标滚轮上下翻滚查看所有CT序列； | 1、可以查看所有序列； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_015 | 数据管理 | 数据浏览 | 030104 | 未导入CT，查看预览图和CT序列 | 1、进入数据管理界面； | 1、未导入CT； 2、查看CT预览图界面； | 1、不显示预览图和序列； | 查看图13 | 测试通过 | 查看图13
MSGS_PS_DM_016 | 数据管理 | 数据浏览 | 030104 | 未导入CT，拖动预览图右侧滑块 | 1、进入数据管理界面； | 1、未导入CT； 2、拖动预览图右侧的滑块； | 1、没有变化，软件运行正常； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_017 | 数据管理 | 数据浏览 | 030104 | 未导入CT，拖动CT序列右侧滑块 | 1、进入数据管理界面； | 1、未导入CT； 2、拖动CT序列右侧的滑块； | 1、没有变化，软件运行正常； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_018 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 查看CT导入页面UI | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择CT并加载； 3、查看CT预览图界面显示； | 1、弹框显示选择导入路径，选择文件夹、取消按钮； | 查看图14 | 测试通过 | 查看图14
MSGS_PS_DM_019 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 点击导入，直接点击选择文件夹 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、直接点击选择文件夹； | 1、提示当前选中导入CT，路径不能为空； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_020 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 点击导入，直接点取消 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、直接点击取消； | 1、导入弹框关闭，预览图不显示任何内容； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_021 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 点击导入，双击CT | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、双击CT文件夹； | 1、CT被选中，还是停留在选择CT页面，预览图无内容； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_022 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 选中一条单序列CT数据导入 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个单序列CT，确定导入； | 1、页面跳转到导入页面，显示预览图、序列及CT数据信息； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_023 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 选中多条CT数据导入 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、使用shift或Ctrl按键，选择多个文件夹导入； | 1、无法选中多条； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_024 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 选中一条多序列CT数据导入 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个多序列CT，确定导入； | 1、页面跳转到导入页面，显示预览图、序列及CT数据信息； | 查看图15、图16 | 测试通过 | 查看图15、图16
MSGS_PS_DM_025 | 数据管理 | 数据导入 | 030102、160004 | 导入仅2层的CT | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个只有2层的CT，确定导入； | 1、无法导入，提示层数不能少于3层； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_026 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入3层的CT | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个只有3层的CT，确定导入； | 1、导入成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_027 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入几百层的CT，CT格式.DCM | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择几百层的CT，格式为.DCM，确定导入； | 1、导入成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_028 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入CT包含两个部位的CT | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个有两部分的CT导入； | 1、导入成功，分别可以加载； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_029 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入单个CT大小1G | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个占用空间大小1G的CT导入； | 1、导入成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_030 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入单个CT大小2G | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个占用空间大小2G的CT； | 1、导入成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_031 | 数据管理 | 数据导入 | 030102、160004 | 重复导入同一个CT | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、重复多次导入同一个CT； | 1、提示该数据在某个时间点已导入； | 查看图17 | 测试通过 | 查看图17
MSGS_PS_DM_032 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入CT后-重新选择一个新的CT导入 | 1、进入数据管理界面； | 1、已导入一个CT，点击下一步再返回CT导入界面； 2、重新导入一个新的CT； | 1、导入成功； | 查看图18 | 测试通过 | 查看图18
MSGS_PS_DM_033 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入CT路径仅包含中文 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个只含有中文路径的CT导入； | 1、导入成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_034 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入CT路径仅包含大小写字母 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个只含有大小写字母（a~z、A~Z）路径的CT导入； | 1、导入成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_035 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入CT路径仅包含数字 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个只含有数字（0~9）路径的CT导入； | 1、导入成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_036 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入CT路径仅包含特殊字符 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个含有特殊字符（~！@#￥%……&*（）——+-=：“《》？；‘，。、）的CT导入； | 1、导入成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_037 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入CT路径长度包含240位字符 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择导入CT的路径长度包含240位字符； | 1、导入失败； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_038 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入CT路径长度包含221位字符 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择导入CT的路径长度包含221位字符； | 1、导入失败； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_039 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入CT路径长度包含220位字符 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择导入CT的路径长度包含220位字符； | 1、导入失败； | 查看图19 | 测试通过 | 查看图19
MSGS_PS_DM_040 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入桌面CT | 1、进入数据管理界面； | 1、startmode=0; 2、启动软件，登录，点击下一步，点击导入按钮； 3、选择桌面上的CT导入； | 1、导入成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_041 | 数据管理 | 数据导入 | 030102、160004 | 导入CT，选择CT文件夹的上级目录，点确定 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择CT的上层目录导入； | 1、提示该CT无ID号，无法导入； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_042 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入CT，选中CT文件夹，导入 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择CT文件夹导入； | 1、导入成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_043 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入CT，进入CT文件夹，点确定 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、进入CT文件夹，点确定按钮； | 1、导入成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_044 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入CT，进入CT文件夹，选择.dcm文件，导入 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个.dcm文件导入； | 1、无法选择； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_045 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入非DCM格式的CT-导入失败 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个.jpg文件导入； | 1、导入失败，提示该数据没有ID号无法导入； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_046 | 数据管理 | 数据导入 | 030102、160004 | 导入CT没有可读权限 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、导入不可读取的CT文件，点击确定 | 1、导入失败，提示当前无权限访问该文件夹； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_047 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入CT过程中，取消导入 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、导入过程中点击×按钮 | 1、导入过程中无法取消； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_048 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入CT过程中，电脑关机，重启电脑，查看CT导入页面预览图 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮，选择CT导入； 2、导入中关机； 3、开机启动软件，查看CT导入页面预览图 | 1、无预览图； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_049 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 多次导入不同CT，查看任务管理器内存变化 | 1、进入数据管理界面； | 1、打开任务管理器—性能； 2、多次导入不同的CT，观察内存的变化； | 1、导入中内存增长，导入完成内存下降； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_050 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 电脑开机，导入CT，重复操作10次 | 1、进入数据管理界面； | 1、开机，导入CT，关机； 2、重复1的操作10次，观察CT导入 | 1、每次导入成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_051 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | U盘导入检查UI | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择U盘中CT文件； 3、观察导入界面显示； | 1、CT选择框包含勾选框，规划及规划前已导出的数据选择框包含勾选框； 2、文件列表显示，确定取消按钮； | 查看图20 | 测试通过 | 查看图20
MSGS_PS_DM_052 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入一条正常DICOMCT | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮 2、选择U盘中正常的CT文件夹； 3、点击确认按钮； | 1、导入成功； | 查看图20，图21 | 测试通过 | 查看图20，图21
MSGS_PS_DM_053 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入DICOMCT过程中，拔出U盘 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择U盘中CT文件； 3、导入过程中拔出U盘； | 1、导入中数据出错请重试； | 查看图22 | 测试通过 | 查看图22
MSGS_PS_DM_054 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入DICOM过程中，拔出U盘，导入失败，再插入U盘 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择U盘中CT文件； 3、导入过程中拔出U盘后，再将U盘插入； | 1、可以显示文件列表再导入； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_055 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | U盘导入，不选路径，点确定 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、不选择路径，直接点确定按钮； | 1、导入失败；提示“当前选中导入CT，路径不能为空！” | 查看图23 | 测试通过 | 查看图23
MSGS_PS_DM_056 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | U盘导入，选择路径，点取消 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个CT文件夹路径； 3、点击取消按钮； | 1、导入失败，软件退出CT选择界面； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_057 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 插入2个U盘，导入中，切换U盘导入CT | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个U盘中的CT文件夹点击确认； 3、导入过程中切换至另一个U盘导入CT | 1、导入中无法切换U盘； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_058 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 插入2个U盘，导入完成，切换U盘导入CT | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮； 2、选择一个U盘中的CT文件夹点击确认； 3、导入完成后，切换至另一个U盘导入CT； | 1、两个U均能正常导入CT； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_059 | 数据管理 | 数据导入 | 030102 | 导入5条CT数据，查看数据管理列表数据显示 | 1、进入数据管理界面； | 1、软件导入5条CT； 2、导入成功后查看CT数据管理列表显示； | 1、数据显示序号1，2.....，CT号，姓名，年龄，性别，导入时间，数据正确，按导入时间倒序排列； | 查看图24 | 测试通过 | 查看图24
MSGS_PS_DM_060 | 数据管理 | 数加加载 | 030101 | 双击加载某行患者信息 | 1、进入数据管理界面； | 1、CT列表数据有CT； 2、双击其中1个患者信息，观察界面显示 | 1、选中患者信息行高亮显示，CT预览图和CT序列显示对应CT数据； | 查看图25 | 测试通过 | 查看图25
MSGS_PS_DM_061 | 数据管理 | 数加加载 | 030101 | 单击某行患者数据 | 1、进入数据管理界面； | 1、CT列表数据有CT； 2、单击其中1个患者信息，观察界面显示 | 1、数据高亮显示，CT未加载； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_062 | 数据管理 | 数加加载 | / | 选择未加载CT-点击加载 | 1、进入数据管理界面； | 1、选择未加载ct,点击加载 | 1、CT加载成功，图像显示； | 查看图25 | 测试通过 | 查看图25
MSGS_PS_DM_063 | 数据管理 | 数加加载 | / | 选择已加载CT-点击加载 | 1、进入数据管理界面； | 1、选择当前已加载ct,点击加载 | 1、提示数据已加载； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_064 | 数据管理 | 数据导入 | 030101 | 数据库循环插入199条CT数据，查看列表显示 | 1、进入数据管理界面； | 1、数据库循环插入199条CT数据； 2、查看CT数据列表显示； | 1、数据显示正常，排序正常； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_065 | 数据管理 | 数据导入 | 030101 | 数据管理列表已有199条数据，再导入一条CT数据 | 1、进入数据管理界面； | 1、CT数据库列表中已经导入199条数据； 2、再导入1条CT数据； | 1、导入成功，数据显示； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_066 | 数据管理 | 数据导入 | 030101、160004 | 数据管理列表已有200条数据，再导入一条CT数据 | 1、进入数据管理界面； | 1、CT数据库列表中已经导入200条数据； 2、再导入1条CT数据； | 1、提示列表已满，数据未导入； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_067 | 数据管理 | / | / | 已有200条数据，通过滚轮上下翻滚查看数据是否都可以显示 | 1、进入数据管理界面； | 1、CT数据库列表已导入并且显示200条数据； 2、用鼠标滚轮上下滚动查看数据显示； | 1、显示正常，无卡顿； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_068 | 数据管理 | / | / | 数据已有200条数据，通过上下滑动滑块查看数据是否都可以显示 | 1、进入数据管理界面； | 1、CT数据库列表已导入并且显示200条数据； 2、用鼠标滚轮上下滚动查看数据显示； | 1、显示正常，无卡顿； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_069 | 数据管理 | / | / | 数据已有200条数据，通过上下箭头查看数据是否都可以显示 | 1、进入数据管理界面； | 1、CT数据库列表已导入并且显示200条数据； 2、用鼠标点击上下箭头查看数据显示； | 1、显示正常，无卡顿； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_070 | 数据管理 | 数据加载 | / | 通过数据管理列表频繁切换加载的CT，查看加载速度及内存变化 | 1、进入数据管理界面； | 1、CT数据列表有多组CT数据； 2、点击【加载】按钮，通过数据列表频繁切换加载CT； 3、打开任务管理器性能，查看加载速度和内存的变化； | 1、加载正常，内存加载中增加加载完成恢复到加载前的内存； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_071 | 数据管理 | / | 160004 | 导入CT后，删除CT，仅保留数据库信息，加载数据 | 1、进入数据管理界面； | 1、导入1个正常的CT； 2、导入成功后删掉对应的CT文件； 3、点击数据信息，加载CT； | 1、加载失败，提示请重新选择CT文件！弹出CT导入框； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_072 | 数据管理 | / | / | 导入CT，删除数据库，查看数据管理列表 | 1、进入数据管理界面； | 1、导入1个正常的CT； 2、导入成功后删掉数据库； 3、查看数据管理列表； | 1、列表无信息； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_073 | 数据管理 | 数据导入 | 160004 | 磁盘/U盘可用空间比CT小10MB，导入CT | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入，选择CT； 2、观察导入是否成功； | 1、提示当前空余硬盘容量已经低于总容量的5%，请及时清理，以免影响使用！； | 查看图26 | 测试通过 | 查看图26
MSGS_PS_DM_074 | 数据管理 | 数据导入 | / | 磁盘空间不足，导入失败，扩展磁盘空间，磁盘可用空间大于CT大小，导入CT | 1、进入数据管理界面； | 1、将磁盘空间扩展，使其可用空间大于CT大小； 2、导入CT； | 1、导入成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_075 | 数据管理 | 数据导入 | / | 磁盘可用空间比CT大10MB，导入CT | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入，选择CT； 2、观察导入是否成功； | 1、导入成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_076 | 数据管理 | 数据导入 | / | 从U盘导入CT，查看数据管理列表 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入； 2、选择导入路径为U盘内的CT文件； | 1、显示CT相关信息； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_077 | 数据管理 | 数据查找 | 030101 | 根据CT号关键字模糊搜索 | 1、进入数据管理界面； | 1、进入CT搜索界面； 2、CT搜索框内输入CT号部分字符（例如1、12、43、ab等），点击搜索； | 1、搜索出所有含输入字符的CT； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_078 | 数据管理 | 数据查找 | 030101 | 根据CT号精确查询 | 1、进入数据管理界面； | 1、进入CT搜索界面； 2、CT搜索框内输入一个完整CT号，点击搜索； | 1、搜索出相应的CT； | 查看图27 | 测试通过 | 查看图27
MSGS_PS_DM_079 | 数据管理 | 数据查找 | 030101 | 根据CT号查询是否区分大小写 | 1、进入数据管理界面； | 1、进入CT搜索界面； 2、CT搜索框内输入大写CT号（例如L1），点击搜索； 3、CT搜索框内输入小写CT号（例如l1），点击搜索； | 1、不区分大小写； | 查看图27，图28 | 测试通过 | 查看图27，图28
MSGS_PS_DM_080 | 数据管理 | 数据查找 | 030101 | 根据姓名关键字模糊搜索 | 1、进入数据管理界面； | 1、进入CT搜索界面； 2、CT搜索框内输入患者姓或名或姓名部分，点击搜索； | 1、搜索出所有含输入字符的CT； | 查看图29 | 测试通过 | 查看图29
MSGS_PS_DM_081 | 数据管理 | 数据查找 | 030101 | 根据姓名精确查询 | 1、进入数据管理界面； | 1、进入CT搜索界面； 2、CT搜索框内输入患者完整姓名，点击搜索； | 1、搜出相应姓名的所有CT； | 查看图30 | 测试通过 | 查看图30
MSGS_PS_DM_082 | 数据管理 | 数据查找 | 030101 | 检查姓名查询是否区分大小写 | 1、进入数据管理界面； | 1、进入CT搜索界面； 2、CT搜索框内输入大写名字（例如Alice），点击搜索； 3、CT搜索框内输入小写CT号（例如alice），点击搜索； | 1、不区分大小写； | 查看图31 | 测试通过 | 查看图31
MSGS_PS_DM_083 | 数据管理 | 数据查找 | 030101 | 输入搜索条件，按enter键 | 1、进入数据管理界面； | 1、进入CT搜索界面； 2、姓名输入汉字、字母、数字、任意特殊字符点击搜索； 3、CT号输入字母、数字、空格、特殊字符搜索； | 1、显示搜索内容； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_084 | 数据管理 | 数据查找 | 030101 | 输入搜索关键字，按Backspace一个个删除关键字 | 1、进入数据管理界面； | 1、进入CT搜索界面； 2、CT搜索框内输入CT信息，按Backspace一个一个字符删除； 3、观察删除过程中搜索结果的变化； | 1、列表匹配结果实时刷新； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_085 | 数据管理 | 数据查找 | 030101 | 搜索不存在的字符 | 1、进入数据管理界面； | 1、进入CT搜索界面； 2、CT搜索框内输入不存在的字符，点击搜索； | 1、搜索结果列表为空； | 查看图32 | 测试通过 | 查看图32
MSGS_PS_DM_086 | 数据管理 | 数据查找 | 030101 | 已有200条数据，按姓名搜索，查看搜索速度 | 1、进入数据管理界面； | 1、进入CT搜索界面； 2、CT搜索框内输入一个患者姓名，点击搜索； | 1、2s内搜索完成，只搜当前列表内的200条数据，不搜历史数据； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_087 | 数据管理 | / | 030101 | 点击上一步 | 1、进入数据管理界面； | 1、软件进入CT导入界面； 2、点击左下方上一步按钮； | 1、返回到手术类型选择界面； | 查看图33 | 测试通过 | 查看图33
MSGS_PS_DM_088 | 数据管理 | / | 030101 | CT未导入，直接点下一步 | 1、进入数据管理界面； | 1、未导入CT，直接点击右下角下一步按钮； | 1、页面未跳转； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_089 | 数据管理 | / | 030101 | CT已导入，点击下一步，重启软件，查看数据显示 | 1、进入数据管理界面； | 1、已导入CT； 2、点击下一步； 3、重启软件，查看数据显示； | 1、数据自动保存，之前导入数据CT预览图、序列、及数据管理列表信息高亮显示； | 查看图34 | 测试通过 | 查看图34
MSGS_PS_DM_090 | 数据管理 | / | 030101 | CT已导入，未点击下一步，重启软件，查看导入页面数据显示 | 1、进入数据管理界面； | 1、已导入CT； 2、点击下一步； 3、重启软件，查看导入界面CT数据管理界面显示； | 1、不显示之前导入数据，CT预览图和序列及数据管理是空的； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_091 | 数据管理 | / | 030101 | 数据管理列表存在数据，再次导入CT，未点击下一步，重启软件，查看数据管理列表 | 1、进入数据管理界面； | 1、导入一个数据管理列表中已经存在的CT； 2、点击界面下一步按钮； 3、重启软件，查看数据管理列表； | 1、之前存在的数据显示，后面导入未存的数据不显示； | 查看图35、图36 | 测试通过 | 查看图35、图36
MSGS_PS_DM_092 | 数据管理 | / | 030101、030201 | 导入2个CT，点击下一步，查看数据库存储信息 | 1、进入数据管理界面； | 1、点击导入按钮，导入两个CT文件； 2、点击下一步，查看数据库存储信息； | 1、序号，CT号，姓名，年龄，性别，导入时间倒序排列； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_093 | 数据管理 | 数据浏览 | / | 导入CT，默认窗位窗宽 | 1、进入数据管理界面； | 1、导入CT，观察默认CT的穿宽窗位显示； | 1、界面显示的默认窗宽窗位为默认状态； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_094 | 数据管理 | 数据浏览 | / | 窗位窗宽可调整的最大范围 | 1、进入数据管理界面； | 1、导入CT按钮； 2、右键调整窗位窗宽至最大最小位置； | 1、窗位窗宽可以调整到最大最小值，CTDRR视图窗宽窗位实时变化； | 查看图37、图38 | 测试通过 | 查看图37、图38
MSGS_PS_DM_095 | 数据管理 | / | / | 3D图移动到窗口不可视区域-中键双击恢复 | 1、进入数据管理页面； | 1、进入数据管理页面； 2、点击导入按钮； 3、选择本地CT，点击选择文件夹； 4、CT导入成功，中键长按图像，拖动到视野不可见区域； 5、中键双击； | 1、图像显示恢复； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_DM_096 | 数据管理 | / | 030101、160004 | U盘导入CT-导入后-拔出U盘-点击数据管理页面下一步 | 1、进入数据管理页面； | 1、进入数据管理页面； 2、插入U盘，导入CT； 3、CT导入成功后，拔出U盘，点击下一步； | 1、无法进入切割复位页面，提示“无法读取数据，请确保数据能正常被读取” | / | 测试通过 | /

## 切割复位
MS-001规划软件系统测试记录
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MSGS_PS_CR_001 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030201、160003 | 查看切割复位页面UI | 1、导入界面已加载CT； 2、点击下一步，软件进入切割复位界面； | 1、查看切割复位界面显示； | 1、中间显示正侧位视图，修改颜色，窗宽窗位重置； 2、切割/复位列表、切割、重置、保存、删除、镜像、12个微调按钮、上一步、下一步按钮； | 查看图39 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_002 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | 正位视图区域显示文字正位 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、查看正位视图显示； | 1、显示正位视图图像； | 查看图39 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_003 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | 左键上下左右拖动正位视图 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、鼠标左键上下左右拖动正位视图； 2、观察正位视图变化； | 1、正位视图实时变化； | 查看图40 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_004 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | 中键长按移动正位视图 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、鼠标滚轮长按拖动正位视图； 2、观察正位视图变化； | 1、正位视图随鼠标平移； | 查看图41 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_005 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | 滚轮放大缩小正位视图 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、鼠标滚轮在正位视图上滚动； 2、观察正位视图变化； | 1、正位视图放大缩小； | 查看图42 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_006 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | 右键平移调整正位视图窗位窗宽 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、鼠标右键在正位视图上来回划动； 2、观察正位视图变化； | 1、正位视图窗位窗宽变化； | 查看图43 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_007 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | ctrl+右键操作正位视图-图像放大缩小 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、按住ctrl键+鼠标右键操作视图； 2、观察正位视图变化； | 1、正位视图放大缩小； | 查看图44、图45 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_008 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | ctrl+右键-放大-中键双击重置 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、按住ctrl键+鼠标右键操作视图； 2、放大后，中键双击； 3、观察正位视图变化； | 1、视图大小被重置； | 查看图46 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_009 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | 双击正位视图 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、使用鼠标双击正位视图； 2、观察正位视图变化； | 1、视图没变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_010 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | 单击正位视图 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、使用鼠标点击一下正位视图； 2、观察正位视图变化； | 1、不会变为选中； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_011 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | 移动图像到视野之外，再移回来 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、将正位视图拖动到视野之外； 2、中键双击恢复位置； | 1、可以恢复； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_012 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | 鼠标选中正位视图边框上下左右拖动 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、鼠标移动至正位视图边框； 2、点击视图边框拉动，观察边框变化； | 1、无法拉伸； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_013 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | 侧位视图区域显示文字侧位视图 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、查看侧位视图显示； | 1、显示侧位文字和侧位视图图像； | 查看图39 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_014 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | 左键上下左右旋转侧位视图 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、鼠标左键上下左右拖动侧位视图； 2、观察侧位视图变化； | 1、侧位视图随鼠标旋转； | 查看图40 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_015 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | 中键长按移动侧位视图 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、鼠标滚轮长按拖动侧位视图； 2、观察侧位视图变化； | 1、侧位视图随鼠标平移； | 查看图41 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_016 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | 滚轮放大缩小侧位视图 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、鼠标滚轮在侧位视图上滚动； 2、观察侧位视图变化； | 1、视图放大缩小； | 查看图42 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_017 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | 右键平移调整侧位视图窗位窗宽 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、鼠标右键在侧位视图上来回划动； 2、观察侧位视图变化； | 1、侧位视图窗位窗宽变化； | 查看图43 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_018 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | ctrl+右键操作侧位视图-图像放大缩小 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、按住ctrl键+鼠标右键操作视图； 2、观察侧位视图变化； | 1、侧位视图放大缩小； | 查看图44、图45 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_019 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | 双击侧位视图 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、使用鼠标双击侧位视图； 2、观察侧位视图变化； | 1、视图没变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_020 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | 单击侧位视图 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、使用鼠标点击一下侧位视图； 2、观察侧位视图变化； | 1、边框不会变为蓝色； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_021 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | 移动图像到视野之外，再移回来 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、将侧位视图拖动到视野之外； 2、中键双击恢复； | 1、可以恢复； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_022 | 切割复位 | 切割图像显示 | 000102、030202 | 鼠标选中侧位视图边框上下左右拖动 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、鼠标移动至侧位视图边框； 2、点击视图边框拉动，观察边框变化； | 1、无法拉伸； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_023 | 切割复位 | CT切割 | 030203 | 查看切割列表 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、查看切割列表的显示内容； | 1、显示序号、名称、选中复位； | 查看图47 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_024 | 切割复位 | CT切割 | / | 进入切割复位页面默认显示切割列表，切割tab高亮显示 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、查看切割tab显示状态； | 1、切割tab高亮显示； | 查看图47 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_025 | 切割复位 | CT切割 | / | 查看切割骨块是否默认未选中 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有切割好的骨块； | 1、查看切割列表的骨块选中状态； | 1、默认未选中； | 查看图47 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_026 | 切割复位 | CT切割 | 030203 | 绘制10个骨块多边形-查看右侧列表 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、切割10个骨块，保存； 2、查看右侧的骨块列表； | 1、无滚动条； | 查看图48 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_027 | 切割复位 | CT切割 | 030203 | 通过骨块列表滚动条/上下箭头/滚轮查看切割列表 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有两页骨块； | 1、鼠标拖动骨块列表的滑块查看列表； 2、鼠标点击切割列表的上下箭头查看列表； 3、鼠标滚轮在骨块列表上滚动查看列表； | 1、不需要滚动可以完整查看； | 查看图48 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_028 | 切割复位 | CT切割 | 030203、160004 | 绘制11个骨块 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有10个骨块； | 1、点击切割按钮； 2、切割一个骨块； 3、切割完成后点击保存按钮，切割11次； | 1、提示列表已满； | 查看图49 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_029 | 切割复位 | CT切割 | / | 切割骨块重命名为0个字-保存 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、鼠标双击一个骨块的名称； 2、删除骨块的名称后，点击其他地方； | 1、提示命名不能为空； | 查看图50 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_030 | 切割复位 | CT切割 | / | 切割骨块重命名为11个字-保存 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、鼠标双击一个骨块的名称； 2、修改骨块名称为11位，按回车（enter）键 | 1、无法输入第11个字符； | 查看图51 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_031 | 切割复位 | CT切割 | / | 切割骨块重命名为1个字-保存 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、鼠标双击一个骨块的名称； 2、修改骨块名称为1位，点击其他地方； | 1、保存成功； | 查看图51 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_032 | 切割复位 | CT切割 | / | 切割骨块重命名为10个字（包含大小写字母、数字、汉字）-保存 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、鼠标双击一个骨块的名称； 2、修改骨块名称为10位，含字母、数字、汉字（‘A~Z’、‘0~9’、‘a~z’、文字等），点击其他地方； | 1、保存成功； | 查看图51 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_033 | 切割复位 | CT切割 | / | 切割骨块重命名-包括空格和特殊字符 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、鼠标双击一个骨块的名称； 2、修改骨块名称含特殊字符（"~!@#$%^&*()_+-=:"{}¦<>?,./;'\][），点击其他地方； | 1、名称为1-10个汉字字母或数字，保存失败； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_034 | 切割复位 | CT切割 | / | 将两个骨块重命名为同名骨块-保存 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、鼠标双击一个骨块的名称； 2、将一个骨块命名与另一个相同，按回车（enter）键 | 1、提示此名字已存在； | 查看图52 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_035 | 切割复位 | CT切割 | / | 切割列表列宽拖动 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、将鼠标移动至切割列表边框； 2、拖动边框使其变宽； | 1、不允许调整列宽； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_036 | 切割复位 | CT切割 | / | 切割列表有10个骨块，选中骨块1，查看正侧位视图显示 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、点击选中其中一个骨块； 2、查看正侧位视图； | 1、显示选中骨块； | 查看图53 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_037 | 切割复位 | CT切割 | / | 切割列表有10个骨块，频繁切换显示骨块，查看内存变化及切换速度 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、打开任务管理器—性能； 2、频繁的切换查看骨块多次，查看内存的变化； | 1、内存无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_038 | 切割复位 | CT切割 | 030202、030205 | 修改正侧位视图颜色 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、点击修改正位视图颜色按钮； 2、点击修改侧位视图颜色按钮； | 1、正位视图颜色被修改； 2、侧位视图颜色被修改； | 查看图54 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_039 | 切割复位 | CT切割 | 030202、030205 | 重置正侧位窗宽窗位 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、点击正位视图重置窗宽窗位按钮； 2、点击侧位视图重置窗宽窗位按钮； | 1、正位视图窗宽窗位被重置； 2、侧位视图窗宽窗位被重置； | 查看图54 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_040 | 切割复位 | CT切割 | / | 选中两行 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、切割列表使用Ctrl或shift选中两行骨块信息； | 1、不支持； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_041 | 切割复位 | 复位图像显示 | 030205 | 查看复位页面UI | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、选择两个骨块； 2、点击复位； | 1、显示视图区域，微调，上一步下一步； | 查看图55 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_042 | 切割复位 | 复位图像显示 | 030203 | 直接切换到复位 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、未选择骨块； 2、点击复位； | 1、提示请至少选择两个骨块进行虚拟复位； | 查看图56 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_043 | 切割复位 | 复位图像显示 | 030203、030206 | 选择一个骨块切换到复位 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、选择1个骨块； 2、点击复位； | 1、提示请至少选择两个骨块进行虚拟复位； | 查看图57 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_044 | 切割复位 | 复位图像显示 | 030203、030206 | 勾选切割页面2个骨块切换到复位 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、选择2个骨块； 2、点击复位； | 1、切换到复位页面； | 查看图55 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_045 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 未选择骨块，微调 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、未选择骨块； 2、使用微调按钮调整骨块； | 1、微调无效； | 查看图58 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_046 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 选中一个骨块，微调 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、选中1个骨块； 2、点击微调按钮； | 1、正侧位骨块联动变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_047 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 选中一个骨块，选中侧位微调 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有骨块； | 1、选中1个骨块； 2、选中侧位，点击微调按钮； | 1、正侧位联动变化 | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_048 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 选中两个骨块，微调 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有多个骨块； | 1、选中2个骨块； 2、点击12个微调按钮，等页面刷新，继续微调； | 1、正侧位2个骨块位置同时变化； | 查看图58、图59 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_049 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 复位列表有10个骨块，批量选中，微调 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有10个骨块； | 1、选中10个骨块； 2、选择正位/侧位视图，点击微调按钮； | 1、同时移动，运行流畅； | 查看图60 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_050 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 复位列表有10个骨块，通过滑块/滚轮、上下箭头，查看列表 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； 3、切割列表内已有20个骨块； | 1、点击复位； 2、使用滑块、鼠标滚轮、上下箭头查看列表； | 1、滚动条不显示，可以查看骨块完整信息； | 查看图60 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_051 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 重命名切割页面骨块，再进入复位查看名称更新 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面； | 1、进入复位页面，再返回切割界面； 2、重命名已经复位的骨块； 3、选择复位骨块，点击复位； | 1、复位界面骨块名称更新； | 查看图61 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_052 | 切割复位 | 复位图像显示 | / | 返回切割，取消一个骨块，再进入复位查看列表更新 | 1、已加载CT； 2、软件进入切割复位界面，至少3块骨； | 1、返回切割界面； 2、取消选择一个骨块； 3、点击复位； | 1、取消骨块不显示； | 查看图61，图62 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_053 | 切割复位 | 复位图像显示 | 030204 | 切割-选中骨块，使用12个微调按钮操作 | 1、进入切割界面； | 1、进入切割页面，选中骨块； 2、使用12个微调按钮调整骨块位置； | 1、对应功能正确； | 查看图63、图64、图65、图66、图67、图68、图69、图70、图71、图72、图73、图74 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_054 | 切割复位 | 复位图像显示 | 030207 | 切割-未选中骨块，微调 | 1、进入切割界面； | 1、未选中骨块； 2、使用微调按钮调整骨块位置； | 1、整个视图变化，联动； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_055 | 切割复位 | 图像复位 | 030206 | 查看复位页面UI | 1、进入复位界面； | 1、查看复位页面UI； | 1、左侧显示正侧位视图，右侧显示复位列表（序号、名称、显示/隐藏）、12个微调按钮；其中切割、切割重置、保存、删除、镜像按钮置灰； | 查看图75 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_056 | 切割复位 | 图像复位 | 030207 | 复位-选中1个骨块，使用12个微调按钮操作 | 1、进入复位界面； | 1、选中1个骨块复位； 2、使用12个微调按钮调整骨块位置； | 1、点击上移、下移、左移、右移按钮，选中骨块左右上下移动； 2、点击6个旋转按钮按钮，选中骨块旋转； 3、点击放大缩小按钮，选中骨块放大缩小； | 查看图76、图77、图78、图79、图80、图81、图82、图83、图84、图85、图86、图87 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_057 | 切割复位 | 图像复位 | 030206、030207 | 复位-选中10个骨块，选中侧位，使用12个微调按钮操作 | 1、进入复位界面； | 1、选中10个骨块复位； 2、选择侧位视图； 3、使用12个微调按钮调整骨块位置； | 1、点击上移、下移、左移、右移按钮，选中骨块左右上下移动； 2、点击6个旋转按钮按钮，选中骨块旋转； 3、点击放大缩小按钮，选中骨块放大缩小； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_058 | 切割复位 | 图像复位 | / | 复位-未选中骨块，微调 | 1、进入复位界面； | 1、未选中骨块复位； 2、使用微调按钮调整骨块位置； | 1、视图不会变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_059 | 切割复位 | CT切割 | 030204 | 切割，选中骨块，使用鼠标左中右滚轮键操作 | 1、进入切割界面； | 1、选中骨块； 2、使用鼠标左、中、右键、ctrl+右键调整骨块； | 1、左键旋转、中键长按移动、右键窗位窗宽变化、ctrl+右键放大缩小，操作的是被选中骨块； | 查看图88、图89、图90、图91、图92、图93 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_060 | 切割复位 | CT切割 | 030204 | 切割，未选中骨块，使用鼠标左中右滚轮键操作 | 1、进入切割界面； | 1、未选中骨块； 2、使用鼠标左、中、右键、ctrl+右键调整骨块； | 1、左键旋转、中键长按移动、右键窗位窗宽变化、ctrl+右键放大缩小； 2、正侧位视图联动变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_061 | 切割复位 | 图像复位 | 030205 | 复位，选中骨块，使用鼠标左中右滚轮键操作 | 1、进入复位界面； | 1、选中骨块； 2、使用鼠标左、中、右键、ctrl+右键调整骨块； | 1、左键旋转、中键长按移动、右键窗位窗宽变化、ctrl+右键放大缩小； | 查看图94、图95、图96、如97、图98、图99 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_062 | 切割复位 | 图像复位 | 030205 | 复位，未选中骨块，使用鼠标左中右滚轮键操作 | 1、进入复位界面； | 1、未选中骨块； 2、使用鼠标左、中、右键、ctrl+右键调整骨块； | 1、左键旋转、中键长按移动、右键窗位窗宽变化、ctrl+右键放大缩小； 2、正侧位视图联动变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_063 | 切割复位 | CT切割 | / | 点击切割，绘制非封闭多边形，保存 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割按钮； 2、绘制一个非封闭的形状； 3、保存骨块； | 1、切割点亮，骨块不会新增，本地与CT同级目录下新增骨块数据； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_064 | 切割复位 | CT切割 | / | 点击切割，3D图像外侧绘制封闭多边形，保存 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割按钮； 2、在3D图形外侧绘制一个封闭图案； 3、保存骨块； | 1、列表新增骨块； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_065 | 切割复位 | CT切割 | / | 点击切割，将整个3D视图圈选，切割，保存 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割按钮； 2、将整个3D视图圈选； 3、保存骨块； | 1、新增骨块； | 查看图100 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_066 | 切割复位 | CT切割 | / | 点击切割，连续切割多个骨块，保存 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割按钮； 2、切割骨块，再点击切割按钮，继续切割骨块； 3、点击保存； | 1、新增骨块，序号1,2....，名称骨块_1，骨块_2....； | 查看图101 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_067 | 切割复位 | CT切割 | / | 切割按钮点击一次-连续切割多次骨块 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割按钮； 2、在正位视图上框选封闭区域，点击切割外部； 3、继续框选区域，点击切割内部； 4、点击保存； | 1、； 2、区域外部被切除； 3、切割列表仅保存一个骨块； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_068 | 切割复位 | CT切割 | / | 切割骨块未保存 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割按钮； 2、切割骨块； 3、不保存骨块查看列表显示； | 1、列表无新增骨块，本地无存储数据； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_069 | 切割复位 | CT切割 | 030204 | 未点击切割-切割骨块 | 1、进入切割界面； | 1、直接在正位或侧位视图上切割骨块； | 1、无法切割； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_070 | 切割复位 | CT切割 | 030204 | 点击切割不操作-鼠标键和微调按钮操作3D视图 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割按钮激活； 2、使用鼠标和微调按钮操作3D图形 | 1、鼠标不可以交互，可以微调； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_071 | 切割复位 | CT切割 | / | 点击切割-不操作-操作其他按钮 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割； 2、选中骨块点击镜像； 3、选中骨块点击删除； | 1、； 2、选中骨块被镜像； 3、选中骨块被删除； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_072 | 切割复位 | CT切割 | / | 查看是否切割页面UI | 1、进入切割界面； | 1、点击切割按钮； 2、框选一个闭合区域，松开鼠标； | 1、显示切割确认界面，显示切除内部、切除外部、取消按钮； | 查看图102 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_073 | 切割复位 | CT切割 | / | 是否切割页面点取消 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割按钮； 2、框选一个闭合区域，松开鼠标； 3、确认界面点击取消 | 1、视图还是显示之前切割后的图； | 查看图102、图103 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_074 | 切割复位 | CT切割 | / | 是否切割页面点切除内部 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割按钮； 2、框选一个闭合区域，松开鼠标； 3、确认界面点击切割内部 | 1、切割区域内部图像被切除，留下其余部分； | 查看图104、图105 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_075 | 切割复位 | CT切割 | / | 是否切割页面点切除外部 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割激活； 2、框选一个闭合区域，松开鼠标； 3、确认界面点击切割外部 | 1、切割区域外部图像被切除，留下其余部分； | 查看图104、图106 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_076 | 切割复位 | CT切割 | / | 切割复位页面-校准正侧位图片 | 1、进入切割界面； | 1、进入切割复位页面； 2、校准正侧位图； | 1、校准图片不会显示在正侧位视图区域； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_077 | 切割复位 | CT切割 | 030204 | 直接点重置 | 1、进入切割界面； | 1、不作任何操作； 2、点击重置按钮 | 1、3D视图重置； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_078 | 切割复位 | CT切割 | 030204 | 切割骨块后重置 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割； 2、切割一个骨块； 3、点击重置； | 1、3D视图重置； | 查看图106、图107 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_079 | 切割复位 | CT切割 | 030204 | 不切割骨块，保存 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割； 2、不切割骨块； 3、点击保存； | 1、骨块无新增，保存按钮置灰； | 查看图107 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_080 | 切割复位 | CT切割 | 030204 | 切割骨块多次点保存 | 1、进入切割界面； | 1、点击切割； 2、切割一个骨块； 3、多次点击保存； | 1、只存一个； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_081 | 切割复位 | CT切割 | 030204 | 直接点删除 | 1、进入切割界面； | 1、不作任何操作； 2、点击删除按钮； | 1、删除按钮置灰，点击无效； | 查看图107 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_082 | 切割复位 | CT切割 | 030204 | 选一个骨块删除 | 1、进入切割界面； | 1、选择一个骨块； 2、点击删除按钮； | 1、骨块列表及本地目录数据删除； | 查看图108 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_083 | 切割复位 | CT切割 | 030204 | 批量选中删除 | 1、进入切割界面； 2、已有多个切割好的骨块； | 1、使用Ctrl或shift批量选择骨块； 2、点击删除； | 1、不支持，无法删除； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_084 | 切割复位 | CT切割 | 030204 | 直接点镜像 | 1、进入切割界面； 2、已有多个切割好的骨块； | 1、不作任何操作； 2、点击镜像按钮； | 1、选中骨块被镜像； | 查看图107 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_085 | 切割复位 | CT切割 | 030204 | 选中1个骨块，点镜像 | 1、进入切割界面； 2、已有多个切割好的骨块； | 1、选择一个骨块； 2、点击镜像按钮； | 1、骨块左右镜像，列表新增骨块名_镜像，原来骨块保存； | 查看图109 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_086 | 切割复位 | CT切割 | 030204 | 批量选中骨块镜像 | 1、进入切割界面； 2、已有多个切割好的骨块； | 1、使用Ctrl或shift批量选择骨块； 2、点击镜像； | 1、不支持； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_087 | 切割复位 | CT切割 | 030204、160004 | 选中1个骨块，多次点击镜像 | 1、进入切割界面； 2、已有多个切割好的骨块； | 1、选择一个骨块； 2、多次点击镜像按钮； | 1、镜像一次，提示该镜像已存在； | 查看图110 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_088 | 切割复位 | CT切割 | 030204、160004 | 磁盘空间不足，选中骨块镜像 | 1、进入切割界面； 2、已有多个切割好的骨块； 3、磁盘中的空间已不足； | 1、选择一个骨块； 2、点击镜像按钮； | 1、提示空间不足； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_089 | 切割复位 | CT切割 | 030204 | U盘空间不足，选中骨块镜像 | 1、进入切割界面； 2、已有多个切割好的骨块； 3、U盘中的空间已不足； | 1、选择一个骨块； 2、点击镜像按钮； | 1、提示空间不足； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_090 | 切割复位 | CT切割 | 030204 | 左脚CT切割后镜像定位右脚 | 1、导入左脚的CT； | 1、进入3D切割界面； 2、将左脚CT进行切割、镜像并更新、规划通道； 3、发送X光配准之后进行定位； | 1、定位准确； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_091 | 切割复位 | / | 030201 | 点击上一步 | 1、进入切割界面； | 1、点击上一步； | 1、返回导入页面，导入页面数据完整； | 查看图111 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_092 | 切割复位 | / | 030201 | 未切割复位，直接点下一步 | 1、进入切割界面； | 1、未进行切割复位； 2、点击下一步按钮； | 1、可以进入CT分区页面； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_093 | 切割复位 | / | / | 进行切割然后复位，骨块镜像，重命名，调整CT姿态，进入下一步再返回 | 1、进入切割界面； | 1、进行切割然后复位，骨块镜像，重命名，调整CT姿态； 2、进入下一步再返回； | 1、数据全部保存； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_094 | 切割复位 | / | / | 切割复位页面设置数据后，点下一步重启 | 1、进入切割界面； | 1、切割、复位操作； 2、点击下一步，重启软件； | 1、切割复位页面数据全部保存； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_095 | 切割复位 | / | / | 切割复位页面设置数据后，直接重启 | 1、进入切割界面； | 1、切割、复位操作； 2、重启软件； 3、进入切割页面继续进行CT分区； | 1、切割复位页面数据都没存； 2、数据保存不影响其他后面流程正常作； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_096 | 切割复位 | / | 030201、030301、160004 | 切割页面，点下一步，点确认 | 1、进入切割界面； | 1、点击下一步； 2、提示是否对当前数据进行分区处理，点确认； | 1、进入CT分区页面，CT分区界面显示的是切割后的状态； | 查看图112 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_097 | 切割复位 | / | 030201 | 复位页面，点下一步，点确认 | 1、进入复位界面； | 1、点击下一步； 2、提示是否对当前数据进行分区处理，点确认； | 1、进入CT分区页面，CT分区界面显示的是复位后的状态； | 查看图113 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_098 | 切割复位 | / | 030201 | 切割页面，点下一步，点取消 | 1、进入切割界面； | 1、点击下一步； 2、提示是否对当前数据进行分区处理，点取消或×； | 1、不会进入CT分区页面； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_099 | 切割复位 | / | 030201 | 复位页面，点下一步，点取消 | 1、进入复位界面； | 1、点击下一步； 2、提示是否对当前数据进行分区处理，点×或取消； | 1、不会进入CT分区页面； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_100 | 切割复位 | / | / | 切割骨块后-点击上一步-直接返回数据管理页面 | 1、进入切割页面； | 1、进入切割页面； 2、点击切割按钮； 3、切割骨块，点击保存； 4、点击上一步； | 1、进入数据管理页面； 并且无任何提示； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_101 | 切割复位 | / | / | 切割复位-3D图移动到图像显示区外-中键双击恢复 | 1、进入切割页面； | 1、进入切割页面； 2、中键长按图像拖动到图像显示区外部；不可见； 3、中键双击恢复； | 1、图像显示； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_102 | 切割复位 | / | / | 切割复位-ctrl+右键调整窗宽窗位 | 1、进入切割页面； | 1、进入切割复位页面； 2、ctrl+右键调整三维视图； | 1、三维图像放大缩小； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_103 | 切割复位 | / | / | 切割复位-骨块冲命名-输入！￥……（）-；。-无法输入 | 1、进入切割页面； | 1、进入切割复位页面； 2、切割骨块，点击保存； 3、双击骨块名称进入编辑模式； 4、修改骨块名称为！￥……（）-；。； | 1、无法输入； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CR_104 | 切割复位 | / | 160004 | CT序列不完整-导入CT-不能进入切割复位页面 | 1、进入切割页面； | 1、导入CT后，CT序列有缺失； 2、点击数据管理下一步，进入切割复位页面； | 1、提示切片丢失，请检查的提示； | 1、CT序列不完整，导入成功； | 测试不通过 | Bug-21

## CT分区
MS-001规划软件系统测试记录
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MSGS_PS_CTZO_001 | CT分区 | 椎体显示 | 030301、160003 | 查看CT分区页面UI | 1、已进入CT分区页面； | 1、查看分区页面UI； | 1、顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂状态灯； 2、侧位、正位视图显示、分区列表（序号、椎体部位（颈椎、胸椎、腰椎、骶骨）、椎体标记（C1-C7，t1-t12,L1-L5,S1-S2））、【分区】【删除】【上下翻转】【左右翻转】按钮；正侧位图右上角有窗位窗宽重置按钮； 3、最下面显示操作步骤导航以及【上一步】、【下一步】按钮； | 查看图114 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_002 | CT分区 | 椎体显示 | 030302 | 查看正位视图显示内容 | 1、已进入CT分区页面； 2、正位视图鼠标交互测试； | 1、查看正位视图显示内容； | 1、显示text：正位，只显示显示DRR; | 查看图114 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_003 | CT分区 | 椎体显示 | 030302 | 正位视图-DRR-鼠标左键旋转 | 1、已进入CT分区页面； 2、正位视图鼠标交互测试； | 1、鼠标左键上下左右旋转正位DRR图像； | 1、正位视图无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_004 | CT分区 | 椎体显示 | 030302 | 正位视图-DRR-鼠标中键平移 | 1、已进入CT分区页面； 2、正位视图鼠标交互测试； | 1、鼠标中键平移正位DRR图像； | 1、正位视图无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_005 | CT分区 | 椎体显示 | 030302 | 正位视图-DRR-鼠标滚轮放大缩小 | 1、已进入CT分区页面； 2、正位视图鼠标交互测试； | 1、鼠标滚轮放大缩小正位DRR图像； | 1、正位视图无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_006 | CT分区 | 椎体显示 | 030302 | 正位视图-DRR-鼠标右键调节窗位窗宽 | 1、已进入CT分区页面； 2、正位视图鼠标交互测试； | 1、鼠标右键调整窗位窗宽； | 1、正侧位DRR视图窗位窗宽变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_007 | CT分区 | 椎体显示 | 030302 | 正位视图-DRR-窗宽窗位到极限-重置 | 1、已进入CT分区页面； 2、正位视图鼠标交互测试； | 1、鼠标右键调节正位DRR图像窗位窗宽到极限； 2、点击窗宽窗位重置； | 1、正侧位DRR视图窗宽窗位重置为原始值（即CT扫描初始值）； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_008 | CT分区 | 椎体显示 | 030302 | 双击正位视图 | 1、已进入CT分区页面； 2、正位视图鼠标交互测试； | 1、双击正位视图； | 1、正位视图无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_009 | CT分区 | 椎体显示 | 030302 | 单击正位视图 | 1、已进入CT分区页面； 2、正位视图鼠标交互测试； | 1、单击正位视图； | 1、正位视图无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_010 | CT分区 | 椎体显示 | 030303 | 查看侧位视图显示内容 | 1、已进入CT分区页面； 2、正位视图鼠标交互测试； | 1、查看侧位视图显示内容； | 1、显示text：侧位，默认显示DRR; | 查看图114 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_011 | CT分区 | 椎体显示 | 030303 | 侧位视图-DRR-鼠标左键旋转 | 1、已进入CT分区页面； 2、正位视图鼠标交互测试； | 1、鼠标左键上下左右旋转侧位DRR图像； | 1、侧位视图无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_012 | CT分区 | 椎体显示 | 030303 | 侧位视图-DRR-鼠标中键平移 | 1、已进入CT分区页面； 2、正位视图鼠标交互测试； | 1、鼠标中键平移侧位DRR图像； | 1、侧位视图无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_013 | CT分区 | 椎体显示 | 030303 | 侧位视图-DRR-鼠标滚轮放大缩小 | 1、已进入CT分区页面； 2、正位视图鼠标交互测试； | 1、鼠标滚轮放大缩小侧位DRR图像； | 1、侧位视图无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_014 | CT分区 | 椎体显示 | 030303 | 侧位视图-DRR-鼠标右键调节窗位窗宽 | 1、已进入CT分区页面； 2、正位视图鼠标交互测试； | 1、鼠标右键调节侧位DRR图像窗位窗宽； | 1、正侧位DRR视图窗位窗宽变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_015 | CT分区 | 椎体显示 | 030303 | 侧位视图-DRR-窗宽窗位到极限-重置 | 1、已进入CT分区页面； 2、正位视图鼠标交互测试； | 1、鼠标右键调节侧位DRR图像窗位窗宽到极限； 2、点击窗宽窗位重置； | 1、正侧位DRR视图窗宽窗位重置为原始值（即CT扫描初始值）； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_016 | CT分区 | 椎体显示 | 030303 | 双击侧位视图 | 1、已进入CT分区页面； 2、正位视图鼠标交互测试； | 1、双击侧位视图； | 1、侧位视图无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_017 | CT分区 | 椎体显示 | 030303 | 单击侧位视图 | 1、已进入CT分区页面； 2、正位视图鼠标交互测试； | 1、单击侧位视图； | 1、侧位视图无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_018 | CT分区 | 椎体显示 | 030305 | 进入分区页面，查看正侧位视图框选区域 | 1、CT椎体列表测试； | 1、进入分区页面； 2、查看DRR正侧位视图默认框选区域； | 1、正侧位整个椎体自动框选； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_019 | CT分区 | 椎体分割 | 030304 | 椎体标记自动填充，名称与标记对应正确 | 1、CT椎体列表测试； | 1、进入分区页面； 2、点击分区，正/侧位连续画12条线； 3、将第一节标记为C1，观察其余标记以及椎体部位名称； | 1、后面的椎体标记自动填充；并且按照“C1~C7、T1~T12、L1~L5、S1~S2”顺序排列； 2、标记为C的所有椎体部位自动填充为颈椎，标记为T的所有椎体部位自动填充为胸椎，标记为L的所有椎体部位自动填充为腰椎，标记为S的所有椎体部位自动填充为骶椎； | 查看图114、图115、图116、图117、图118、图119 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_020 | CT分区 | 椎体分割 | 030304、030305 | 点击分区，正位画一条线 | 1、CT椎体列表测试； | 1、进入分区页面； 2、点击分区，正位上画条线； | 1、正侧位分别显示分区线，椎体列表新增2个椎体，序号1，2，名称是腰椎L1，腰椎L2； | 查看图120 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_021 | CT分区 | 椎体分割 | 030304、030305 | 点击分区，侧位画一条线 | 1、CT椎体列表测试； | 1、进入分区页面； 2、点击分区，侧位上画条线； | 1、正侧位分别显示分区线，椎体列表新增2个椎体，序号1，2，名称是腰椎L1，腰椎L2； | 查看图120 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_022 | CT分区 | 椎体分割 | 030304、030305 | 正侧位分割13对椎体，查看列表 | 1、CT椎体列表测试； | 1、进入分区页面； 2、正位画12条线； 3、查看分区列表； | 1、可以查看完整的分区列表的信息； 2、椎体只有12个； | 查看图121 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_023 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 点击分区，连续画多根线 | 1、CT椎体列表测试； | 1、进入分区页面； 2、点击分区，正位连续画多根线； | 1、只能画一次，不能画多条线； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_024 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 第一节椎体命名为L1，查看后面椎体标记 | 1、CT椎体列表测试； | 1、椎体列表有多个椎体； 2、第一节椎体重命名为L1；； 3、查看后面椎体标记变化； | 1、标记为L1，L2...； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_025 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 第3节椎体命名为L1，查看后面椎体标记 | 1、CT椎体列表测试； | 1、椎体列表有多个椎体； 2、第3节椎体重命名为L1；； 3、查看后面椎体标记变化； | 1、第3节及后面名称为L1，L2............，第一、二节名称t11，t12； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_026 | CT分区 | 椎体分割 | 030305、160004 | 第3节椎体命名为C1，查看后面椎体标记 | 1、CT椎体列表测试； | 1、椎体列表有多个椎体； 2、第3节椎体重命名为C1；； 3、查看后面椎体标记变化； | 1、提示无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_027 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 椎体标记选择完成自动折叠 | 1、CT椎体列表测试； | 1、点击椎体标记后面的下拉按钮； 2、选择名称后，查看列表变化； | 1、自动折叠； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_028 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 椎体标记下拉列表点击展开，再点击折叠 | 1、CT椎体列表测试； | 1、点击椎体标记后面的下拉按钮； 2、再点击下拉按钮； | 1、先展开后折叠； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_029 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 删除正位一根分区线 | 1、CT椎体列表测试； | 1、椎体列表有多个椎体； 2、选中正位视图一根分区线，点删除； 3、查看椎体列表变化； | 1、正侧位对应分区线对应删除，椎体列表减1； | 查看图122 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_030 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 删除侧位一根分区线 | 1、CT椎体列表测试； | 1、椎体列表有多个椎体； 2、选中侧位视图一根分区线，点删除； 3、查看椎体列表变化； | 1、正侧位对应分区线对应删除，椎体列表减1； | 查看图122 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_031 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 按ctrl，选中多个分区线，删除 | 1、CT椎体列表测试； | 1、按ctrl，选中多个分区线，点删除； | 1、无法选中多个； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_032 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 正侧位未画线，直接点删除 | 1、CT椎体列表测试； | 1、椎体列表正侧位未画线； 2、直接点删除； | 1、椎体列表没有变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_033 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 选中分区列表其中一节椎体，一直点删除 | 1、CT椎体列表测试； | 1、选中椎体列表一节椎体； 2、点删除； | 1、不能删除椎体； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_034 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 鼠标左键调节正侧位分区线的角度位置 | 1、CT椎体列表测试； | 1、鼠标左键选中正侧位一根分区线，调整角度位置； 2、查看选中线的状态，查看调整分区线角度位置，正侧位视图对应线的变化，查看椎体列表变化； 3、调整分区线操作比较快； | 1、选中线高亮显示，正侧位联动变化，椎体列表无变化； | 查看图122 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_035 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 鼠标左键调节正侧位分区线越过上下分区线 | 1、CT椎体列表测试； | 1、鼠标左键选中正侧位一根分区线，调整角度位置高于上分区线，低于下分区线； | 1、分区线只能在上下分区线之间调整； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_036 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 鼠标左键选中分区线，鼠标中键、滚轮，右键操作分区线 | 1、CT椎体列表测试； | 1、鼠标左键选中分区线； 2、使用鼠标中键、滚轮、右键操作分区线； | 1、无法调整； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_037 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 正侧位分区13对-最多支持12个椎体 | 1、CT椎体列表测试； | 1、正位视图画12根线； 2、查看椎体列表； | 1、画第12根线提示无法添加； | 查看图121 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_038 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 分区12个，删除侧位一条线，再画一个椎体 | 1、CT椎体列表测试； | 1、正位视图画11根线； 2、侧位视图分区线删除一根，再新增一根； 3、查看椎体列表； | 1、可以新增，显示12节椎体； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_039 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 椎体已命名为C1........S2，选中椎体列表第一节椎体，点删除 | 1、CT椎体列表测试； | 1、椎体列表有26节椎体，名称为颈椎C1~C7，胸椎T1~T12，腰椎、L1~L5，骶骨S1~S2 2、选中C1删除； | 1、所有椎体序号刷新1，2，3....，最后一节椎体被删除； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_040 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 椎体已命名为L1........L26，选中椎体列表第4节椎体，点删除 | 1、CT椎体列表测试； | 1、椎体列表有26节椎体，名称为C1~C7，T1~T12，L1~L5，S1~S2 2、选中C4删除； | 1、C5的序号变为4，第5节椎体名变为C4，后面名称自动变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_041 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 上下翻转按钮点击两次 | 1、进入CT椎体列表； 2、上下左右翻转测试； | 1、进入CT分区页面； 2、点击上下翻转按钮，查看正侧位视图变化； 3、再点击上下翻转按钮，查看正侧位视图变化； | 1、正侧位DRR视图上下翻转后恢复； | 查看图122、图123 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_042 | CT分区 | 椎体分割 | 030305 | 左右翻转按钮点击两次 | 1、进入CT椎体列表； 2、上下左右翻转测试； | 1、进入CT分区页面； 2、点击左右翻转按钮，查看正侧位视图变化； 3、再点击左右翻转按钮，查看正侧位视图变化； | 1、正侧位DRR视图左右翻转后恢复； | 查看图122、图124 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_043 | CT分区 | / | 030301 | 点击上一步，查看页面跳转 | 1、已进入CT分区页面； | 1、点击上一步； 2、查看页面跳转； | 1、返回切割复位页面； | 查看图125 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_044 | CT分区 | / | 030301、030401、160004 | 未分区，点下一步，查看页面跳转 | 1、已进入CT分区页面； | 1、进入分区页面，删除所有分区； 2、直接点下一步； | 1、进入规划页面； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_045 | CT分区 | / | 030301 | 已有1节分区，点下一步，查看页面跳转 | 1、已进入CT分区页面； | 1、进入分区页面后； 2、正位画条线； 3、点下一步； | 1、进入规划页面；规划页面显示分区后的结果； | 查看图126、图127、图128 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_046 | CT分区 | / | 030301 | 进入规划页面后-返回CT分区页面查看数据 | 1、已进入CT分区页面； | 1、进入分区页面后； 2、正位画条线； 3、点下一步，进入规划页面； 4、点击上一步，查看CT分区页面数据； | 1、与点下一步时CT分区页面数据一致； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_047 | CT分区 | / | 030301 | 点击下一步-数据保存-返回CT分区页面修改椎体信息-重启软件-进入分区页面查看数据 | 1、已进入CT分区页面； | 1、进入分区页面后； 2、正位画条线； 3、点下一步，进入规划页面； 4、点击上一步，修改CT分区页面的椎体信息（调整分区线和窗宽窗位） 5、点下一步，重启软件，进入CT分区页面查看数据； | 1、显示的是修改后的数据； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_048 | CT分区 | / | 030301 | 分区后-数据未保存-点上一步-再进入CT分区页面查看数据 | 1、已进入CT分区页面； | 1、正位画条线； 2、未点下一步，数据未保存； 3、返回上一步，再进入分区页面查看数据； | 1、页面初始化，只有DRR正侧位视图； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_049 | CT分区 | / | 030301 | CT分区-修改分区信息-点击上一步 | 1、已进入CT分区页面； | 1、进入CT分区页面； 2、点击分区，添加分区线； 3、点击下一步，进入规划页面； 4、点击上一步，返回CT分区页面； 5、修改分区信息，点击上一步； | 1、返回切割复位页面，修改信息不会生效； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_CTZO_050 | CT分区 | / | / | CT分区线-调整分区线角度-移动左右两侧边界线-分区线不会交叉 | 1、已进入CT分区页面； | 1、进入CT分区页面； 2、点击分区，添加分区线； 3、再连续添加多根分区线； 4、调整分区线角度，拉动左右两侧边界线； | 1、分区线不会出现交叉； | 1、分区线交叉； | 测试不通过 | Bug-20

## 手术规划
MS-001规划软件系统测试记录
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MSGS_PS_PL_001 | 手术规划 | 椎体显示 | 030401、160003 | 查看规划页面UI | 1、CT已导入； 2、CT已分区； 3、已进入规划页面； | 1、查看规划页面UI显示； | 1、顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂状态灯； 2、中间显示CT3个2D视图，1个3D视图，视图放大显示区域,脊柱分区示意图，规划螺钉列表、器官列表（可伸展缩放，显示序号、名称、颜色）、螺钉列表右边按钮手动添加、自动添加、删除、长度侧量及清除、角度测量及清除、保存、导出；器官列表右侧按钮只有器官分割可以点击； 3、最下面是操作步骤导航以及上一步、下一步按钮； | 查看图129 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_002 | 手术规划 | 椎体显示 | 2.1.3、000103、030402 | 查看3个2D视图显示 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、进入规划页面； 2、查看3个2D视图显示； | 1、显示文字2D和对应的图像； | 查看图129 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_003 | 手术规划 | 椎体显示 | 2.1.3、000103、030402 | 左键点击2D视图-自动显示在中间放大窗口 | 1、进入规划页面； 2、视图放大显示测试； | 1、鼠标左键分别点击3个2D视图和3D视图； 2、观察放大显示区域的图像变化； | 1、鼠标选中的视图边框高亮显示； 2、右侧的显示区对应切换为当前高亮的图像，并且等比例放大显示； | 查看图130 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_004 | 手术规划 | 椎体显示 | 2.1.3、000103、030402 | 鼠标左键点某个2D视图一点 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、鼠标左键点击2D视图图像上的某一点； | 1、2D视图切换到某个图层； | 查看图131 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_005 | 手术规划 | 椎体显示 | 2.1.3、000103、030402 | 鼠标中键长按移动2D视图 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、鼠标中键长按2D视图，移动； | 1、仅当前2D视图平移； | 查看图132 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_006 | 手术规划 | 椎体显示 | 2.1.3、000103、030402 | 鼠标滚轮翻滚2D视图 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、鼠标滚轮在2D视图上翻滚； | 1、仅当前2D视图显示层发生变化； | 查看图131 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_007 | 手术规划 | 椎体显示 | 2.1.3、000103、030402 | 鼠标右键移动2D视图 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、鼠标右键移动3个2D视图； | 1、当前2D视图窗宽窗位变化； | 查看图133 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_008 | 手术规划 | 椎体显示 | 2.1.3、000103、030402 | ctrl+右键操作2D视图 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、按住ctrl键，鼠标右键移动3个2D视图； | 1、2D视图放大缩小； | 查看图134 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_009 | 手术规划 | 椎体显示 | 2.1.3、000103、030402 | 双击2D视图 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、双击3个2D视图； | 1、2D视图无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_010 | 手术规划 | 椎体显示 | 2.1.3、000103、030402 | 2D视图重置窗宽窗位 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、点击选择一个2D视图； 2、用鼠标调整图像的窗宽窗位； 3、点击视图右上方的窗宽窗位重置按钮； | 1、对应图像的窗宽窗位被重置为原始状态； | 查看图134、图135 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_011 | 手术规划 | 椎体显示 | 000103、030402 | 操作2D小图—放大图同步显示 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、点击小图选中； 2、用鼠标左、中、右键在小图上操作，使其变化，进行窗位窗宽重置； 3、观察大图显示； | 1、大图同步变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_012 | 手术规划 | 椎体显示 | 000103、030402 | 操作2D大图—小图同步显示 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、点击小图选中； 2、用鼠标左、中、右键在大图上操作，使其变化，点击重置按钮； 3、观察小图显示； | 1、对应的小图同步变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_013 | 手术规划 | 椎体显示 | 000103、030402 | 大图上规划螺钉-2D、3D视图同步显示 | 1、进入规划页面； 2、2D视图测试； | 1、点击2D小图选中； 2、用鼠标在2D大图上规划螺钉； 3、观察视图的变化； | 1、2D和3D视图上同时增加螺钉； | 查看图136 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_014 | 手术规划 | 椎体显示 | 000103、030402 | 查看3D视图默认显示图像-VTK | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、查看3D视图默认显示图像； | 1、显示VTK图像； | 查看图136 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_015 | 手术规划 | 椎体显示 | 2.1.3、000103、030402 | 鼠标左键操作3D视图 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、鼠标左键操作3D视图； | 1、3D视图上下左右旋转； | 查看图136、图137 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_016 | 手术规划 | 椎体显示 | 2.1.3、000103、030402 | 鼠标中键长按移动3D视图 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、鼠标中键长按拖动3D视图； | 1、可以上下左右拖动3D视图； | 查看图137、图138 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_017 | 手术规划 | 椎体显示 | 2.1.3、000103、030402 | 鼠标滚轮上下移动3D视图 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、鼠标滚轮上下移动3D视图； | 1、3D视图放大缩小； | 查看图137、图139 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_018 | 手术规划 | 椎体显示 | 2.1.3、000103、030402 | 鼠标右键左右移动3D视图 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、鼠标右键左右移动3D视图； | 1、3D视图窗位窗框变化； | 查看图137、图140 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_019 | 手术规划 | 椎体显示 | 2.1.3、000103、030402 | ctrl+右键操作3D视图 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、按住ctrl键，鼠标右键操作3动视图； | 1、3D视图放大缩小； | 查看图141、图142 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_020 | 手术规划 | 椎体显示 | 2.1.3、000103、030402 | 3D窗位窗宽调整到极限-重置 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、3D视图窗位窗宽调整到极限； 2、点击3动视图上的重置按钮； | 1、3D视图窗位窗宽重置； | 查看图140、图141 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_021 | 手术规划 | 椎体显示 | 000103、030402 | 查看默认渲染风格 | 1、3D渲染测试； | 1、查看3D视图默认渲染风格； | 1、默认VTK渲染； | 查看图141 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_022 | 手术规划 | 椎体显示 | 000103、030402 | 点击3D视图上的渲染按钮-选择其他风格 | 1、3D渲染测试； | 1、点击3D视图上的按钮，选择其他渲染方式； | 1、所有页面3D视图渲染方式修改； | 查看图142、图143 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_023 | 手术规划 | 椎体显示 | 000103、030402 | 修改3D视图颜色 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、点击3D视图上的颜色； 2、修改3D视图颜色； 3、点确认； | 1、3D视图颜色被修改； | 查看图143、图144 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_024 | 手术规划 | 椎体显示 | 000103、030402 | 操作3D小图—大图同步显示 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、使用鼠标在小的3D视图上操作； 2、修改3D视图的窗位窗宽、渲染、颜色； 3、观察大图显示； | 1、大图同步显示； | 查看图144 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_025 | 手术规划 | 椎体显示 | 000103、030402 | 操作3D大图—小图同步显示 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、使用鼠标在大的3D视图上操作； 2、调整3D大图的窗位窗宽； 3、观察大图显示； | 1、小图同步显示； | 查看图144 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_026 | 手术规划 | 椎体显示 | 000103、030402 | 双击3D视图-查看图像显示 | 1、进入规划页面； 2、3D视图测试； | 1、双击3D视图； 2、查看图像显示； | 1、3D视图没有变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_027 | 手术规划 | 椎体显示 | 000103、030402 | 放大图像-点击重置按钮 | 1、进入规划页面； | 1、点击一个2D视图； 2、视图显示在放大视图显示区域； 3、右键调整窗宽窗位； 4、点击重置按钮； | 1、放大视图及对应的小图窗宽窗位被重置； | 查看图145、图146 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_028 | 手术规划 | 椎体显示 | 030403 | 查看脊柱示意图默认显示 | 1、进入规划页面； 2、示意图的默认显示状态； | 1、查看脊柱示意图默认显示； | 1、显示CT分区及椎体标记； 2、螺钉列表折叠，只显示序号、名称和颜色3列； 3、显示已规划的螺钉及螺钉颜色正确； | 查看图147 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_029 | 手术规划 | 椎体显示 | 030403 | 选中脊柱示意图上的椎体标记-2D、3D视图切换到对应的椎体图层 | 1、进入规划页面； 2、示意图的默认显示状态； | 1、选中脊柱示意图上的一节椎体； 2、查看2D、3D视图上的显示图层； | 1、显示与选中椎体对应的图层； | 查看图147 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_030 | 手术规划 | 椎体显示 | 030403 | 分椎示意图显示—隐藏 | 1、进入规划界面； 2、分椎示意图展开显示； | 1、点击螺钉列表左边框的小箭头； 2、观察示意图和螺钉列表显示； | 1、分椎示意图隐藏； 2、螺钉列表完整显示； | 查看图147、图148 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_031 | 手术规划 | 椎体显示 | 030403 | 分椎示意图隐藏—显示 | 1、进入规划界面； 2、分椎示意图隐藏； | 1、点击螺钉列表左边框的小箭头； 2、观察示意图和螺钉列表显示； | 1、分椎示意图展开显示； 2、螺钉列表缩略显示； | 查看图148、图147 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_032 | 手术规划 | 器官分割 | 030407 | 器官界面-显示 | 1、进入规划界面； | 1、点击器官； 2、观察分椎示意图的显示； | 1、分椎示意图不显示，器官列表只显示序号、名称和颜色3列； | 查看图149 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_033 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 新增2根螺钉-查看螺钉列表 | 1、规划螺钉列表测试； | 1、点击手动添加； 2、规划两根螺钉； 3、查看螺钉列表显示内容； | 1、显示序号(以1开始，逐渐加1递增)、名称（默认名称L1螺钉1，L2螺钉2，.......）、直径（默认1.0mm）、长度、水平夹角、类型（默认直线）、颜色（默认绿色）、显示状态（默认显示）； | 查看图150 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_034 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 未点手动添加-2D视图上规划螺钉 | 1、螺钉手动添加测试； | 1、进入规划页面； 2、直接在2D视图上规划螺钉； | 1、无法规划； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_035 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | CT未分区—2D图上规划螺钉 | 1、螺钉手动添测试； 2、CT未分区； | 1、CT未分区，进入规划页面； 3、点击手动添加按钮，在2D视图上规划螺钉； | 1、可以直接规划； | 查看图151 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_036 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 2D视图上规划螺钉只点一个点 | 1、螺钉手动添测试； 2、CT已分区； | 1、进入规划页面； 2、选择分椎，点手动添加； 3、直接在2D视图上规划一个点； | 1、螺钉生成，长度角度是0； | 查看图152 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_037 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 3个2D视图上分别规划螺钉 | 1、螺钉手动添测试； 2、CT已分区； | 1、进入规划页面； 2、选择分椎，点手动添加； 3、在3个2D视图上分别规划螺钉； | 1、螺钉列表新增3个螺钉； | 查看图148 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_038 | 手术规划 | 螺钉规划 | 000104、030404 | 规划螺钉-起点在横断位，终点在冠状位 | 1、螺钉手动添测试； 2、CT已分区； | 1、进入规划页面； 2、选择分椎，点手动添加； 3、起点在横断位，终点在冠状位； | 1、无法操作； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_039 | 手术规划 | 螺钉规划 | 000104、030404 | 3D视图上规划螺钉 | 1、螺钉手动添测试； 2、CT已分区； | 1、进入规划页面； 2、选择分椎，点手动添加； 3、在3D视图上规划螺钉； | 1、无法规划； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_040 | 手术规划 | 螺钉规划 | 000104、030404 | 连续点两次手动添加-2D视图上规划螺钉-只能规划一次 | 1、螺钉手动添测试； 2、CT已分区； | 1、进入规划页面； 2、连续点击两次手动添加； 3、在2D视图上连续规划螺钉； | 1、只能规划一次； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_041 | 手术规划 | 螺钉规划 | 000104、030404 | 点击一次手动添加-规划多根螺钉 | 1、螺钉手动添测试； 2、CT已分区； | 1、点击一次手动添加； 2、在2D视图上规划多根螺钉； | 1、只能规划一次； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_042 | 手术规划 | 螺钉规划 | 000104、030404 | 规划50根螺钉-查看螺钉列表 | 1、螺钉手动添测试； 2、CT已分区； | 1、一直点手动添加； 2、规划50根螺钉； 3、查看螺钉列表显示； | 1、螺钉列表显示正确； 2、右侧显示滚动条； | 查看图153 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_043 | 手术规划 | 螺钉规划 | 000104、030404 | 规划50根螺钉-鼠标左中右键操作3D视图-查看软件内存占用及释放 | 1、螺钉手动添测试； 2、CT已分区； | 1、一直点手动添加； 2、规划50根螺钉； 3、鼠标左中右键操作3D视图； 4、查看软件内存占用及释放； | 1、内存增加后减少； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_044 | 手术规划 | 螺钉规划 | 000104、030404 | 通过鼠标滚轮/滑块查看螺钉列表信息 | 1、螺钉手动添测试； 2、CT已分区； | 1、一直点手动添加； 2、规划50根螺钉； 3、通过鼠标滚轮/滑块查看螺钉列表信息； | 1、可以查看所有螺钉列表信息； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_045 | 手术规划 | 螺钉规划 | 000104、030404、160004 | 规划51根螺钉 | 1、螺钉手动添测试； 2、CT已分区； | 1、一直点手动添加； 2、规划51根螺钉； | 1、第51根无法添加；提示锥体螺钉超过限制! | 查看图154 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_046 | 手术规划 | 螺钉规划 | 000104、030404 | 螺钉列表滚动条显示后-删除螺钉列表剩一根 | 1、螺钉手动添测试； 2、CT已分区； | 1、一直点手动添加； 2、规划50根螺钉； 3、删除螺钉列表螺钉仅剩一根； 4、查看滚动条是否显示； | 1、滚动条不显示； | 查看图151 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_047 | 手术规划 | 椎体选择 | 000104、030405 | CT未分区-点击自动添加-选中椎体 | 1、CT未分区； 2、自动添加螺钉； | 1、CT未分区，直接进入规划页面； 2、点击自动添加，选中锥体； | 1、默认有个分区，可以自动添加两个螺钉； | 查看图155 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_048 | 手术规划 | 椎体选择 | 000104、030405 | CT已分区-点击自动添加-选中椎体 | 1、CT已分区； 2、自动添加螺钉； | 1、CT已分区； 2、点击自动添加，选中锥体； | 1、自动添加两个螺钉； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_049 | 手术规划 | 椎体选择 | 000104、030405 | CT已分区-直接点击自动添加 | 1、CT已分区； 2、自动添加螺钉； | 1、CT已分区，直接进入规划页面； 2、直接点击自动添加； | 1、无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_050 | 手术规划 | 椎体选择 | 000104、030405 | CT已分区-点自动添加，选中椎体1-点自动添加，选中椎体2 | 1、CT已分区； 2、自动添加螺钉； | 1、CT已分区，直接进入规划页面； 2、选中椎体1，点击自动添加； 3、选中椎体2，点击自动添加； | 1、椎体1和椎体2上分别显示两根螺钉； 2、其他页面该螺钉信息与规划页面一致； | 查看图156 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_051 | 手术规划 | 椎体选择 | 000104、030405 | CT已分区-螺钉列表无螺钉-一直点击自动添加-选中椎体1 | 1、CT已分区； 2、自动添加螺钉； | 1、CT已分区，直接进入规划页面； 2、点击自动添加，选中椎体1，重复此操作26次； | 1、最多可以点击25次，点击第26次，提示列表已满； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_052 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 螺钉名称修改为1个字符 | 1、螺钉修改测试； | 1、螺钉名称修改为A； | 1、可以修改，所有页面对应该螺钉名称变为A； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_053 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 螺钉名称修改为10个大小写字母数字 | 1、螺钉修改测试； | 1、螺钉名称修改为10个大小写字母加数字； | 1、可以修改； | 查看图157 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_054 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 螺钉名称修改为11个大小写字母数字 | 1、螺钉修改测试； | 1、螺钉名称修改为11个大小写字母加数字； | 1、第11个字符无法输入； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_055 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 螺钉名称修改为5个汉字 | 1、螺钉修改测试； | 1、螺钉名称修改为5个汉字（测试名称测）； | 1、可以修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_056 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 螺钉名称修改为6个汉字 | 1、螺钉修改测试； | 1、螺钉名称修改为10个汉字（测试名称测试）； | 1、修改成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_057 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 螺钉名称修改为3个特殊字符 | 1、螺钉修改测试； | 1、螺钉名称修改为3个特殊字符！@#； | 1、无法输入； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_058 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 通过向上箭头调整螺钉直径-增加 | 1、螺钉修改测试； | 1、点击增加，规划一个螺钉； 2、点击向上箭头调整螺钉直径； | 1、以1mm递增，4个视图和分椎视图螺钉实时变化； | 查看图158 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_059 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 螺钉直径增加到10 | 1、螺钉修改测试； | 1、点击增加，规划一个螺钉； 2、螺钉直径增加到10； | 1、只能调整到9mm； | 查看图158 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_060 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 通过向下箭头调整螺钉直径-减少 | 1、螺钉修改测试； | 1、点击增加，规划一个螺钉； 2、点击向下箭头调整螺钉直径； | 1、以1mm递减，只能调整到1； | 查看图159 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_061 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 直接输入直径为3 | 1、螺钉修改测试； | 1、点击增加，规划一个螺钉； 2、直径直接输入3； | 1、不支持手动输入； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_062 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 直接输入直径输入汉字、字母、特殊字符空格 | 1、螺钉修改测试； | 1、点击增加，规划一个螺钉； 2、直径直接输入汉字、字母、特殊字符空格； | 1、无法输入； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_063 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 横断位规划螺钉，查看角度和长度变化 | 1、螺钉修改测试； | 1、横断位规划螺钉； 2、修改长度角度； 3、查看螺钉列表长度角度变化； | 1、长度角度实时变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_064 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 矢状位规划螺钉，查看角度和长度变化 | 1、螺钉修改测试； | 1、矢状位规划螺钉； 2、修改长度角度； 3、查看螺钉列表长度角度变化； | 1、仅长度变化，角度是0； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_065 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 冠状位规划螺钉，查看角度和长度变化 | 1、螺钉修改测试； | 1、冠状位规划螺钉； 2、修改长度角度； 3、查看螺钉列表长度角度变化； | 1、仅长度变化，角度是90； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_066 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 一直调整横断位螺钉角度，查看角度值范围 | 1、螺钉修改测试； | 1、横断位上规划螺钉； 2、一直调整角度，查看角度变化范围； | 1、角度变化范围是0-90°； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_067 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 将直线螺钉修改位U型螺钉 | 1、螺钉修改测试； | 1、将直线螺钉类型修改为U型螺钉； 2、查看螺钉信息； | 1、显示为U型螺钉，规格直径5mm，长度40mm，直径长度不能调整； 2、所有页面包含此螺钉页面页面螺钉形状变为U型； | 查看图159、图160 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_068 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 将U型螺钉修改为直线螺钉 | 1、螺钉修改测试； | 1、将U型螺钉类型修改为直线螺钉； 2、查看螺钉信息； | 1、显示为直线螺钉，规格直径5mm，长度20mm； | 查看图160、图159 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_069 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | U型螺钉修改颜色 | 1、螺钉修改测试； | 1、将U型螺钉颜色修改，点确认； 2、查看所有与此螺钉相关的页面； | 1、页面上视图上此螺钉颜色被修改； | 查看图161 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_070 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、000104、030404 | 直线螺钉修改颜色 | 1、螺钉修改测试； | 1、将直线螺钉颜色修改，点确认； 2、查看所有与此螺钉相关的页面； | 1、页面上视图上此螺钉颜色被修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_071 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、030404 | 直线螺钉隐藏与显示 | 1、螺钉修改测试； | 1、选中直线螺钉勾选； 2、然后取消勾选； | 1、螺钉先显示后隐藏； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_072 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、030404 | U型螺钉隐藏与显示 | 1、螺钉修改测试； | 1、选中U型螺钉勾选； 2、然后取消勾选； | 1、螺钉先显示后隐藏； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_073 | 手术规划 | 螺钉规划 | 2.1.3、030404 | 螺钉批量隐藏与显示 | 1、螺钉修改测试； | 1、螺钉列表勾选全选按钮； 2、取消全选按钮； | 1、勾选螺钉全部显示； 2、取消勾选，螺钉全部隐藏； | 查看图162、图163 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_074 | 手术规划 | 螺钉规划 | 030404 | 选中最后一个螺钉-删除 | 1、螺钉删除测试； | 1、选中螺钉列表最后一个删除； | 1、可以删除；序号自动排列； | 查看图164 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_075 | 手术规划 | 螺钉规划 | 030404 | 选中中间一个螺钉-一直点删除 | 1、螺钉删除测试； | 1、选中螺钉列表中间一个螺钉，一直点删除； | 1、可以删除；序号自动排列； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_076 | 手术规划 | 螺钉规划 | 030404 | 未选中螺钉-直接点删除 | 1、螺钉删除测试； | 1、进入规划页面直接点删除； | 1、提示请选中螺钉； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_077 | 手术规划 | 螺钉规划 | 030404 | 批量选中螺钉-点删除 | 1、螺钉删除测试； | 1、按ctrl，批量选中螺钉； 2、点删除； | 1、不支持多选，仅删除选中的一个； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_078 | 手术规划 | 螺钉规划 | 030404 | 点击手动添加-不操作-点删除 | 1、螺钉删除测试； | 1、点击增加，不操作； 2、点删除； | 1、提示请选中螺钉； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_079 | 手术规划 | / | 030405 | 未点击长度测量-直接画线 | 1、长度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、未点击长度测量，直接在2D视图上画线； | 1、不能画； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_080 | 手术规划 | / | 030405 | 点击一次长度测量，2D视图上画一根测量线 | 1、长度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、点击一次长度测量，直接在2D视图上画一根线； | 1、可以画； | 查看图165 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_081 | 手术规划 | / | 030405 | 点击一次长度测量，2D视图上画多根测量线 | 1、长度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、点击一次长度测量，直接在2D视图上画多根线； | 1、只能画一根线； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_082 | 手术规划 | / | 030405 | 3个2D视图上都画长度测量线 | 1、长度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、在3个2D视图上都画长度测量线； | 1、可以画； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_083 | 手术规划 | / | 030405 | 跨视图边界线画长度测量线 | 1、长度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、点击一次长度测量，在横断位上画一直画到冠状位； | 1、画线无效； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_084 | 手术规划 | / | 030405 | 3D视图上画长度测量线 | 1、长度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、点击一次长度测量，在3D视图上画测量线； | 1、不能画； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_085 | 手术规划 | / | 030405 | 长度测量线只点一个点 | 1、长度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、点击一次长度测量，在2D视图上只点一个点； | 1、不能画； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_086 | 手术规划 | / | 030405 | 长度测量清除 | 1、长度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、点击一次长度测量，在3个2D视图上画线，点长度测量清除； | 1、2D图上长度测量线都不显示； | 查看图165、图166 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_087 | 手术规划 | / | 030405 | 未点击角度测量-直接画线 | 1、角度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、未点击角度测量，直接在2D视图上画线； | 1、不能画； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_088 | 手术规划 | / | 030405 | 点击一次角度测量，2D视图上画一根测量线 | 1、角度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、点击一次角度测量，直接在2D视图上画一根线； | 1、可以画； | 查看图167 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_089 | 手术规划 | / | 030405 | 点击一次角度测量，2D视图上画多根测量线 | 1、角度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、点击一次角度测量，直接在2D视图上画多根线； | 1、只能画一根线； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_090 | 手术规划 | / | 030405 | 3个2D视图上都画测量线 | 1、角度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、在3个2D视图上都画测量线； | 1、可以画； | 查看图167 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_091 | 手术规划 | / | 030405 | 跨视图边界线画测量线 | 1、角度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、点击一次角度测量，在横断位上画一直画到冠状位； | 1、画线无效； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_092 | 手术规划 | / | 030405 | 3D视图上画角度测量线 | 1、角度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、点击一次角度测量，在3D视图上画测量线； | 1、不能画； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_093 | 手术规划 | / | 030405 | 角度测量线只点一个点 | 1、角度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、点击一次角度测量，在2D视图上只点一个点； | 1、无法操作； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_094 | 手术规划 | / | 030405 | 角度测量线只点两个点 | 1、角度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、点击一次角度测量，在2D视图上只点两个点； | 1、无法操作； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_095 | 手术规划 | / | 030405 | 角度测量清除 | 1、角度测量及清除测试； | 1、进入规划页面； 2、点击一次角度测量，在3个2D视图上画线，点角度测量清除； | 1、2D图上角度测量线都不显示； | 查看图167、图166 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_096 | 手术规划 | 螺钉规划 | 030404 | 修改螺钉信息，保存-查看本地存储文件信息 | 1、数据保存测试； | 1、进入规划页面； 2、点增加，规划螺钉； 3、点击保存； 4、查看本地存储文件及内容； | 1、存储螺钉信息，data文件夹下存储规划螺钉信息； | 查看图168 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_097 | 手术规划 | 螺钉规划 | 030404 | 规划螺钉-保存-再次导入CT及数据-查看螺钉信息 | 1、数据保存测试； | 1、进入规划页面； 2、点增加，规划螺钉； 3、点击保存； 4、再次导入CT，进入规划页面查看信息； | 1、通道数据与保存前数据一致； | 查看图167 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_098 | 手术规划 | 螺钉规划 | 030404 | U盘导CT-规划螺钉-多次点击保存-查看本地存储文件 | 1、数据保存测试； | 1、从U盘导入CT，规划螺钉； 2、点击保存按钮多次； 3、查看本地存储文件； | 1、存储螺钉信息内容不变； | 查看图168 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_099 | 手术规划 | 螺钉规划 | 030404 | U盘导出数据，查看导出页面UI | 1、数据导出测试； | 1、插入U盘； 2、点导出； 3、查看导出页面UI； | 1、导出路径选择，确定，取消； | 查看图169 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_100 | 手术规划 | 螺钉规划 | 030404 | 导出12个椎体，50根通道（U型螺钉和直线）数据 | 1、数据导出测试； | 1、插入U盘； 2、CT分椎已分12节椎体，规划50根U型螺钉和直线螺钉，点导出； 3、选择路径点确定； | 1、显示导出进度条，导出成功，U盘内有导出文件； | 查看图170 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_101 | 手术规划 | / | 030405 | 导出数据过程中拔出U盘 | 1、数据导出测试； | 1、插入U盘，点导出； 2、点确定； 3、导出过程中拔出U盘； | 1、导出失败； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_102 | 手术规划 | / | 030405 | 插入2个U盘，导出中，切换U盘导出 | 1、数据导出测试； | 1、插入两个U盘； 2、点导出，选1个U盘，点确认； 3、导出中选第2个U盘，点确认； | 1、导出中不支持切换U盘； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_103 | 手术规划 | / | 030405 | 插入2个U盘，导出完成，切换U盘导出 | 1、数据导出测试； | 1、插入两个U盘； 2、点导出，选1个U盘，点确认； 3、导出完成，选第2个U盘，点确认； | 1、两个U盘都存在导出文件； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_104 | 手术规划 | / | 030405 | 导出过程中拔出U盘，导出失败，再次导出 | 1、数据导出测试； | 1、插入U盘，点导出； 2、点确定； 3、导出过程中拔出U盘； 4、插入U盘再次导出； | 1、可以导出； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_105 | 手术规划 | / | 030405 | 导出到U盘，直接点确定 | 1、数据导出测试； | 1、插入U盘，点击导出，点确定； | 1、导出成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_106 | 手术规划 | / | 030405 | 导出到U盘，点取消 | 1、数据导出测试； | 1、插入U盘，点击导出，点取消； | 1、未导出，U盘内没有导出文件，导出弹框关闭； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_107 | 手术规划 | / | 030405 | 导出数据，另一台设备再次导入CT及数据 | 1、数据导出测试； | 1、插入U盘，点击导出，选路径，点确定； 2、将导出数据与CT放同一目录，再次导入CT，查看螺钉及椎体数据； | 1、与导出前相同； | 查看图171，图172，图173 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_108 | 手术规划 | / | 030405 | 导出路径无写入权限 | 1、数据导出测试； | 1、插入U盘，导出路径取消写入权限； 2、选择该路径，点确定； | 1、导出失败，提示无法访问文件夹； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_109 | 手术规划 | / | 030405、160004 | 未插入U盘，点导出 | 1、数据导出测试； | 1、未插入U盘，点导出； | 1、提示“尚未检测到U盘”； | 查看图174 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_110 | 手术规划 | / | 030405 | 导出数据后-将U盘内的数据与CT放同级目录-在另一台设备导入CT-查看规划页面数据 | 1、数据导出测试； | 1、插入U盘，点击导出； 2、选择该路径，点确定； 3、将导出的文件与CT放在U盘同级目录下； 4、插入另一台主机上导入CT； 5、进入规划页面查看数据； | 1、与导出前数据一致； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_111 | 手术规划 | 器官分割 | 030407 | 查看器官列表显示 | 1、器官列表测试； | 1、点击器官； 2、查看器官列表； | 1、序号（以1递增）、名称、状态（默认显示）； | 查看图175 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_112 | 手术规划 | 器官分割 | 030406、030407 | 器官分割后-查看器官列表 | 1、器官列表测试； | 1、点击器官分割按钮； 2、查看器官列表； | 1、显示血管、肝脏、肾脏、脾、骨骼、软组织显示在列表； | 查看图175 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_113 | 手术规划 | 器官分割 | 030407 | 单个器官显示与隐藏 | 1、器官列表测试； | 1、勾选单个器官； 2、取消勾选； | 1、勾选器官显示，取消勾选器官隐藏； | 查看图175、图176 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_114 | 手术规划 | 器官分割 | 030407 | 器官批量显示与隐藏 | 1、器官列表测试； | 1、勾选全选选择框； 2、取消全选选择框的勾选； | 1、勾选器官全部显示，取消勾选器官都不显示； | 查看图175、图177 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_115 | 手术规划 | / | 030401 | 点击上一步 | 1、上一步/下一步测试； | 1、规划螺钉，点击上一步； | 1、数据不会保存，返回CT分椎页面； | 查看图178 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_116 | 手术规划 | / | 030401、030501 | 螺钉列表不为空-点下一步 | 1、上一步/下一步测试； | 1、规划完螺钉，点下一步； | 1、页面跳转到X光分椎页面；数据自动保存； | 查看图180 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_117 | 手术规划 | / | 030401 | 螺钉列表为空-点下一步 | 1、上一步/下一步测试； | 1、没有规划完螺钉，点下一步； | 1、页面不会跳转到X光分椎页面； | 查看图179 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_118 | 手术规划 | / | 030401 | 规划螺钉,分割器官-重启软件进入规划页面查看数据 | 1、上一步/下一步测试； | 1、规划完螺钉，修改螺钉信息，分割器官； 2、重启软件进入规划页面查看数据； | 1、页面没有任何数据保存； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_119 | 手术规划 | / | 030401 | 规划螺钉,分割器官-点下一步-重启软件进入规划页面查看数据 | 1、上一步/下一步测试； | 1、规划完螺钉，修改螺钉信息，分割器官，点下一步； 2、重启软件进入规划页面查看数据； | 1、页面显示所有螺钉及器官数据； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_120 | 手术规划 | / | 030401 | 规划螺钉-点下一步-再返回规划页面查看数据 | 1、上一步/下一步测试； | 1、规划完螺钉，修改螺钉信息，分割器官，点下一步； 2、返回规划页面查看信息； | 1、页面显示所有螺钉及器官数据； | 查看图181 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_121 | 手术规划 | / | 030401 | 规划一根螺钉-点下一步-返回规划-删除螺钉-点下一步 | 1、上一步/下一步测试； | 1、规划一根螺钉，点下一步； 2、返回规划页面删除所有螺钉；； 3、点击下一步； | 1、页面不会跳转到X光分椎页面； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_122 | 手术规划 | / | 030401 | 规划螺钉已保存-返回CT分区页面修改分区线-进入规划-螺钉不存在 | 1、上一步/下一步测试； | 1、进入规划页面规划螺钉，点击下一步； 2、返回CT分区页面，修改分区线，点击下一步； 3、查看规划页面的螺钉数据； | 1、螺钉数据不存在； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_123 | 手术规划 | 导出 | 160004 | U盘空间不足-导出数据到U盘 | 1、进入规划页面； 2、已规划螺钉； | 1、进入规划页面； 2、规划螺钉，点击保存； 3、插入U盘，点击导出； | 1、提示“磁盘空间不足”； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_124 | 手术规划 | / | / | 2D、3D图移动到视图不可见区域-中键双击恢复视图显示 | 1、进入规划页面； | 1、进入规划页面； 2、中键长按3个2D视图，3D视图，拖动到当前视图不可见区域； 3、中键在视图显示区域双击； | 1、视图显示恢复； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_125 | 手术规划 | 导出 | / | 规划-导出数据格式及内容检查 | 1、进入规划页面； | 1、进入规划页面； 2、规划螺钉，点击保存； 3、插入U盘，点击导出； 4、查看导出数据格式及内容； | 1、导出数据格式为Santan_CT224711_4，文件夹内有规划数据信息、切割骨块信息，CT分区信息； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_126 | 手术规划 | / | / | 规划页面-修改规划螺钉或其他信息-点击上一步-返回CT分区页面 | 1、进入规划页面； | 1、进入规划页面； 2、修改规划螺钉信息； 3、点击上一步； | 1、返回CT分区页面；修改信息未生效，无弹框提示； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_127 | 手术规划 | / | / | CT分区-4节椎体-分别为C6，C7，T1，T2-规划螺钉 | 1、进入CT分区页面； | 1、进入CT分区页面； 2、点击分区，分4节椎体； 3、分区椎体标记为C6，C7，T1，T2 4、进入规划页面，在每节椎体上规划螺钉； 5、查看螺钉名称是否正确； 6、定位规划的螺钉； | 1、螺钉名称正确；定位准确； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_128 | 手术规划 | / | / | CT分区-4节椎体-分别为T11、T12、L1、L2-规划螺钉 | 1、进入CT分区页面； | 1、进入CT分区页面； 2、点击分区，分4节椎体； 3、分区椎体标记为T11、T12、L1、L2 4、进入规划页面，在每节椎体上规划螺钉； 5、查看螺钉名称是否正确； 6、定位规划的螺钉； | 1、螺钉名称正确；定位准确； | 1、规划页面，胸椎和腰椎规划的螺钉名称错误 | 测试不通过 | Bug-24
MSGS_PS_PL_129 | 手术规划 | / | / | CT分区-4节椎体-分别为L4、L5、S1、S2-规划螺钉 | 1、进入CT分区页面； | 1、进入CT分区页面； 2、点击分区，分4节椎体； 3、分区椎体标记为L4、L5、S1、S2 4、进入规划页面，在每节椎体上规划螺钉； 5、查看螺钉名称是否正确； 6、定位规划的螺钉； | 1、螺钉名称正确；定位准确； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_130 | 手术规划 | / | / | CT分区-4节椎体-分别为C1-C4-规划螺钉 | 1、进入CT分区页面； | 1、进入CT分区页面； 2、点击分区，分4节椎体； 3、分区椎体标记为C1-C4 4、进入规划页面，在每节椎体上规划螺钉； 5、查看螺钉名称是否正确； 6、定位规划的螺钉； | 1、螺钉名称正确；定位准确； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_131 | 手术规划 | / | / | CT分区-4节椎体-分别为T1-T4-规划螺钉 | 1、进入CT分区页面； | 1、进入CT分区页面； 2、点击分区，分4节椎体； 3、分区椎体标记为T1-T4 4、进入规划页面，在每节椎体上规划螺钉； 5、查看螺钉名称是否正确； 6、定位规划的螺钉； | 1、螺钉名称正确；定位准确； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_132 | 手术规划 | / | / | CT分区-4节椎体-分别为L1-L5-规划螺钉 | 1、进入CT分区页面； | 1、进入CT分区页面； 2、点击分区，分4节椎体； 3、分区椎体标记为L1-L5； 4、进入规划页面，在每节椎体上规划螺钉； 5、查看螺钉名称是否正确； 6、定位规划的螺钉； | 1、螺钉名称正确；定位准确； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PL_133 | 手术规划 | / | / | 查看规划螺钉类型-只有直线型和普通螺钉 | 1、进入规划页面； | 1、进入规划页面； 2、点击添加，在2D图上添加螺钉； 3、查看螺钉列表螺钉类型； | 1、只有直线和普通螺钉； | 1、规划页面，多了M5U型螺钉 | 测试不通过 | Bug-25

## X-Ray分区
MS-001规划软件系统测试记录
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MSGS_PS_XRP_001 | X-Ray分区 | X光片显示 | 030501、030503、160003 | 查看X-Ray分区页面UI | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、查看X-Ray分区页面UI； | 1、顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂状态灯； 2、中间显示侧位X光显示区域（右上显示窗位窗宽重置、去小球和滤波按钮），正位X光显示区域（右上显示窗位窗宽重置、去小球和滤波按钮），椎体分割列表（序号、椎体部位（颈椎、胸椎、腰椎、骶骨）、椎体标记（C1-C7，t1-t12,L1-L5,S1-S2）），分区、删除、X光顺时针旋转、X光逆时针旋转按钮； 3、下方显示操作步骤导航以及上一步、下一步按钮； | 查看图182 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_002 | X-Ray分区 | X光片显示 | 030501 | 机械臂连接-仅校准正位X光片-查看正位视图显示 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、机械臂已连接； 2、C臂机拍正位X光片，发送给机械臂软件； 3、查看正位视图显示； | 1、显示正位X光片； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_003 | X-Ray分区 | X光片显示 | 030501 | 机械臂连接-仅校准侧位X光片-查看正位视图显示 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、机械臂已连接； 2、C臂机拍侧位X光片，发送给机械臂软件； 3、查看侧位视图显示； | 1、显示侧位X光片； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_004 | X-Ray分区 | X光片显示 | 030501 | 机械臂连接-校准正侧位X光片-查看正侧位视图显示 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、机械臂已连接； 2、C臂机拍正侧位X光片，发送给机械臂软件； 3、查看正侧位视图显示； | 1、正侧位视图区域显示正侧位X光片DRR； | 查看图182 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_005 | X-Ray分区 | X光片显示 | 030501 | 机械臂未连接-校准正侧位X光片 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件未连接； | 1、机械臂未连接； 2、C臂机拍正侧位X光片，发送给机械臂软件，校准； 3、恢复机械臂连接，拍正侧位校准图片； | 1、校准失败，无提示； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_006 | X-Ray分区 | X光片显示 | / | 机械臂未连接-校准正侧位X光片-恢复连接-再校准 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件未连接； | 1、机械臂未连接； 2、C臂机拍正侧位X光片，发送给机械臂软件，校准； 3、恢复机械臂连接，拍正侧位校准图片 | 1、未连接校准失败，恢复连接校准成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_007 | X-Ray分区 | X光片显示 | 030502 | 鼠标左中右键操作正位X光-不支持操作 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、正位X光校准后； 2、鼠标左键操作X光； 3、鼠标滚轮操作X光，中键长按操作X光； 4、鼠标右键操作X光； | 1、鼠标左键、滚轮、中键长按禁止交互； 2、鼠标右键可以调节X光窗宽窗位； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_008 | X-Ray分区 | X光片显示 | 030502 | 鼠标左中右键操作侧位X光-不支持操作 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、侧位X光校准后； 2、鼠标左键操作X光； 3、鼠标滚轮操作X光，中键长按操作X光； 4、鼠标右键操作X光； | 1、鼠标左键、滚轮、中键长按禁止交互； 2、鼠标右键可以调节X光窗宽窗位； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_009 | X-Ray分区 | X光片显示 | 030502 | 双击正侧位X光 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、正侧位X光校准后； 2、双击正位X光，双击侧位X光； | 1、双击没有反应；视图无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_010 | X-Ray分区 | X光片显示 | 030502 | 正位X光窗宽窗位调整到极限-正位重置 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、将正位X光窗宽窗位调整到极限； 2、点击正位视图上的窗宽窗位重置按钮； | 1、正侧位窗宽窗位全部重置； | 查看图183，图184 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_011 | X-Ray分区 | X光片显示 | 030502 | 侧位X光窗宽窗位调整到极限-侧位重置 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、将侧位X光窗宽窗位调整到极限； 2、点击侧位视图上的窗宽窗位重置按钮； | 1、正侧位窗宽窗位全部重置； | 查看图183，图184 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_012 | X-Ray分区 | X光片显示 | 030502 | 正位小球隐藏与显示 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、正位X光片校准； 2、点击正位去小球按钮，再次点击； | 1、默认小球显示，点击按钮后先隐藏，再点击按钮显示； | 查看图184，图185 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_013 | X-Ray分区 | X光片显示 | 030502 | 侧位小球隐藏与显示 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、侧位X光片校准； 2、点击侧位去小球按钮，再次点击； | 1、默认小球显示，点击按钮后先隐藏，再点击按钮显示； | 查看图184，图185 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_014 | X-Ray分区 | X光片显示 | 030502 | 正位滤波开启与关闭 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、正位X光片校准； 2、点击正位滤波按钮，再次点击按钮； | 1、默认正位X光未开启滤波，点击按钮，X光有变化，再次点击X光恢复默认； | 查看图184，图186 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_015 | X-Ray分区 | X光片显示 | 030502 | 侧位滤波开启与关闭 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、侧位X光片校准； 2、点击侧位滤波按钮，再次点击按钮； | 1、默认侧位X光未开启滤波，点击按钮，X光有变化，再次点击X光恢复默认； | 查看图184，图186 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_016 | X-Ray分区 | X光片显示 | 030502 | 正位X光顺时针旋转 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、正位X光已校准； 2、选中正位X光区域，点击顺时针； 3、查看正位X光片变化； | 1、正位X光顺时针旋转一定角度； | 查看图187 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_017 | X-Ray分区 | X光片显示 | 030502 | 正位X光逆时针旋转 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、正位X光已校准； 2、选中正位X光区域，点击逆时针； 3、查看正位X光片变化； | 1、正位X光逆时针旋转一定角度； | 查看图187 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_018 | X-Ray分区 | X光片显示 | 030502 | 侧位X光顺时针旋转 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、侧位X光已校准； 2、选中侧位X光区域，点击顺时针； 3、查看侧位X光片变化； | 1、侧位X光顺时针旋转一定角度； | 查看图188 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_019 | X-Ray分区 | X光片显示 | 030502 | 侧位X光逆时针旋转 | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、侧位X光已校准； 2、选中侧位X光区域，点击逆时针； 3、查看侧位X光片变化； | 1、侧位X光逆时针旋转一定角度； | 查看图188 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_020 | X-Ray分区 | X光片显示 | / | 进入X-Ray分区页面，查看正侧位视图框选区域 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、进入分区页面； 2、查看DRR正侧位视图默认框选区域； | 1、正侧位整个椎体自动框选； | 查看图189 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_021 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 点击分区，正位画一条线 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、进入分区页面； 2、点击分区，正位上画条线； | 1、正侧位分别显示分区线，椎体列表新增2个椎体，序号1，2，名称是腰椎1，腰椎2； | 查看图190 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_022 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 点击分区，侧位画一条线 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、进入分区页面； 2、点击分区，侧位上画条线； | 1、正侧位分别显示分区线，椎体列表新增2个椎体，序号1，2，名称是腰椎1，腰椎2； | 查看图190 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_023 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 点击分区，连续画多根线 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、进入分区页面； 2、点击分区，正位连续画多根线； | 1、只能画一次，不能画多条线； |  | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_024 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 第一节椎体命名为L1，查看后面椎体名称 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、椎体列表有多个椎体； 2、第一节椎体重命名为L1；； 3、查看后面椎体名称变化； | 1、名称为L1，L2...； | 查看图190 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_025 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 第3节椎体命名为L1，查看后面椎体名称 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、椎体列表有多个椎体； 2、第3节椎体重命名为L1；； 3、查看后面椎体名称变化； | 1、第3节及后面名称为L1，L2............，第一、二节名称t11，t12； | 查看图191 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_026 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 第3节椎体命名为C1，查看后面椎体名称 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、椎体列表有多个椎体； 2、第3节椎体重命名为C1；； 3、查看后面椎体名称变化； | 1、无法命名； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_027 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 椎体名称选择完成自动折叠 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、点击椎体名称后面的下拉按钮； 2、选择名称后，查看列表变化； | 1、自动折叠； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_028 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 椎体名称下拉列表点击展开，再点击折叠 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、点击椎体名称后面的下拉按钮； 2、再点击下拉按钮； | 1、先展开后折叠； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_029 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 删除正位一根分区线 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、椎体列表有多个椎体； 2、选中正位视图一根分区线，点删除； 3、查看椎体列表变化； | 1、正侧位对应分区线对应删除，椎体列表减1； | 查看图191，图192 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_030 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 删除侧位一根分区线 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、椎体列表有多个椎体； 2、选中侧位视图一根分区线，点删除； 3、查看椎体列表变化； | 1、正侧位对应分区线对应删除，椎体列表减1； | 查看图191，图192 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_031 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 按ctrl，选中多个分区线，删除 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、按ctrl，选中多个分区线，点删除； | 1、无法选中多个； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_032 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 正侧位未画线，直接点删除 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、椎体列表正侧位未画线； 2、直接点删除； | 1、椎体列表没有变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_033 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 选中分区列表其中一节椎体，一直点删除 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、选中椎体列表一节椎体； 2、点删除； | 1、不能删除椎体； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_034 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 鼠标左键调节正侧位分区线的角度位置 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、鼠标左键选中正侧位一根分区线，调整角度位置； 2、查看选中线的状态，查看调整分区线角度位置，正侧位视图对应线的变化，查看椎体列表变化； | 1、选中线高亮显示，正侧位联动变化； | 查看图192 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_035 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 调整正侧位视图最大外框4条线 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、进入X-Ray分区页面； 2、调整默认框选边框的4条线； | 1、可以任意调整，并且自动闭合； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_036 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 鼠标左键调节正侧位分区线越过上下分区线 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、鼠标左键选中正侧位一根分区线，调整角度位置高于上分区线，低于下分区线； | 1、分区线只能在上下分区线之间调整； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_037 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 鼠标左键选中分区线，鼠标中键、滚轮，右键操作分区线 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、鼠标左键选中分区线； 2、使用鼠标中键、滚轮、右键操作分区线； | 1、无法调整； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_038 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 正侧位分区13对-最多支持12个椎体 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、正位侧位视图分别画12根线； 2、查看椎体列表； | 1、椎体列表只显示12个椎体，第12条线不能画； | 查看图193 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_039 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 分区12个，删除侧位一条线，再画一个椎体 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、正位视图画11根线； 2、侧位视图分区线删除一根，再新增一根； 3、查看椎体列表； | 1、可以新增，显示12节椎体； | 查看图193 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_040 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 椎体已命名为C1....C5，选中椎体列表第一节椎体，点删除 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、椎体列表有5节椎体，名称为C1~C5 2、选中C1删除； | 1、所有椎体序号刷新1，2，3....，名称自动排列； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_041 | X-Ray分区 | 椎体分割 | 030504 | 椎体已命名为C1....C5，选中椎体列表第4节椎体，点删除 | 1、CT椎体列表测试； 2、名称分类C1~C7，T1~T12，L1~L5，S1~S2 | 1、椎体列表有5节椎体，名称为C1~C5； 2、选中C4删除； | 1、所有椎体序号刷新1，2，3....，名称自动排列； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_042 | X-Ray分区 | / | 030501 | 点击上一步 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、进入X光分区页面； 2、导引软件校准正侧位X光片； 3、点击上一步； | 1、返回规划页面，分区数据未保存； | 查看图195 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_043 | X-Ray分区 | / | 030501 | 已分区-点击下一步-数据自动保存 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、进入X光分区页面； 2、导引软件校准正侧位X光片； 3、X光片分区点击下一步； | 1、X光分区数据自动保存； | 查看图194 | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_044 | X-Ray分区 | / | 030501 | 已分区-未点下一步-重启软件-分区数据不存在 | 1、X-Ray分区列表测试； | 1、进入X光分区页面； 2、导引软件校准正侧位X光片； 3、X光片分区，未点点击下一步； 4、重启软件进入X光分区页面查看数据； | 1、X光分区数据不存在； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_045 | X-Ray分区 | / | 2.3、030501 | X光分区-重复校准5次X光片-X光片正常显示 | 1、进入X光分区页面； | 1、进入X光分区页面； 2、C臂机拍一张正位图片连续校准5次； 3、C臂机拍一张侧位图片连续校准6次； | 1、正侧位X光片显示最后一张X光片； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_046 | X-Ray分区 | / | 030501 | X光分区后-跟CT分区无交集-X光分区页面-点击下一步-应该有提示信息 | 1、进入X光分区页面； | 1、进入X光分区页面； 2、CT分区与X光分区标记无交集； 3、点击下一步； | 1、提示“分区数据错误！” | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_047 | X-Ray分区 | / | 030501 | X光分区页面-调整分区线-点击上一步-返回规划页面，无弹框提示 | 1、进入X光分区页面； | 1、进入X光分区页面； 2、点击分区，添加分区线； 3、调整分区线，点击上一步； | 1、返回规划页面，并且无弹框提示； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_048 | X-Ray分区 | / | 030501 | X光分区页面-收到正侧位X光片-顺时针/逆时针旋转X光片-点击下一步 | 1、进入X光分区页面； | 1、进入X-Ray分区页面； 2、C臂机拍正位X光校准，拍侧位X光校准； 3、点击顺时针旋转按钮，图像横着显示，点击下一步； 4、点击逆时针旋转按钮，图像横着显示，点击下一步； | 1、软件运行正常，提示分区数据错误； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_049 | X-Ray分区 | / | / | 查看X光分区页面-无模拟加载按钮 | 1、进入X光分区页面； | 1、进入X光分区页面，查看界面内容； | 1、无模拟加载按钮； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_XRP_050 | X-Ray分区 | / | / | X光分区线-调整分区线角度-移动左右两侧边界线-分区线不会交叉 | 1、进入X光分区页面； | 1、进入X光分区页面； 2、点击分区，添加分区线； 3、再连续添加多根分区线； 4、调整分区线角度，拉动左右两侧边界线； | 1、分区线不会出现交叉； | 1、分区线会出现交叉； | 测试不通过 | Bug-20
MSGS_PS_XRP_051 | X-Ray分区 | / | 160004 | X光分区页面仅接收正位图片-不能进入配准页面 | 1、进入X光分区页面； | 1、进入X光分区页面； 2、拍正位X光片，校准； 3、点击下一步； | 1、提示“分区数据错误！” | 1、X光分区界面只接收正位图，可点击下一步进入配准界面 | 测试不通过 | Bug-22

## 图像配准
MS-001规划软件系统测试记录
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MSGS_PS_RE_001 | 图像配准 | 图像显示 | 030601、160003 | 查看配准页面UI | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、查看配准界面显示； | 1、上面显示logo、软件名称、版本号、机械臂状态灯（连接灯亮）、系统设置、高级设置、日志导出、关于、关机； 2、中间显示正侧位视图（X光与CT，X光显示在CT下面，显示规划螺钉），视图上显示窗宽窗位重置按钮、去小球按钮、滤波按钮，CT与X光对比度滑条； 3、分区列表（CT与X光椎体交集部分）、配准、微调12个按钮、确认按钮； 4、最下显示操作步骤导航及上一步、下一步按钮；导航栏配准高亮显示； | 查看图196 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_002 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，绕X顺时针方向旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、查看配准界面显示； | 1、正侧位绕X顺时针旋转； | 查看图197 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_003 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，绕X逆时针方向旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕X轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕X逆时针旋转； | 查看图198 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_004 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，绕Y顺时针方向旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Y轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y顺时针旋转； | 查看图199 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_005 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，绕Y逆时针方向旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Y轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y逆时针旋转； | 查看图200 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_006 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，绕Z顺时针方向旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Z轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z顺时针旋转； | 查看图201 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_007 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，绕Z逆时针方向旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Z轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z逆时针旋转； | 查看图202 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_008 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，向上平移 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击向上平移微调按钮； | 1、正侧位向上平移； | 查看图203 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_009 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，向下平移 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击向下平移微调按钮； | 1、正侧位向下平移； | 查看图204 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_010 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，向左平移 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击向左平移微调按钮； | 1、正侧位向左平移； | 查看图205 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_011 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，向右平移 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击向右平移微调按钮； | 1、正侧位向右平移； | 查看图206 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_012 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，放大 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击放大按钮； | 1、正侧位放大； | 查看图207 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_013 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，缩小 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、勾选正位视图； 2、点击缩小按钮； | 1、正侧位缩小； | 查看图208 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_014 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，鼠标左键上下左右旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、选择正位视图； 2、用鼠标左键按住正位视图上下左右移动； | 1、不支持； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_015 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，鼠标中键长按移动 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、选择正位视图； 2、用鼠标中键按住正位视图移动； | 1、不支持； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_016 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，鼠标滚轮上下翻滚 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、选择正位视图； 2、在正位视图上用鼠标滚轮上下翻滚； | 1、不支持； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_017 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，鼠标右键平移 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、选择正位视图； 2、用鼠标右键按住视图来回滑动； | 1、不支持； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_018 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调正位，ctrl+右键操作正位视图 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、选择正位视图； 2、按住ctrl键，鼠标右键操作正位视图； | 1、不支持； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_019 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调侧位，绕X顺时针方向旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选中侧位视图； 2、点击绕X轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、侧位视图被选中，边框变亮，正侧位绕X顺时针旋转； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_020 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调侧位，绕X逆时针方向旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选中侧位视图； 2、点击绕X轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕X逆时针旋转； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_021 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调侧位，绕Y顺时针方向旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选中侧位视图； 2、点击绕Y轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y顺时针旋转； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_022 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调侧位，绕Y逆时针方向旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选中侧位视图； 2、点击绕Y轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y逆时针旋转； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_023 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调侧位，绕Z顺时针方向旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选中侧位视图； 2、点击绕Z轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z顺时针旋转； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_024 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调侧位，绕Z逆时针方向旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选中侧位视图； 2、点击绕Z轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z逆时针旋转； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_025 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调侧位，向上平移 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选中侧位视图； 2、点击向上平移微调按钮； | 1、正侧位向上平移； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_026 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调侧位，向下平移 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选中侧位视图； 2、点击向下平移微调按钮； | 1、正侧位向下平移； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_027 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调侧位，向左平移 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选中侧位视图； 2、点击向左平移微调按钮； | 1、正侧位向左平移； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_028 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调侧位，向右平移 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选中侧位视图； 2、点击向右平移微调按钮； | 1、正侧位向右平移； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_029 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调侧位，放大 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选中侧位视图； 2、点击放大按钮； | 1、正侧位放大； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_030 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调侧位，缩小 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选中侧位视图； 2、点击缩小按钮； | 1、正侧位缩小； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_031 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调侧位，鼠标左键上下左右旋转 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选择侧位视图； 2、用鼠标左键按住侧位视图上下左右移动； | 1、不支持； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_032 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调侧位，鼠标中键长按移动 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选择侧位视图； 2、用鼠标中键按住侧位视图移动； | 1、不支持； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_033 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调侧位，鼠标滚轮上下翻滚 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选择侧位视图； 2、在侧位视图上用鼠标滚轮上下翻滚； | 1、不支持； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_034 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调侧位，鼠标右键平移 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选择侧位视图； 2、用鼠标右键按住视图来回滑动； | 1、不支持； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_035 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调侧位，ctrl+右键操作视图 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选择侧位视图； 2、按住ctrl键，用鼠标右键操作视图； | 1、不支持； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_036 | 图像配准 | 图像显示 | / | 微调按钮调整正侧位X光 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选择正侧位X光； 2、使用微调按钮调整位置； | 1、不支持； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_037 | 图像配准 | 图像显示 | / | 鼠标左中右滚轮调整正侧位X光 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、侧位视图操作； | 1、选择正侧位X光； 2、使用鼠标左中右键调整X光片位置； | 1、不支持； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_038 | 图像配准 | 图像显示 | 030602 | 正位X光窗宽窗位调整到极限-重置 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、将正位X光窗宽窗位调整到极限； 2、点击正位视图上的窗宽窗位重置按钮； | 1、正侧位窗宽窗位全部重置； | 查看图209、图210 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_039 | 图像配准 | 图像显示 | 030602 | 侧位X光窗宽窗位调整到极限-重置 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、将侧位X光窗宽窗位调整到极限； 2、点击侧位视图上的窗宽窗位重置按钮； | 1、正侧位窗宽窗位全部重置； | 查看图209、图210 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_040 | 图像配准 | 图像显示 | 030602 | 正位小球隐藏与显示 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、正位X光片校准； 2、点击正位去小球按钮，再次点击； | 1、默认小球显示，点击按钮后先隐藏，再点击按钮显示； | 查看图210、图211 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_041 | 图像配准 | 图像显示 | 030602 | 侧位小球隐藏与显示 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、侧位X光片校准； 2、点击侧位去小球按钮，再次点击； | 1、默认小球显示，点击按钮后先隐藏，再点击按钮显示； | 查看图210、图211 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_042 | 图像配准 | 图像显示 | 030602 | 正位滤波开启与关闭 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、正位X光片校准； 2、点击正位滤波按钮，再次点击按钮； | 1、默认正位X光未开启滤波，点击按钮，X光有变化，再次点击X光恢复默认； | 查看图210、图212 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_043 | 图像配准 | 图像显示 | 030601 | 侧位滤波开启与关闭 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、侧位X光片校准； 2、点击侧位滤波按钮，再次点击按钮； | 1、默认侧位X光未开启滤波，点击按钮，X光有变化，再次点击X光恢复默认； | 查看图210、图212 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_044 | 图像配准 | 图像显示 | 030602 | 正位CT与X光对比度调整 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、调整正位CT与X光对比度滑块； | 1、正位，侧位CT与X光对比度变化； | 查看图213 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_045 | 图像配准 | 图像显示 | 030602 | 侧位CT与X光对比度调整 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、调整侧位CT与X光对比度滑块； | 1、正位，侧位CT与X光对比度变化； | 查看图213 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_046 | 图像配准 | 图像显示 | 030602 | 正位X光未校准-点击去小球、点击滤波、调整对比度滑块 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、正位X光未校准； 2、点击正位视图上的取小球按钮，点击滤波按钮，调整对比度滑块； | 1、视图无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_047 | 图像配准 | 图像显示 | 030602 | 正位X光校准-侧位X光未校准-点击去小球、点击滤波、调整对比度滑块 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、正位X光校准，侧位未校准； 2、点击正位视图上的取小球按钮，点击滤波按钮，调整对比度滑块； | 1、小球隐藏，点击滤波X光变化，调整对比度，CT与X光对比度变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_048 | 图像配准 | 图像显示 | 030603 | 查看分区列表显示 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、查看分区列表显示； | 1、显示分区列表表名及序号及椎体标记及相似度，显示的是X光与CT分区列表的交集； | 查看图213 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_049 | 图像配准 | 图像显示 | 030603 | CT分区12节，X-ray分区5节，查看分区列表 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、CT分区有12节，X-ray分区有5节，且X光的名称在CT上都有一致的； 2、查看配准界面的分区列表显示； | 1、只显示5节椎体，显示正确，无滚动条； | 查看图214 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_050 | 图像配准 | 图像显示 | 030603 | CT列表T1-T5,X-ray分区T1-T5，交集椎体有5个，CT分区列表名称重排T6-T11 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、重新排列命名CT的T6-T11； 2、查看分区列表显示； | 1、提示分区数据错误； | 查看图215 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_051 | 图像配准 | 图像显示 | 030603 | 交集椎体有5个，调整CT分区线 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、点击上一步直到CT分区界面； 2、调整一个CT分区线的位置； 3、回到配准界面，观察分区列表； | 1、显示5个椎体； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_052 | 图像配准 | 图像显示 | 030603 | 交集椎体有5个，仅删除CT正位一条分区线 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、点击上一步直到CT分区界面； 2、删除一条正位CT分区线； 3、回到配准界面，观察分区列表； | 1、CT椎体列表减1，配准分区列表显示5个； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_053 | 图像配准 | 图像显示 | 030603 | 交集椎体有5个，仅删除X光侧位一条分区线 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、点击上一步直到X-ray分区界面； 2、删除一条侧位X光的分区线； 3、回到配准界面，观察分区列表； | 1、X光椎体列表减1，配准分区列表显示4个； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_054 | 图像配准 | 图像显示 | 030603 | 交集椎体有5个，X-ray分区列表删除5个椎体属于交集内 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、点击上一步直到X-ray分区界面； 2、删除一个交集内的所有X-ray分区； 3、回到配准界面，观察分区列表； | 1、分区列表变为1个； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_055 | 图像配准 | 图像配准 | 2.1.3、000105、030605 | 不选椎体，直接点配准 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、配准界面不选择椎体； 2、点击配准按钮； | 1、默认选中第一个配准； | 查看图216 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_056 | 图像配准 | 图像配准 | 2.1.3、000105、030605 | 选择一个椎体，点一次配准 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、选择一个椎体； 2、点击一次配准按钮； | 1、仅选中椎体配准完成，显示确认弹框，有确认、取消、并显示正侧位相似度的值，椎体名称； | 查看图217 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_057 | 图像配准 | 图像配准 | 2.1.3、000105、030605 | 选择一个椎体，配准完成后，连续点击多次配准 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、选择一个椎体； 2、点击配准按钮； 3、配准完成后再点击多次配准； | 1、仅选中椎体配准完成，确认弹框中的相似度不会变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_058 | 图像配准 | 图像配准 | 2.1.3、000105、030605 | 选择多节椎体，配准 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、选择多节椎体； 2、点击配准按钮； | 1、不支持多选； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_059 | 图像配准 | 图像配准 | 2.1.3、000105、030605 | 选择一节配准，再选一节配准 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、选择一节椎体配准； 2、配准完成后再选择一节椎体，点击配准； | 1、两步操作的椎体都能配准，椎体列表显示正侧位相似度的值； | 查看图218 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_060 | 图像配准 | 图像配准 | 2.1.3、000105、030605 | 当前页面所有椎体配准完成，点确认，点下一步 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、将页面所有的椎体进行配准； 2、配准完成后，弹出确认配准弹框，点击弹框页面的确认； 3、点击下一步； | 1、配准确认弹框关闭，还在配准页面，点下一步进入定位； | 查看图219 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_061 | 图像配准 | 图像配准 | 2.1.3、000105、030605 | 配准完成，点取消，点下一步 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、选择椎体配准； 2、配准完成后点击取消； 3、点击下一步； | 1、配准确认弹框关闭，点下一步不能进入定位； | 查看图220 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_062 | 图像配准 | 图像配准 | 2.1.3、030605 | 配准中，操作其他按钮（还原、配准、确认、微调、窗位窗宽、上一步、下一步） | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、选择一个椎体进行配准； 2、配准中点击界面上的每个按钮； | 1、不允许操作； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_063 | 图像配准 | 图像配准 | 2.1.3、030605 | 不选椎体，椎体1默认选中，直接手动配准 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、不选择椎体，用鼠标操作椎体； 2、观察界面默认配准的椎体显示； | 1、手动配准默认配准是椎体1； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_064 | 图像配准 | 图像配准 | 2.1.3、030605 | 选择一节椎体，手动配准，配准完，点下一步 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、选择椎体配准； 2、配准完成后点击下一步； | 1、不能进入定位，提示请确认配准结果； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_065 | 图像配准 | 图像配准 | 2.1.3、030605 | 选择一节椎体，手动配准，配准完，点确认，点下一步 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、选择椎体配准； 2、配准完成后，点击确认； 3、点击下一步； | 1、进入定位页面； | 查看图219 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_066 | 图像配准 | 图像配准 | 2.1.3、030605 | 手动配准后，点确认，相似度在列表显示 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、选择椎体配准； 2、手动配准后，点击确认； | 1、配准完成弹框提示； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_067 | 图像配准 | 图像配准 | 2.1.3、030605 | 单节椎体，手动配准后，自动配准 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、选择一个椎体； 2、手动配准，调整姿态之后； 3、点击配准按钮； | 1、可以配准； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_068 | 图像配准 | 图像配准 | 2.1.3、030605 | 单节椎体，自动配准完成后，手动调整，点确认，点下一步 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、选择单节椎体自动配准； 2、自动配准完成后进行手动调整位置； 3、调整后确认，点击下一步 | 1、进入定位页面； | 查看图219 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_069 | 图像配准 | 图像配准 | 030605 | 自动配准10次，观察内存变化 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、打开任务管理器—性能； 2、选择椎体，自动配准10次； 3、观察内存的变化； | 1、先增加后下降，与配准前占用内存差别不大； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_070 | 图像配准 | 图像配准 | 030605 | CT椎体与X光椎体列表变化，交集椎体减少，选椎体自动配准 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、删除1个CT或X光的交集椎体； 2、进入配准界面点击配准； | 1、可以配准； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_071 | 图像配准 | / | 030605 | 点上一步 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、点击上一步按钮； | 1、返回X-ray分区页面； | 查看图221 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_072 | 图像配准 | / | 030605、030701、160004 | 点下一步，返回配准页面，查看数据 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、点击下一步，返回配准界面； 2、查看配准界面的数据； | 1、数据与点下一步前的数据一致； | 查看图222 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_073 | 图像配准 | / | 030605 | 数据已保存，返回修改所有数据，点下一步，返回配准检查数据 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、配准界面数据已保存； 2、点击上一步，回到之前的页面修改CT姿态、分区列表数据、调整窗宽窗位、去小球、开启滤波、单节椎体手动配准、其他椎体重新自动配准等； 3、返回配准界面，查看信息； | 1、与修改后保持一致（修改X光姿态、CT姿态、分区列表数据、调整窗宽窗位、去小球、开启滤波、单节椎体手动配准、其他椎体重新自动配准、还原一节分区配准结果）； | 查看图223 | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_074 | 图像配准 | / | 030605 | 数据已保存，修改配准页面数据，点上一步，再进入配准页面，查看数据 | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； | 1、修改配准界面的数据； 2、点击上一步； 3、再点击下一步，进入配准界面，查看数据； | 1、数据未保存； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_075 | 图像配准 | / | 030605 | 自动配准过程中进行其他操作 | 1、进入配准页面； 2、分椎列表有椎体； | 1、进入配准页面； 2、选中分椎列表其中一节脊柱，点击配准； 3、自动配准过程中，进行其他操作； | 1、不能进行其他操作； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_076 | 图像配准 | / | 030605 | 修改配准页面的颜色-CT颜色被修改 | 1、进入配准页面； | 1、进入配准页面； 2、点击颜色修改按钮； 3、选择颜色，点击确定； | 1、CT颜色被修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_077 | 图像配准 | / | 030605 | 进入X光分区页面-查看config.ini文件3个微调参数是否生成 | 1、进入X光分区页面； | 1、进入X-Ray分区页面； 2、查看本地安装目录下config.ini文件内[Step/moveStep]、[Step/rotateStep]、[Step/zoomStep]是否生成； | 1、参数未生成； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RE_078 | 图像配准 | / | 030605 | 进入图像配准页面-查看config.ini文件3个微调参数是否生成 | 1、进入图像配准页面； | 1、进入图像配准页面； 2、查看本地安装目录下config.ini文件内[Step/moveStep]、[Step/rotateStep]、[Step/zoomStep]是否生成； | 1、参数生成；默认值都是1； | 1、config.ini无参数调整； | 测试不通过 | Bug-26
MSGS_PS_RE_079 | 图像配准 | / | 030605 | 已在配准页面-修改config.ini文件3个微调参数值-微调未生效 | 1、进入图像配准页面； | 1、进入图像配准页面； 2、将本地安装目录下config.ini文件内[Step/moveStep]、[Step/rotateStep]、[Step/zoomStep]三个文件的值修改为2； 3、使用配准页面微调按钮操作，查看速度是否变化； | 1、速度未变化； | 1、config.ini无参数调整； | 测试不通过 | Bug-26
MSGS_PS_RE_080 | 图像配准 | / | 030605 | 已在配准页面-修改config.ini文件3个微调参数值-返回X光分区-再进入配准-参数生效 | 1、进入图像配准页面； | 1、进入图像配准页面； 2、将本地安装目录下config.ini文件内[Step/moveStep]、[Step/rotateStep]、[Step/zoomStep]三个文件的值修改为2； 3、返回X光分区页面，再进入配准页面，使用配准页面微调按钮操作，查看速度是否变化； | 1、速度变化； | 1、config.ini无参数调整； | 测试不通过 | Bug-26
MSGS_PS_RE_081 | 图像配准 | / | 030605 | 已在配准页面-修改config.ini文件3个微调参数值-进入定位-再返回配准-参数生效 | 1、进入图像配准页面； | 1、进入图像配准页面； 2、将本地安装目录下config.ini文件内[Step/moveStep]、[Step/rotateStep]、[Step/zoomStep]三个文件的值修改为2； 3、进入定位页面，再返回配准页面，使用配准页面微调按钮操作，查看速度是否变化； | 1、速度变化； | 1、config.ini无参数调整； | 测试不通过 | Bug-26
MSGS_PS_RE_082 | 图像配准 | / | 030605 | 已在配准页面-修改config.ini文件3个微调参数值-重启软件-参数生效 | 1、进入图像配准页面； | 1、进入图像配准页面； 2、将本地安装目录下config.ini文件内[Step/moveStep]、[Step/rotateStep]、[Step/zoomStep]三个文件的值修改为2； 3、重启软件，进入配准页面，使用配准页面微调按钮操作，查看速度是否变化； | 1、速度变化； | 1、config.ini无参数调整； | 测试不通过 | Bug-26
MSGS_PS_RE_083 | 图像配准 | / | 030605 | [Step/moveStep]、[Step/rotateStep]、[Step/zoomStep]-分别设置为-2 | 1、进入图像配准页面； | 1、进入图像配准页面； 2、将本地安装目录下config.ini文件内[Step/moveStep]、[Step/rotateStep]、[Step/zoomStep]三个文件的值修改为-2； 3、进入定位页面后，返回配准页面，使用配准页面微调按钮操作，查看速度是否变化； | 1、平移旋转放大缩小都以2的速度朝相反方向移动； | 1、config.ini无参数调整； | 测试不通过 | Bug-26
MSGS_PS_RE_084 | 图像配准 | / | 030605 | [Step/moveStep]、[Step/rotateStep]、[Step/zoomStep]-分别设置为0.3 | 1、进入图像配准页面； | 1、进入图像配准页面； 2、将本地安装目录下config.ini文件内[Step/moveStep]、[Step/rotateStep]、[Step/zoomStep]三个文件的值修改为-0.3； 3、进入定位页面后，返回配准页面，使用配准页面微调按钮操作，查看速度是否变化； | 1、平移旋转放大缩小都以0.3的速度移动； | 1、config.ini无参数调整； | 测试不通过 | Bug-26
MSGS_PS_RE_085 | 图像配准 | / | 030605 | [Step/moveStep]、[Step/rotateStep]、[Step/zoomStep]-分别设置为1 | 1、进入图像配准页面； | 1、进入图像配准页面； 2、将本地安装目录下config.ini文件内[Step/moveStep]、[Step/rotateStep]、[Step/zoomStep]三个文件的值修改为-1； 3、进入定位页面后，返回配准页面，使用配准页面微调按钮操作，查看速度是否变化； | 1、平移旋转放大缩小都以1的速度移动； | 1、config.ini无参数调整； | 测试不通过 | Bug-26
MSGS_PS_RE_086 | 图像配准 | / | 030605 | [Step/moveStep]、[Step/rotateStep]、[Step/zoomStep]-分别设置为10 | 1、进入图像配准页面； | 1、进入图像配准页面； 2、将本地安装目录下config.ini文件内[Step/moveStep]、[Step/rotateStep]、[Step/zoomStep]三个文件的值修改为-10； 3、进入定位页面后，返回配准页面，使用配准页面微调按钮操作，查看速度是否变化； | 1、平移旋转放大缩小都以10的速度移动； | 1、config.ini无参数调整； | 测试不通过 | Bug-26
MSGS_PS_RE_087 | 图像配准 | / | 030605 | 仅[Step/moveStep]修改为5-仅上下左右移动速度为5 | 1、进入图像配准页面； | 1、进入图像配准页面； 2、将本地安装目录下config.ini文件内[Step/moveStep]的值修改为5； 3、进入定位页面后，返回配准页面，使用配准页面微调按钮操作，查看速度是否变化； | 1、仅平移以5的速度移动； | 1、config.ini无参数调整； | 测试不通过 | Bug-26
MSGS_PS_RE_088 | 图像配准 | / | 030605 | 仅[Step/rotateStep]修改为5-仅6个旋转按钮速度为5 | 1、进入图像配准页面； | 1、进入图像配准页面； 2、将本地安装目录下config.ini文件内[Step/rotateStep]的值修改为5； 3、进入定位页面后，返回配准页面，使用配准页面微调按钮操作，查看速度是否变化； | 1、仅旋转以5的速度移动； | 1、config.ini无参数调整； | 测试不通过 | Bug-26
MSGS_PS_RE_089 | 图像配准 | / | 030605 | 仅[Step/zoomStep]修改为5-仅放大缩小按钮速度为5 | 1、进入图像配准页面； | 1、进入图像配准页面； 2、将本地安装目录下config.ini文件内[Step/zoomStep]的值修改为5； 3、进入定位页面后，返回配准页面，使用配准页面微调按钮操作，查看速度是否变化； | 1、仅放大缩小以5的速度移动； | 1、config.ini无参数调整； | 测试不通过 | Bug-26
MSGS_PS_RE_090 | 图像配准 | / | 030602 | CT与X光配准-CT与X光全部显示 | 1、进入图像配准页面； | 1、进入图像配准页面； 2、查看CT与X光显示内容； | 1、CT与X光全部显示； | 1、只显示一节； | 测试不通过 | Bug-27

## β配准 (hidden)
所属产品 | 一级模块 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 实际情况 | 优先级 | 用例类型 | 用例版本 | 关联bugID
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 查看配准页面UI | 1、进入β配准界面； | 1、查看配准界面显示； | 1、上面显示logo、软件名称、版本号、机械臂状态灯（连接灯亮）、系统设置、高级设置、日志导出、关于、关机； 2、中间显示正侧位视图（默认显示VTK图像,右上角分别显示滤波、去小球、窗宽窗位重置、CT与X光对比度调整滑条），相似度值显示：正位的值，侧位的值、12个微调按钮、隐藏3D、3D锁、配准、选择区域、确认按钮； 3、最下面显示操作步骤导航及上一步、下一步按钮； | 阻塞 | 4 | UI测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 查看配准页面正侧位3D图像默认显示类型-VTK | 1、进入β配准界面； | 1、查看配准界面正侧位视图显示； | 1、正侧位视图显示VTK图像； | 阻塞 | 4 | UI测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕X顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕X轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正位视图被选中，边框变亮，正侧位绕X顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕X逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕X轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕X逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕Y顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Y轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕Y逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Y轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕Z顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Z轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，绕Z逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击绕Z轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，向上平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击向上平移微调按钮； | 1、正侧位向上平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，向下平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击向下平移微调按钮； | 1、正侧位向下平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，向左平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击向左平移微调按钮； | 1、正侧位向左平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，向右平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击向右平移微调按钮； | 1、正侧位向右平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，放大 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击放大按钮； | 1、正侧位放大； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，缩小 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选正位视图； 2、点击缩小按钮； | 1、正侧位缩小； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，鼠标左键上下左右旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、用鼠标左键按住正位视图上下左右移动； | 1、正侧位旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，鼠标中键长按移动 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、用鼠标中键按住正位视图移动； | 1、正侧位移动； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，鼠标滚轮上下翻滚 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、在正位视图上用鼠标滚轮上下翻滚； | 1、放大缩小； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调正位，鼠标右键平移 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、用鼠标右键按住视图来回滑动； | 1、正侧位窗宽窗位变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 按住ctrl-鼠标右键操作正位视图 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正位视图； 2、按住ctrl，鼠标右键操作正位视图； | 1、正位放大缩小，侧位联动变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕X顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕X轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、侧位视图被选中，边框变亮，正侧位绕X顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕X逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕X轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕X逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕Y顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕Y轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕Y逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕Y轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Y逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕Z顺时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕Z轴顺时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z顺时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，绕Z逆时针方向旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击绕Z轴逆时针旋转微调按钮，观察视图变化； | 1、正侧位绕Z逆时针旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，向上平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击向上平移微调按钮； | 1、正侧位向上平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，向下平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击向下平移微调按钮； | 1、正侧位向下平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，向左平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击向左平移微调按钮； | 1、正侧位向左平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，向右平移 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击向右平移微调按钮； | 1、正侧位向右平移； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，放大 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击放大按钮； | 1、正侧位放大； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，缩小 | 1、进入β配准界面； | 1、勾选侧位视图； 2、点击缩小按钮； | 1、正侧位缩小； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，鼠标左键上下左右旋转 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、用鼠标左键按住侧位视图上下左右移动； | 1、正侧位旋转； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，鼠标中键长按移动 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、用鼠标中键按住侧位视图移动； | 1、正侧位移动； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，鼠标滚轮上下翻滚 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、在侧位视图上用鼠标滚轮上下翻滚； | 1、无变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，鼠标右键平移 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、用鼠标右键按住视图来回滑动； | 1、正侧位窗宽窗位变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调侧位，按住ctrl鼠标右键操作侧位视图 | 1、进入β配准界面； | 1、选择侧位视图； 2、按住ctrl，使用鼠标右键操作侧位视图； | 1、视图放大缩小，正侧位联动变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正位X光窗宽窗位调整到极限-重置 | 1、进入β配准界面； | 1、将正位X光窗宽窗位调整到极限； 2、点击正位视图上的窗宽窗位重置按钮； | 1、正侧位窗宽窗位全部重置； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 侧位X光窗宽窗位调整到极限-重置 | 1、进入β配准界面； | 1、将侧位X光窗宽窗位调整到极限； 2、点击侧位视图上的窗宽窗位重置按钮； | 1、正侧位窗宽窗位全部重置； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正位小球隐藏与显示 | 1、进入β配准界面； | 1、正位X光片校准； 2、点击正位去小球按钮，再次点击； | 1、默认小球显示，点击按钮后先隐藏，再点击按钮显示； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 侧位小球隐藏与显示 | 1、进入β配准界面； | 1、侧位X光片校准； 2、点击侧位去小球按钮，再次点击； | 1、默认小球显示，点击按钮后先隐藏，再点击按钮显示； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正位滤波开启与关闭 | 1、进入β配准界面； | 1、正位X光片校准； 2、点击正位滤波按钮，再次点击按钮； | 1、默认正位X光未开启滤波，点击按钮，X光有变化，再次点击X光恢复默认； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 侧位滤波开启与关闭 | 1、进入β配准界面； | 1、侧位X光片校准； 2、点击侧位滤波按钮，再次点击按钮； | 1、默认侧位X光未开启滤波，点击按钮，X光有变化，再次点击X光恢复默认； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正位CT与X光对比度调整 | 1、进入β配准界面； | 1、调整正位CT与X光对比度滑块； | 1、正位，侧位CT与X光对比度变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 侧位CT与X光对比度调整 | 1、进入β配准界面； | 1、调整侧位CT与X光对比度滑块； | 1、正位，侧位CT与X光对比度变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 隐藏3D视图 | 1、进入β配准界面； | 1、点击隐藏3D按钮； 2、观察界面显示； | 1、界面的CT视图被隐藏； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 隐藏3D视图—再次点击显示 | 1、进入β配准界面； | 1、点击隐藏3D按钮—隐藏后再次点击； 2、观察界面显示； | 1、隐藏的CT视图显示； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 锁定3D视图—鼠标无法交互 | 1、进入β配准界面； | 1、点击3D锁按钮； 2、使用鼠标操作界面CT； | 1、CT无法使用鼠标交互操作； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 锁定3D视图—微调按钮操作3D视图 | 1、进入β配准界面； | 1、点击3D锁按钮； 2、使用微调按钮操作CT； | 1、CT可以使用鼠标交互操作； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 锁定3D视图—再次点击取消锁定 | 1、进入β配准界面； | 1、点击3D锁按钮—锁定后再次点击； 2、使用鼠标操作界面CT； | 1、CT可以使用鼠标交互操作； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 双击侧位视图 | 1、进入β配准界面； | 1、使用鼠标左键双击侧位视图； | 1、CT无变化； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 拖动侧位视图边框 | 1、进入β配准界面； | 1、将鼠标移动至视图框的边框处； 2、鼠标按住边框位置拖动； | 1、窗口无变化，不会拉伸； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 微调按钮调整正侧位X光 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正侧位X光； 2、使用微调按钮调整位置； | 1、X光无法微调； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 鼠标左中右滚轮调整正侧位X光 | 1、进入β配准界面； | 1、选择正侧位X光； 2、使用鼠标左中右键调整X光片位置； | 1、无法调整； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 重启软件，直接进入配准页面，点配准 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、选择非脊柱+机械臂； 2、点下一步导入CT进入规划页面，规划螺钉； 3、点击下一步，进入配准页面，发送正侧位X光校准，点击下一步，数据保存后；重启软件； 4、进入配准页面，点配准； | 1、正侧位图可以自动配 | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 直接点配准-配准完成-点下一步 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准，点击配准； 3、配准完成，点下一步； | 1、正侧位整个视图大致轮廓可以配上，配准完成无确认弹框，无法进入定位； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 仅正位框选区域，配准 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、仅正位框选椎体，点击配准； | 1、提示侧位未框选椎体； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 仅侧位框选区域，配准 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、仅侧位框选椎体，点击配准； | 1、提示正位未框选椎体； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正侧位分别框选，自动配准 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选椎体，点击配准； | 1、正侧位整个视图大致轮廓可以配上，配准完成无确认弹框； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 自动配准中可以停止，暂停后，确认，是取消 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选椎体，点击配准； 4、配准中取消，点确认； | 1、配准中点取消弹框提示是否取消，确认和取消按钮，点确认，配准取消； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 自动配准中可以停止，暂停后，取消，是继续配 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选椎体，点击配准； 4、配准中取消，点取消； | 1、确认弹框点取消，弹框关闭，继续自动配准； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 配准过程中进行其他操作 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选椎体，点击配准； 4、配准中，进行其他操作； | 1、不允许进行其他操作； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 直接手动配准 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、直接手动配准； | 1、可以手动配准； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正侧位选择区域-手动配准-配完-点下一步 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别选择区域； 4、直接手动配准；配完点下一步； | 1、不能进入定位，提示请确认配准结果； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正侧位框选区域-手动配准-配完-点确认-点下一步 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别框选区域； 4、直接手动配准；配完，点确认，点下一步； | 1、进入定位页面； 2、相似度后面显示正侧位相似度； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 某块区域-手动配准后-自动配准 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别选择区域； 4、直接手动配准；配完，点配准； | 1、单节椎体配上，并弹出确认弹框，显示相似度的值； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 某块区域-自动配准后-手动调整-点确认-点下一步 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位分别一块区域； 4、点配准配完，手动调整点确认，点下一步； | 1、进入定位页面； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 自动配准10次，观察内存变化 -先增加后下降，与配准前占用内存差别不大 | 1、进入配准界面； 2、手动配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、配准10次，观察内存变化； | 1、内存先增长后减少，软件不卡； | 阻塞 | 3 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 正侧位选椎体-配准后-点确认-手动调整 | 1、进入配准界面； 2、配准测试； | 1、进入配准页面； 2、拍正侧位X光校准； 3、正侧位框选椎体； 4、点配准，点确认； 5、手动调整； | 1、可以调整； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 查看X光与CT显示比例并调整比例 | 1、进入配准界面； 2、查看X光与CT显示比例； | 1、查看X光与CT显示默认比例； 2、拖动滑块调整比例； | 1、显示默认比例； 2、比例变化； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 点上一步 | 1、进入配准界面； 2、上一步下一步测试； 3、当前为β配准； | 1、点击上一步按钮； | 1、返回规划页面； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 点下一步，返回配准页面，查看数据 | 1、进入配准界面； 2、上一步下一步测试； | 1、点击下一步，返回配准界面； 2、查看配准界面的数据； | 1、数据与点下一步前的数据一致； | 阻塞 | 1 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 数据已保存，返回修改所有数据，点下一步，返回配准检查数据 | 1、进入配准界面； 2、上一步下一步测试； | 1、配准界面数据已保存； 2、点击上一步，回到之前的页面修改CT姿态、分椎列表数据、调整窗宽窗位、去小球、开启滤波、单节椎体手动配准、其他椎体重新自动配准等； 3、返回配准界面，查看信息； | 1、修改后弹出确认框； 2、与修改后保持一致（修改X光姿态、CT姿态、分椎列表数据、调整窗宽窗位、去小球、开启滤波、单节椎体手动配准、其他椎体重新自动配准、还原一节分椎配准结果）； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无
MS001-模块化手术导引系统 | 配准（β） | 数据已保存，修改配准页面数据，点上一步，再进入配准页面，查看数据 | 1、进入配准界面； 2、上一步下一步测试； | 1、修改配准界面的数据； 2、点击上一步； 3、再点击下一步，进入配准界面，查看数据； | 1、数据未保存； | 阻塞 | 2 | 功能测试 | V1 | 无

## 定位
MS-001规划软件系统测试记录
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MSGS_PS_LO_001 | 定位 | 图像显示 | 030701、160003 | 查看定位页面UI | 1、进入定位页面； | 1、查看定位界面显示； | 1、顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂状态灯； 2、中间显示3个2D视图（初始化显示横断位：冠状位：矢状位)，1个3D视图显示区（左上角有窗宽窗位重置按钮，颜色修改，渲染方式不修改按钮），螺钉列表（表名：螺钉，列包括序号、名称、类型、直径、长度、水平夹角、颜色，显示状态，批量勾选框、滚动条），定位按钮； 3、最下面显示操作步骤导航及上一步按钮； | 查看图224 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_002 | 定位 | 图像显示 | 030702 | 鼠标左键、中键长按移动、滚轮、右键、ctrl+右键操作横断位 | 1、进入定位页面； | 1、鼠标左键点击横断位； 2、鼠标中键长按操作横断位； 3、滚轮操作横断位； 4、鼠标右键操作横断位； 5、ctrl+右键操作横断位； | 1、横断位图层切换； 2、横断位图像移动； 3、无变化； 4、窗宽窗位变化； 5、图像放大缩小； | 查看图225、图226、图227、图228、图229 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_003 | 定位 | 图像显示 | 030702 | 鼠标左键、中键长按移动、滚轮、右键、ctrl+右键操作冠状位 | 1、进入定位页面； | 1、鼠标左键点击冠状位； 2、鼠标中键长按操作冠状位； 3、滚轮操作冠状位； 4、鼠标右键操作冠状位； 5、ctrl+右键操作冠状位； | 1、冠状位图层切换； 2、冠状位图像移动； 3、无变化； 4、窗宽窗位变化； 5、图像放大缩小； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_004 | 定位 | 图像显示 | 030702 | 鼠标左键、中键长按移动、滚轮、右键、ctrl+右键操作矢状位 | 1、进入定位页面； | 1、鼠标左键点击矢状位； 2、鼠标中键长按操作矢状位； 3、滚轮操作矢状位； 4、鼠标右键操作矢状位； 5、ctrl+右键操作矢状位； | 1、矢状位图层切换； 2、矢状位图像移动； 3、无变化； 4、窗宽窗位变化； 5、图像放大缩小； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_005 | 定位 | 图像显示 | 030702 | 单击/双击横断位，冠状位，矢状位 | 1、进入定位页面； | 1、单击横断位、冠状位、矢状位； 2、双击横断位、冠状位、矢状位； | 1、视图无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_006 | 定位 | 图像显示 | 030702 | 鼠标左键左右上下旋转3D视图 | 1、进入定位页面； | 1、鼠标点击3D视图，上下左右滑动鼠标； | 1、可旋转； | 查看图229 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_007 | 定位 | 图像显示 | 030702 | 鼠标滚轮操作3D视图 | 1、进入定位页面； | 1、在3D视图上滚动鼠标滚轮； 2、观察视图变化； | 1、放大缩小； | 查看图230 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_008 | 定位 | 图像显示 | 030702 | 鼠标中键长按移动 | 1、进入定位页面； | 1、长按鼠标滚轮，在3D视图上滑动； 2、观察视图变化； | 1、视图平移； | 查看图231 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_009 | 定位 | 图像显示 | 030702 | 鼠标右键滑动3D视图 | 1、进入定位页面； | 1、长按鼠标右键，在3D视图上滑动； 2、观察视图变化； | 1、窗宽窗位变化； | 查看图232 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_010 | 定位 | 图像显示 | 030702 | ctrl+右键操作3D视图 | 1、进入定位页面； | 1、按住ctrl，鼠标右键操作操作3动视图； | 1、视图放大缩小； | 查看图230 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_011 | 定位 | 图像显示 | 030702 | 3D视图窗宽窗位到极限后-重置 | 1、进入定位页面； | 1、使用鼠标右键调整3D视图的窗位窗宽； 2、调整到极限之后，点击3D视图右上角重置； | 1、可恢复； | 查看图233、图234 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_012 | 定位 | 图像显示 | 030702 | 3D视图渲染 | 1、进入定位页面； | 1、点击3D视图右上角的渲染按钮； 2、选择其他渲染方式，观察界面显示； | 1、3D视图渲染方式被修改； | 查看图235 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_013 | 定位 | 图像显示 | 030702 | 3D视图颜色修改 | 1、进入定位页面； | 1、点击3D视图右上角的颜色选择按钮； 2、选择一种颜色，点击确定，观察3D视图颜色变化； | 1、3D视图颜色被修改； | 查看图236 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_014 | 定位 | 图像显示 | 030702 | 将3D视图移动到视图显示区外部再移动回来 | 1、进入定位页面； | 1、使用鼠标将3D视图移动到视图显示窗口之外； 2、鼠标中键双击恢复； | 1、可恢复； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_015 | 定位 | 图像显示 | 030702 | 双击3D视图 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、使用鼠标左键双击3D视图； 2、观察3D视图变化 | 1、视图无变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_016 | 定位 | 图像显示 | 030702 | 3d视图颜色查看 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、查看3D视图颜色； 2、返回规划界面，查看3D视图颜色； | 1、与规划一致； | 查看图236、图237 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_017 | 定位 | / | 030703 | 螺钉列表仅1个螺钉 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； 3、螺钉列表有1个螺钉； | 1、查看螺钉列表显示； 2、上一步查看配准界面的螺钉显示； | 1、无滚动条显示，与配准页面所有椎体上的螺钉一致； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_018 | 定位 | / | 030703 | 螺钉列表有50个螺钉 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； 3、螺钉列表有50个螺钉； | 1、查看螺钉列表显示； | 1、列表显示滚动条； | 查看图238 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_019 | 定位 | / | 030703 | 列表有50个螺钉，通过滚动条查看列表 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； 3、螺钉列表有50个螺钉； | 1、鼠标拖动滚动条查看螺钉列表； | 1、螺钉顺序信息正确并且规划螺钉列表信息一致； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_020 | 定位 | / | 030703 | 列表有50个螺钉，通过鼠标滚轮查看列表 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； 3、螺钉列表有50个螺钉； | 1、滚动鼠标滚轮查看螺钉列表； | 1、可查看完整列表信息； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_021 | 定位 | / | 030703 | 鼠标左键调整列宽 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、使用鼠标左键点击螺钉列表的列边框，拉动调整列宽； | 1、不支持； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_022 | 定位 | / | 030703 | 规划页面修改螺钉名称，螺钉列表对应螺钉名称变化 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、点击上一步直到规划界面，修改螺钉的名称； 2、回到定位界面，查看修改后名称； | 1、螺钉列表显示修改后的螺钉名称； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_023 | 定位 | / | 030703 | 规划页面修改螺钉直径，螺钉列表及视图直径变化 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、点击上一步直到规划界面，修改螺钉的直径； 2、回到定位界面，查看修改后螺钉直径及列表视图变化； | 1、螺钉列表显示修改后的螺钉直径，列表视图也相应改变； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_024 | 定位 | / | 030703 | 规划页面修改螺钉长度及角度，螺钉列表及视图长度角度变化 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、点击上一步直到规划界面，修改螺钉的长度和角度； 2、回到定位界面，查看修改后的列表螺钉长度角度及列表视图变化； | 1、螺钉列表显示修改后的螺钉长度和角度，列表视图也相应改变； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_025 | 定位 | / | 030703 | 规划修改螺钉类型，螺钉列表及视图类型变化 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、点击上一步直到规划界面，修改螺钉类型； 2、回到定位界面，查看修改后的列表螺钉类型及列表视图变化； | 1、螺钉列表显示修改后的螺钉类型，列表视图也相应改变； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_026 | 定位 | / | 030703 | 规划修改螺钉颜色，螺钉列表及视图颜色变化 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、点击上一步直到规划界面，修改螺钉颜色； 2、回到定位界面，查看修改后的列表螺钉颜色及列表视图变化； | 1、螺钉列表显示修改后的螺钉颜色，列表视图也相应改变； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_027 | 定位 | / | 030703 | 规划页面新增螺钉，螺钉列表及视图新增螺钉 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、点击上一步直到规划界面，修改螺钉类型； 2、回到定位界面，查看修改后的列表螺钉类型及列表视图变化； | 1、螺钉列表显示修改后的螺钉类型，列表视图也相应改变； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_028 | 定位 | / | 030703 | 规划页面删除螺钉，螺钉列表及视图对应螺钉删除 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、点击上一步直到规划界面，修改螺钉类型； 2、回到定位界面，查看修改后的列表螺钉类型及列表视图变化； | 1、螺钉列表显示修改后的螺钉类型，列表视图也相应改变； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_029 | 定位 | / | 030703 | 螺钉信息显示 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、点击上一步直到规划界面，查看螺钉信息显示； 2、回到定位界面，查看与规划界面落螺钉信息的区别； | 1、与规划列表一致； | 查看图238、图239 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_030 | 定位 | / | 030703 | 螺钉显示与隐藏切换 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、勾选螺钉后的显示按钮，观察视图； 2、取消勾选螺钉显示按钮，观察视图； | 1、取消勾选隐藏，再勾选显示； | 查看图238、图240 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_031 | 定位 | / | 030703 | 螺钉的批量显示与隐藏 | 1、脊柱手术类型； 2、当前为定位界面； | 1、勾选螺钉全部显示按钮，观察视图； 2、取消勾选螺钉显示按钮，观察视图； | 1、取消勾选全部隐藏，再勾选全部显示； | 查看图238、图241 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_032 | 定位 | 螺钉定位 | 030704 | 机械臂未连接—选螺钉发定位 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂未连接； | 1、选择一个螺钉； 2、点击定位； | 1、提示机械臂未连接； | 查看图242 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_033 | 定位 | 螺钉定位 | 030704 | 不选螺钉定位 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、不选择螺钉； 2、点击定位 | 1、提示请选择螺钉； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_034 | 定位 | 螺钉定位 | 030704 | 选中一个螺钉，定位 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、选择一个螺钉； 2、点击定位 | 1、提示已发送消息，机械臂软件提示接收消息； | 查看图243 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_035 | 定位 | 螺钉定位 | 030704 | ctrl或shift选中多个螺钉 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、使用Ctrl或shift选择多个螺钉； 2、点击定位 | 1、不支持多选； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_036 | 定位 | 螺钉定位 | 2.1.3、030704、040102 | 选螺钉1发送，选螺钉2发送 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、选择螺钉1定位； 2、螺钉1未定位，继续发送螺钉2进行定位； | 1、定位的是螺钉2； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_037 | 定位 | 螺钉定位 | 2.1.3、030704 | 选螺钉1发送两次 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、选择螺钉1，点击定位按钮两次 | 1、定位的是螺钉1； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_038 | 定位 | 螺钉定位 | 2.1.3、030704、040102 | 定位中，发送其他螺钉定位 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、选择一个螺钉定位； 2、在螺钉定位中，再选择一个螺钉发送定位； | 1、指令忽略； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_039 | 定位 | 螺钉定位 | 2.1.3、2.6、030704 | 螺钉1定位完成，发螺钉2定位 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、选择螺钉1定位； 2、螺钉1定位完成之后，选择螺钉2进行定位； | 1、定位螺钉2； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_040 | 定位 | 螺钉定位 | 2.1.3、030704 | 修改规划页面螺钉方向，定位 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、点上一步进入规划界面； 2、修改螺钉的方向； 3、回到定位界面，选择修改后的螺钉，点击定位； | 1、定位位置变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_041 | 定位 | 螺钉定位 | 2.1.3、030704 | 手动调整配准结果，定位 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、点上一步进入配准界面； 2、手动调整配准的姿态，确认； 3、回到定位界面，选择螺钉，点击定位； | 1、定位位置变化； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_042 | 定位 | 螺钉定位 | 2.1.3、030704 | 删除CT分区页面正位一根线，选螺钉定位 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、点上一步进入CT分区界面； 2、删除一条分椎线； 3、回到定位界面，选择螺钉，点击定位； | 1、配准页面交集椎体变化，螺钉列表不变，定位准确； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_043 | 定位 | 螺钉定位 | 2.1.3、030704 | 删除CT分区页面一对线，重新配准，定位 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、点上一步进入CT分区界面； 2、删除一条分椎线，并重新进行配准； 3、回到定位界面，选择螺钉，点击定位； | 1、定位准确； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_044 | 定位 | 螺钉定位 | 2.1.3、030704 | 删除CT分区页面一对线，直接定位 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、点上一步进入CT分区界面； 2、删除一对分椎线； 3、回到定位界面，直接定位； | 1、定位准确； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_045 | 定位 | 螺钉定位 | 2.1.3、030704 | CT分区页面分椎线全部删除，定位页面螺钉被清空 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、点上一步进入CT分区界面； 2、删除所有分椎线； 3、查看定位界面螺钉显示； | 1、因为没有椎体交集就不显示螺钉了； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_046 | 定位 | 螺钉定位 | 2.1.3、030704 | 调整CT分区线，重新配准，定位 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、点上一步进入CT分区界面； 2、调整分椎线的位置，重新配准； 3、回到定位界面，选择螺钉，点击定位； | 1、定位准确； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_047 | 定位 | 螺钉定位 | 2.1.3、030704 | 删除X光分椎页面正位一根线，选螺钉定位 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、点上一步进入X光分椎界面； 2、删除X光正位一根分椎线； 3、回到定位界面，选择螺钉，点击定位； | 1、配准页面椎体交集变化，定位页面螺钉列表不变，定位准确； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_048 | 定位 | 螺钉定位 | 2.1.3、030704 | 删除X光分椎页面一对线，重新配准，定位 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、点上一步进入X光分椎界面； 2、删除X光正位一对分椎线； 3、回到定位界面，选择螺钉，点击定位； | 1、定位准确； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_049 | 定位 | 螺钉定位 | 2.1.3、030704 | 删除X光分椎页面一对线，直接定位 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、点上一步进入X光分椎界面； 2、删除X光正位一根分椎线； 3、回到定位界面，直接点击定位； | 1、定位准确； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_050 | 定位 | 螺钉定位 | 2.1.3、030704 | X光分椎页面分椎线全部删除，定位页面螺钉被清空 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、点上一步进入X光分椎界面； 2、删除X光正位所有的分椎线； 3、回到定位界面，查看螺钉列表显示； | 1、默认有个分区，有默认分区螺钉； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_051 | 定位 | 螺钉定位 | 2.1.3、030704 | 调整X光分椎线，重新配准，定位 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、点上一步进入X光分椎界面； 2、调整X光分椎线的位置，重新配准； 3、回到定位界面，查看螺钉列表显示； | 1、定位准确； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_052 | 定位 | / | 030701 | 点击上一步 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、点击上一步； | 1、返回配准页面，配准结果和椎体列表及螺钉信息与进入定位前一致； | 查看图244 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_053 | 定位 | / | 030701 | 点击上一步，再点配准页面下一步 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、点击上一步； 2、进入配准界面之后再点击下一步按钮； | 1、定位页面螺钉、配准、及2D视图3D视图图层颜色与点击上一步前一致； | 查看图243、图245 | 测试通过 | /
MSGS_PS_LO_054 | 定位 | / | 030701 | 已在定位页面，重启软件，进入定位页面 | 1、脊柱手术类型； 2、进入定位界面； 3、机械臂已连接； | 1、重启软件； 2、再进入定位界面； | 1、可以直接进入定位页面； | 查看图245 | 测试通过 | /

## 手术外设监测
MS-001规划软件系统测试记录
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MSGS_PS_SP_001 | 手术外设监测 | / | 040101 | 机械臂连接，检查状态图标及连接设备信息 | 1、规划与反馈系统、导引系统均已安装； 2、设备通讯正常； | 1、启动规划与反馈系统、导引系统以及机械臂； 2、查看主界面设备状态显示和设备型号； | 1、显示连接状态； | 查看图246 | 测试通过 | /
MSGS_PS_SP_002 | 手术外设监测 | / | 040101 | 机械臂未连接，检查状态图标及连接设备信息 | 1、规划与反馈系统、导引系统均已安装； 2、设备通讯正常； | 1、启动规划与反馈系统和导引系统； 2、机械臂未启动； 3、查看主界面设备状态显示和设备型号； | 1、显示未连接； | 查看图247 | 测试通过 | /

## 帮助
MS-001规划软件系统测试记录
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MSGS_PS_HE_001 | 帮助 | / | 060101、160003 | 查看导航栏 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、选择脊柱手术类型； 2、查看导航栏显示； | 1、显示数据管理、切割复位、CT分区、规划、X-ray分区、配准、定位； | 查看图248 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_002 | 帮助 | / | / | 导航栏菜单切换 | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、导航栏的菜单，任意切换菜单项； | 1、导航栏菜单不可任意切换； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_003 | 帮助 | 关于 | 060102 | 查看关于页面UI | 1、登录软件，进入主界面； | 1、点击关于按钮； | 1、包括软件版本、名称、公司相关信息，信息正确，关闭按钮，弹框居中显示； | 查看图249 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_004 | 帮助 | 关于 | 060102 | 移动关于弹框到任意位置 | 1、登录软件，进入主界面； | 1、点击关于按钮； 2、鼠标点击关于弹框上方，拖动关于框在软件页面上移动； | 1、可移动； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_005 | 帮助 | 关于 | 060102 | 关于页面打开，操作页面其他内容 | 1、登录软件，进入主界面； | 1、点击关于按钮打开； 2、鼠标点击关于弹框之外的界面按钮； | 1、无法操作； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_006 | 帮助 | 关于 | 060102 | 在任意页面打开关于页面 | 1、登录软件，进入主界面； | 1、软件进入任何界面（如导入、分椎、规划、配准、定位等）； 2、进入界面之后点击关于按钮； | 1、页面可以打开； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_007 | 帮助 | 关于 | 060102 | 点×关闭弹框 | 1、登录软件，进入主界面； | 1、点击关于按钮打开； 2、点击关于界面的X按钮； | 1、关于弹框关闭； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_008 | 帮助 | 设置 | 060104 | 查看参数配置页面UI | 1、进入参数配置页面； | 1、查看参数配置界面显示； | 1、STEP：0.2265625，FOCAL：1050，SPACING(X)：0.2265625，PIXEL(X)：1024，SPACING(Y)：0.2265625，PIXEL(Y)：1024，卧姿选择：空，IP：192.168.2.4，PORT：4000，CONNECT：0，CTVolume（min）：-500，CTVolume（max）：2600，阈值，相似度满足值设置； | 查看图250 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_009 | 帮助 | 设置 | 060104 | 修改参数点确定 | 1、进入参数配置页面； | 1、修改参数配置界面的参数，点击确定； 2、再打开参数配置界面查看参数； 3、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config.ini文件和页面参数保存； | 查看图251 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_010 | 帮助 | 设置 | 060104 | 修改参数点取消 | 1、进入参数配置页面； | 1、修改参数配置界面的参数，点击取消； 2、再打开参数配置界面查看参数； 3、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、未保存； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_011 | 帮助 | 设置 | 060104 | 修改参数点× | 1、进入参数配置页面； | 1、修改参数配置界面的参数，点击×退出； 2、再打开参数配置界面查看参数； 3、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、参数未保存； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_012 | 帮助 | 设置 | 060104 | 参数配置页面已显示，操作页面之外的内容 | 1、进入参数配置页面； | 1、参数配置界面已显示； 2、点击操作界面其他位置的按钮功能； | 1、无法操作； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_013 | 帮助 | 设置 | 060104 | 移动弹框到任意位置 | 1、进入参数配置页面； | 1、参数配置界面已显示； 2、鼠标左键长按弹框上边，拖动到界面任何位置； | 1、可移动； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_014 | 帮助 | 设置 | 060104 | SETP设置-1，点确认，保存 | 1、进入参数配置页面； | 1、修改SETP的值为-1，确定保存； 2、再次打开界面查看修改后的值，使用按钮放大缩小3D视图观察速度； 3、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、修改失败，无法保存； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_015 | 帮助 | 设置 | 060104 | SETP设置0，保存 | 1、进入参数配置页面； | 1、修改SETP的值为0，确定保存； 2、再次打开界面查看修改后的值，使用按钮放大缩小3D视图观察速度； 3、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件值未修改，放大缩小速度0.22； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_016 | 帮助 | 设置 | 060104 | SETP设置0.01，1，9.999999，保存 | 1、进入参数配置页面； | 1、修改SETP的值分别为0.01、1、9.999999，确定保存； 2、再次打开界面查看修改后的值，使用按钮放大缩小3D视图观察速度； 3、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件值修改，放大缩小速度0.01，1，9.999999； | 查看图252 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_017 | 帮助 | 设置 | 060104 | SETP设置10，11，9999999999 | 1、进入参数配置页面； | 1、修改SETP的值分别为10、11、9999999999，确定保存； 2、再次打开界面查看修改后的值，使用按钮放大缩小3D视图观察速度； 3、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件值修改成功，放大缩小速度0.22； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_018 | 帮助 | 设置 | 060104 | SETP设置Aa_+汉字 | 1、进入参数配置页面； | 1、修改SETP的值为“Aa_+汉字”，确定保存； 2、再次打开界面查看修改后的值，使用按钮放大缩小3D视图观察速度； 3、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件值未修改，放大缩小速度0.22； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_019 | 帮助 | 设置 | 060104 | Focal设置为-1 | 1、进入参数配置页面； | 1、设置Focal的值为-1，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | 查看图252 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_020 | 帮助 | 设置 | 060104 | Focal设置为0 | 1、进入参数配置页面； | 1、设置Focal的值为0，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_021 | 帮助 | 设置 | 060104 | Focal设置为1 | 1、进入参数配置页面； | 1、设置Focal的值为1，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_022 | 帮助 | 设置 | 060104 | Focal设置为1000.20 | 1、进入参数配置页面； | 1、设置Focal的值为1000.20，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_023 | 帮助 | 设置 | 060104 | Focal设置为9999999998 | 1、进入参数配置页面； | 1、设置Focal的值为9999999998，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_024 | 帮助 | 设置 | 060104 | Focal设置为9999999999 | 1、进入参数配置页面； | 1、设置Focal的值为9999999999，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_025 | 帮助 | 设置 | 060104 | Focal设置为Aa_+汉字 | 1、进入参数配置页面； | 1、设置Focal的值为“Aa_+汉字”，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_026 | 帮助 | 设置 | 060104 | Spacing设置-1，点确认 | 1、进入参数配置页面； | 1、设置Spacing的值为-1，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_027 | 帮助 | 设置 | 060104 | Spacing设置0，点确认 | 1、进入参数配置页面； | 1、设置Spacing的值为0，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_028 | 帮助 | 设置 | 060104 | Spacing设置1，点确认 | 1、进入参数配置页面； | 1、设置Spacing的值为1，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_029 | 帮助 | 设置 | 060104 | Spacing设置0.3365628，点确认 | 1、进入参数配置页面； | 1、设置Spacing的值为0.3365628，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_030 | 帮助 | 设置 | 060104 | Spacing设置Aa_+汉字，点确认 | 1、进入参数配置页面； | 1、设置Spacing的值为“Aa_+汉字”，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_031 | 帮助 | 设置 | 060104 | PIXEL设置为100，点确认 | 1、进入参数配置页面； | 1、设置PIXEL的值为100，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_032 | 帮助 | 设置 | 060104 | PIXEL设置为101，点确认 | 1、进入参数配置页面； | 1、设置PIXEL的值为101，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_033 | 帮助 | 设置 | 060104 | PIXEL设置为999999999，点确认 | 1、进入参数配置页面； | 1、设置PIXEL的值为999999999，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_034 | 帮助 | 设置 | 060104 | PIXEL设置为999.9，点确认 | 1、进入参数配置页面； | 1、设置PIXEL的值为999.9，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_035 | 帮助 | 设置 | 060104 | PIXEL设置为Aa_+汉字 | 1、进入参数配置页面； | 1、设置PIXEL的值为“Aa_+汉字”，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_036 | 帮助 | 设置 | 060104 | 默认不显示卧姿 | 1、进入参数配置页面； | 1、查看卧姿默认选择姿态； | 1、默认不显示卧姿； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_037 | 帮助 | 设置 | 060104 | 修改IP为192.168.2.8 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、修改IP地址的值为192.168.2.8，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件IP被修改； | 查看图253 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_038 | 帮助 | 设置 | 060104 | IP修改为其他字符，比如10，A，a，@，ip测试，99.5，点确认 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、修改IP地址的值为其他字符，如10，A，a，@，ip测试，99.5，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件ip保存； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_039 | 帮助 | 设置 | 060104 | IP为空，确认 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、修改IP地址的值为空，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件ip为空； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_040 | 帮助 | 设置 | 060104 | port修改为-1，点确认 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、设置port的值为-1，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件port未更新； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_041 | 帮助 | 设置 | 060104 | PORT修改为0，点确认 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、设置port的值为0，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件按未更新； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_042 | 帮助 | 设置 | 060104 | PORT修改为1，点确认 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、设置port的值为1，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件更新； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_043 | 帮助 | 设置 | 060104 | PORT修改为9999，点确认 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、设置port的值为999999998，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件更新； | 查看图254 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_044 | 帮助 | 设置 | 060104 | PORT修改为999999999，点确认 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、设置port的值为999999999，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件未更新； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_045 | 帮助 | 设置 | 060104 | PORT修改为99.5，A，a，@，测试port，点确认 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、设置port的值为99.5，A，a，@，测试port，确定保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件未更新； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_046 | 帮助 | 设置 | 060104 | connect默认0 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、查看connect的默认值； 2、默认值0时重启软件查看机械臂软件的连接状态； | 1、重启软件不自动连接机械臂软件； | 查看图255 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_047 | 帮助 | 设置 | 060104 | connect修改为1 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、修改connect的值为1，确定保存； 2、重启软件查看机械臂软件的连接状态； | 1、重启软件自动连接机械臂软件； | 查看图256 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_048 | 帮助 | 设置 | 060104 | connect修改为1，连接后，手动断开查看是否自动重连 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、修改connect的值为1； 2、连接机械臂软件后手动断开，查看是否自动重连； | 1、自动重连； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_049 | 帮助 | 设置 | 060104 | connect输入除0，1，以外的数字、字母、汉字、特殊字符，保存 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、修改connect的值为“2~9、A~Z、a~z、！~@#￥%……&*（）——+，。、；‘【】、《》？：“{}¦”以及汉字，确定保存； 2、默认值0时重启软件查看机械臂软件的连接状态； | 1、config文件不会更新，值是0，无法自动连接； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_050 | 帮助 | 设置 | 060104 | CTVolume修改为-99999999999999999999 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、修改CTVolume的值为-99999999999999999999，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_051 | 帮助 | 设置 | 060104 | CTVolume修改为99999999999999999999 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、修改CTVolume的值为99999999999999999999，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | 查看图256 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_052 | 帮助 | 设置 | 060104 | CTVolume修改为-500.05 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、修改CTVolume的值为-500.05，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_053 | 帮助 | 设置 | 060104 | CTVolume修改为A、a、100000000000000000000、特殊字符@、测试 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、修改CTVolume的值为“A、a、100000000000000000000、特殊字符@、测试”，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、无法修改； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_054 | 帮助 | 设置 | 060104 | 查看CTVolume默认设置 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、修改CTVolume的值为为默认值； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、CTVolumemin：-500； 2、CTVolumemin：2600； | 查看图256 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_055 | 帮助 | 设置 | 060104 | 查看阈值默认值 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、点击设置； 2、查看设置页面的阈值默认值； | 1、默认值-450； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_056 | 帮助 | 设置 | 060104 | 修改阈值-查看修改是否生效 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、点击设置； 2、修改阈值为150； 3、点击确认按钮； | 1、修改生效； | 查看图256 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_057 | 帮助 | 设置 | 060104 | 相似度设置9，保存 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、设置相似度的值为9，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件未更新，默认80； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_058 | 帮助 | 设置 | 060104 | 相似度设置10，保存 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、设置相似度的值为10，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件更新； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_059 | 帮助 | 设置 | 060104 | 相似度设置99，保存 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、设置相似度的值为99，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件更新； | 查看图257 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_060 | 帮助 | 设置 | 060104 | 相似度设置55.55，保存 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、设置相似度的值为55.55，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件更新，保存为55.55； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_061 | 帮助 | 设置 | 060104 | 相似度设置100，保存 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、设置相似度的值为100，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件更新； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_062 | 帮助 | 设置 | 060104 | 相似度设置101，保存 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、设置相似度的值为101，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件未更新，默认80； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_063 | 帮助 | 设置 | 060104 | 相似度设置字母、汉字、特殊字符，保存 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、设置相似度的值为“2~9、A~Z、a~z、！~@#￥%……&*（）——+，。、；‘【】、《》？：“{}¦”以及汉字，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件未更新，默认80； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_064 | 帮助 | 设置 | 060104 | 修改所有参数，不点确认 | 1、点击配置，进入参数配置界面； | 1、修改参数配置界面的所有参数值，不点击确认； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config文件未更新； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_065 | 帮助 | 设置 | 060104 | 机械臂连接-校准图片-查看参数配置页面相机参数 | 1、连接机械臂软件； 2、打开配置—参数配置； | 1、机械臂软件校准图片； 2、查看参数配置页面focallength，spacing等C臂机参数值； | 1、三维软件自动获取C臂机focallength，spacing等参数； | 查看图258 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_066 | 帮助 | 设置 | 060104 | 机械臂连接-未校准图片-查看参数配置页面参数 | / | 1、机械臂未校准图片； 2、查看C臂机参数值； | 1、C臂机参数不会自动获取； | 查看图259 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_067 | 帮助 | 设置 | 060104 | 校准图片用C臂机参数A-再次校准图片用C臂机参数B-查看参数配置页面参数 | / | 1、选择C臂机为A；查看规划与反馈软件获取到的参数； 2、再选取C臂机B，查看参数获取； | 1、参数配置页面显示B的参数； | 查看图258 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_068 | 帮助 | 设置 | 060104 | 机械臂未连接-校准图片 | 1、连接机械臂软件； 2、打开配置—参数配置； | 1、机械臂未连接，校准图片； 2、查看C臂机参数获取值； | 1、无法获取C臂机参数； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_069 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | 点击高级设置，查看密码设置页面弹框UI | 1、打开配置—高级设置； | 1、查看高级设置密码输入界面； | 1、密码输入框，确认取消按钮，弹框居中； | 查看图260 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_070 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | 密码输入santan | 1、打开配置—高级设置； | 1、点击高级设置弹出密码输入框； 2、输入santan，点击确认； | 1、进入高级设置页面； | 查看图261 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_071 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | 密码输入非santan | 1、打开配置—高级设置； | 1、点击高级设置弹出密码输入框； 2、输入非santan的字符，点击确认； | 1、提示密码不正确，请重新输入； | 查看图262 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_072 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | 输入正确密码，点取消 | 1、打开配置—高级设置； | 1、点击高级设置弹出密码输入框； 2、输入santan的字符，点击取消； | 1、密码弹框关闭，未进入高级设置页面； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_073 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | 直接点确认 | 1、打开配置—高级设置； | 1、点击高级设置弹出密码输入框； 2、直接点击确认； | 1、提示密码不正确。请重新输入； | 查看图263 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_074 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | 移动密码弹框 | 1、打开配置—高级设置； | 1、点击高级设置弹出密码输入框； 2、鼠标左键长按密码输入框上方拖动； | 1、可移动； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_075 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | 查看高级设置页面UI | 1、打开配置—高级设置； 2、输入正确密码santan并确认，进入高级设置界面； | 1、查看高级参数设置界面的参数显示； | 1、makerRemove：默认勾选； debugModel：默认不勾选； maskModel：默认勾选； FinRotStep：8 maskThreshold：5 FinTrsStep:8 cannyModel:默认不勾选 OverlapSimilarityRadius:1 ImageProcessBlockSize:85 ImageProcessC:5 2、点击确认、取消、×按钮； | 查看图264 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_076 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | debugModel不勾选，自动配准 | 1、打开配置—高级设置； 2、输入正确密码santan并确认，进入高级设置界面； | 1、不勾选debugmodel，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； 3、自动配准，查看界面显示； | 1、配置文件参数值是0，不显示弹框； | 查看图265 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_077 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | debugModel勾选，点确认，自动配准 | 1、打开配置—高级设置； 2、输入正确密码santan并确认，进入高级设置界面； | 1、勾选debugmodel，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； 3、自动配准，查看界面显示； | 1、配置文件参数值是1，不显示弹框； | 查看图266 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_078 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | debugModel勾选，不点确认，自动配准 | 1、打开配置—高级设置； 2、输入正确密码santan并确认，进入高级设置界面； | 1、勾选debugmodel，不点击确认，点击×； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； 3、自动配准，查看界面显示； | 1、配置文件参数值是0； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_079 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | markerRemove勾选 | 1、打开配置—高级设置； 2、输入正确密码santan并确认，进入高级设置界面； | 1、勾选markerRemove，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； 3、配准完框选相似度框； | 1、框选相似度去小球，配置文件参数值是1； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_080 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | markerRemove不勾选 | 1、打开配置—高级设置； 2、输入正确密码santan并确认，进入高级设置界面； | 1、不勾选markerRemove，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； 3、配准完框选相似度框； | 1、框选相似度不去小球，配置文件参数值是0； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_081 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | maskModel勾选 | 1、打开配置—高级设置； 2、输入正确密码santan并确认，进入高级设置界面； | 1、勾选markerRemove，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； 3、配准完框选相似度框； | 1、框选相似度区域，计算蒙版，配置文件参数值是1，用于CE、西门子； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_082 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | maskModel不勾选 | 1、打开配置—高级设置； 2、输入正确密码santan并确认，进入高级设置界面； | 1、不勾选markerRemove，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； 3、配准完框选相似度框； | 1、框选相似度区域，不计算蒙版，配置文件参数值是0，用于平板； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_083 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | cannyModel不勾选 | 1、打开配置—高级设置； 2、输入正确密码santan并确认，进入高级设置界面； | 1、不勾选cannyModel，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； 3、配准完框选相似度框，查看相似度值； | 1、框选相似度区域，相似度值比较高，不求边界，配置文件参数值是0； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_084 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | cannyModel勾选 | 1、打开配置—高级设置； 2、输入正确密码santan并确认，进入高级设置界面； | 1、勾选cannyModel，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； 3、配准完框选相似度框，查看相似度值； | 1、框选相似度区域，相似度值比较低，求边界，配置文件参数值是1； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_085 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | 修改其他可以输入值的参数，点确认 | 1、打开配置—高级设置； 2、输入正确密码santan并确认，进入高级设置界面； | 1、修改其他可变参数，确认保存； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config配置文件更新； | 查看图267 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_086 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | 修改其他可以输入值的参数，不点确认 | 1、打开配置—高级设置； 2、输入正确密码santan并确认，进入高级设置界面； | 1、修改其他可变参数，不点击确认； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config配置文件不会更新； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_087 | 帮助 | 高级设置 | 060105 | 修改其他可以输入值的参数，点取消 | 1、打开配置—高级设置； 2、输入正确密码santan并确认，进入高级设置界面； | 1、修改其他可变参数，点击取消； 2、去安装目录下查看config.ini文件下查看相应的参数值； | 1、config配置文件不更新； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_088 | 帮助 | 日志 | 160011 | 查看日志导出页面UI | 1、登录软件； | 1、点击界面日志导出按钮； 2、查看日志导出界面显示； | 1、U盘列表，确认，取消，×，页面居中； | 查看图268 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_089 | 帮助 | 日志 | 160005、160011 | 插入U盘，导出，查看日志内容 | 1、进入日志导出界面； 2、U盘容量充足； | 1、插入U盘； 2、选择U盘路径，确认； 3、解密压缩包，查看日志内容； | 1、显示导出进度条，导出成功； 2、通过解密工具查看U盘数据正确，记录了主要操作日志； | 查看图269 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_090 | 帮助 | 日志 | 160011 | 插入两个U盘，分别导出日志 | 1、进入日志导出界面； 2、有两个U盘且容量充足； | 1、插入两个U盘； 2、选择一个U盘路径，确认； 3、导出完成后，弹框消失，再次导出，选另一个U盘，确认导出； | 1、可以导出； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_091 | 帮助 | 日志 | 160011 | 导出过程中拔出U盘，失败后插入U盘 | 1、进入日志导出界面； 2、U盘容量充足； | 1、插入U盘； 2、导出日志； 3、导出日志过程中拔掉U盘； 4、显示失败之后再插入U盘； | 1、导出失败，U盘无日志，失败后，插入U盘可继续导出； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_092 | 帮助 | 日志 | 060103、160011 | 导出日志过程中，点击取消或× | 1、进入日志导出界面； | 1、插入U盘； 2、选择U盘路径，点击确认导出日志； 3、导出日志过程中点击取消或×； | 1、点击无效，导出成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_093 | 帮助 | 日志 | 060103、160011 | 日志导出完成，点取消 | 1、进入日志导出界面； | 1、插入U盘； 2、选择U盘路径，点击确认导出日志； 3、日志导出完成，点取消； | 1、弹框不显示； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_094 | 帮助 | 日志 | 060103、160011 | 直接点确认 | 1、进入日志导出界面； | 1、插入U盘； 2、未做操作，点击确认； | 1、日志导出成功； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_095 | 帮助 | 日志 | 060103、160011 | 拖动导出页面到任意位置 | 1、进入日志导出界面； | 1、鼠标左键长按导出界面上方，拖动； | 1、可以拖动日志导出界面； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_096 | 帮助 | 日志 | 060103、160011 | 查看日志压缩包，密码输入错误 | 1、日志导出完成，已生成压缩包存在U盘； | 1、解压压缩包，弹出密码输入框； 2、输入错误的解压密码； | 1、密码错误，无法查看日志； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_097 | 帮助 | 日志 | 060103、160011 | 频繁插拔U盘，查看刷新 | 1、进入日志导出界面； | 1、插入U盘，观察日志导出界面显示； 2、拔掉U盘，观察日志导出界面显示； 3、频繁拔插U盘，观察界面显示； | 1、U盘实时刷新； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_098 | 帮助 | 系统关机 | 060106 | mode=0，点击软件关机 | 1、设置安装目录下config.ini文件中mode=0； 2、软件已注册； | 1、启动电脑软件，进入软件界面； 2、点击关机软件按钮，确认； 3、观察电脑反应； | 1、windows不关机，软件退出； | 查看图270 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_099 | 帮助 | 系统关机 | 060106 | mode=1，点击软件关机 | 1、设置安装目录下config.ini文件中mode=1； 2、软件已注册； | 1、启动电脑软件，进入软件界面； 2、点击关机软件按钮，确认； 3、观察电脑反应； | 1、软件退出，进程关闭，windows会关机； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_100 | 帮助 | 设置 | 060104 | IP设置机械臂主机ip，端口设置4000，确认，重启 | 1、手术规划与反馈系统、手术导引系统均启动； 2、两台电脑通讯连接正常； | 1、IP设置机械臂电脑IP； 2、端口设置4000，确认并重启软件； 3、手动连接机械臂软件； | 1、可手动连接机械臂软件； | 查看图271 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_101 | 帮助 | 设置 | 060104 | IP设置机械臂主机ip，端口设置4000，关闭页面 | / | 1、IP设置机械臂电脑IP； 2、端口设置4000，关闭页面； | 1、没有修改成功，无法连接； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_102 | 帮助 | 设置 | 060104 | IP设置机械臂主机ip，端口设置4001 | / | 1、IP设置机械臂电脑IP； 2、端口设置4001，确认并重启软件； 3、手动连接机械臂软件； | 1、无法连接； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_103 | 帮助 | 设置 | 060104 | IP设置与机械臂主机ip同一网段，端口设置4000 | / | 1、IP设置机械臂电脑IP在同一网段； 2、端口设置4001，确认并重启软件； 3、手动连接机械臂软件； | 1、无法连接； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_104 | 帮助 | 设置 | 060104 | 已连接机械臂软件，手动断开自动重连 | 1、手术规划与反馈系统、手术导引系统均启动； 2、两台电脑通讯连接正常； 3、已连接机械臂软件； | 1、手动断开机械臂连接； 2、停顿一会儿查看连接状态； | 1、断开后自动连接； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_105 | 帮助 | / | / | 查看注册页面UI | 1、安装完成，未注册； | 1、双击软件启动程序，启动软件； 2、观察界面显示； | 1、系统码（根据硬件自动生成32位字符），注册码，注册，关机； | 查看图272 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_106 | 帮助 | / | 160006 | 输入正确的注册码 | 1、进入注册页面； | 1、打开启动软件，进入注册界面； 2、使用注册码生成软件，生成机器对应的注册码； 3、将正确的注册码输入软件注册码设置框； 4、点击注册； | 1、注册成功，进入登录页面； | 查看图273 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_107 | 帮助 | / | 160006 | 输入错误的注册码（abc） | 1、进入注册页面； | 1、打开启动软件，进入注册界面； 2、输入一个错误的注册码； 3、点击注册； | 1、注册失败，并提示； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_108 | 帮助 | / | 160006 | 使用另一台主机生成的注册码注册 | 1、有两台可用电脑； 2、安装完成，未注册； | 1、打开启动软件，进入注册界面； 2、使用另一台设备生成一个注册码，将注册码输入当前设备注册框； 3、点击注册； | 1、注册失败，并提示； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_109 | 帮助 | / | 160006 | 注册码编辑框查看右键菜单 | 1、安装完成，未注册； | 1、打开启动软件，进入注册界面； 2、鼠标右键点击注册码框； | 1、全是中文，显示复制黏贴剪切； | 查看图274 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_110 | 帮助 | / | 160006 | 右键复制黏贴剪切功能有效验证 | 1、安装完成，未注册； | 1、进入注册界面； 2、选择系统码，右键复制，再粘贴在注册码生成工具里； 2、注册码生成的注册码，选中后右键复制或剪切，在粘贴到注册码栏中； | 1、复制粘贴功能正常； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_111 | 帮助 | / | 160006 | 未注册-重复启动软件，只有一个注册进程 | 1、软件未注册； | 1、软件开启，进入注册界面，再关闭软件； 2、重复开关软件多次； 3、打开任务管理器，观察进程； | 1、开启时只有一个进程； 2、关闭后进程同时关闭； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_112 | 帮助 | / | 160006 | 重复启动软件 | 1、软件安装并注册 | 1、双击启动程序打开软件，不关闭； 2、再次双击启动程序； 3、软件启动时打开任务管理器，观察进程个数； | 1、软件只有一个进程； 2、再次双击启动提示软件已经运行； | 查看图275 | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_113 | 帮助 | 设置 | 060104 | 参数设置页面connect为1-软件重启后-自动连接 | 1、进入设置页面； | 1、登录后，点击设置按钮； 2、connect的值设置为1； 3、点击确定，重启软件； 4、查看与导引软件连接的状态灯的状态； | 1、状态灯自动连接，颜色为绿色； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_HE_114 | 帮助 | 设置 | 060104 | 使用非1020，0.21，1024×1024图片校准-参数没有更新 | 1、进入设置页面； | 1、规划软件进入X光分区页面； 2、使用1920×1920，1021，0.22的参数校准图片； 3、查看设置页面参数是否更新； | 1、参数更新； | 1、X-ray外参不会更新； | 测试不通过 | Bug-23

## 可靠性测试
MS-001规划软件系统测试记录
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MSGS_PS_RB_001 | 可靠性测试 | / | / | 同一个153MCT导入10次 | 测试同一个153M CT导入10次，软件运行会不会异常 | 1、点击导入，选择CT，点击选择文件夹，CT三维重建完成，查看导入时间 2、关闭软件，导入CT重复9次，查看导入时间； | 1、每次CT均可正常导入，每次导入时间小于等于10s； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_RB_002 | 可靠性测试 | / | / | 软件操作过程中-拔了电源-重启软件 | 测试软件异常关闭后重启是否正常运行，数据显示是否正常 | 1、软件操作过程中； 2、拔电源，重新连接电源，启动软件； | 1、重启软件提示上次程序出现非正常结束，如需帮助请；联系厂商，电话0571-89719087； 2、软件数据与重启软件前一致； | 查看图276 | 测试通过 | /

## 用户访问控制测试
MS-001规划软件系统测试记录
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MSGS_PS_UAC_001 | 用户访问控制测试 | / | 170501 | 用户需要输入正确用户名口令才可以登录 | 测试授权用户登录需要输入用户名和口令 | 1、登录输入admin，密码输入123456； 2、点登录； | 1、登录成功； | 查看图277 | 测试通过 | /
MSGS_PS_UAC_002 | 用户访问控制测试 | / | 170501 | 输入不存在的用户-登录 | 测试未授权用户登录 | 1、按主机电源键； 2、开机后查看软件进入的页面； 3、输入admin1，密码123 456，点登录； | 1、登录失败； | 查看图278 | 测试通过 | /

## 完备性测试
MS-001规划软件系统测试记录
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MSGS_PS_CP_001 | 完备性测试 | / | / | 查看本地数据库存储信息 | 查看本地数据库存储信息是否完整 | 1、输入admin，123456，点登录； 2、安装navicat11软件，查看dbvrs及dbbase文件数据是否完整； | 1、dbvrs数据信息完整，dbbaseCT数据信息完整； | 查看图279、图280 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CP_002 | 完备性测试 | / | / | 修改dbvrs数据库文件内容-admin改为admin1-登录 | 测试本地数据库用户名被修改 | 1、用户名输入admin1，密码输入123456； 2、点登录； | 1、登录失败，提示用户信息被篡改，如需帮助请联系厂商，电话：0571-89719087 | 查看图281 | 测试通过 | /
MSGS_PS_CP_003 | 完备性测试 | / | / | 规划-数据导出-数据重新导入 | 导入已保存的规划通道和三维姿态数据是否与保存的一致 | 1、导入CT，CT分区，进入规划页面规划螺钉； 2、点击下一步，返回规划页面，导出数据到U盘； 3、重新导入CT及U盘导出数据； 4、查看导入数据与导出前是否一致； | 1、导入数据与导出前一致； | 查看图282 | 测试通过 | /

## 用户限制测试
MS-001规划软件系统测试记录
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MSGS_PS_UR_001 | 用户访问控制测试 | / | / | 用户需要输入正确用户名口令才可以登录 | 测试授权用户登录需要输入用户名和口令 | 1、登录输入admin，密码输入123456； 2、点登录； | 1、登录成功； | 查看图283 | 测试通过 | /
MSGS_PS_UR_002 | 用户访问控制测试 | / | 170503 | 启动软件-查看默认页面 | 只启动不登录，查看是否会自动进入软件主界面 | 1、按主机电源键； 2、开机后查看软件进入的页面； | 1、显示登录页面，不会自动进入软件； | 查看图284 | 测试通过 | /
MSGS_PS_UR_003 | 用户访问控制测试 | / | 170503 | 输入不存在的用户-登录 | 测试未授权用户登录 | 1、按主机电源键； 2、开机后查看软件进入的页面； 3、输入admin1，密码123 456，点登录； | 1、登录失败； | 查看图285 | 测试通过 | /

## 信息安全测试
MS-001规划软件系统测试记录
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MSGS_PS_IS_001 | 信息安全测试 | / | 170502 | 用户登录后-查看本地数据库密码是否加密 | 测试密码本地存储是否加密 | 1、用户登录； 2、输入admin，输入123456，点登录； 3、使用naivicat工具打开本地存储的数据库dbvrs，看密码是否加密； | 1、密码非明文，加密处理后显示的是32位字符； | 查看图286 | 测试通过 | /
MSGS_PS_IS_002 | 信息安全测试 | / | 170502 | 查看登录过的用户本地数据存储是否完整 | 测试本地存储的用户数据是否完整 | 1、用户登录； 2、输入admin，输入123456，点登录； 3、使用naivicat工具打开本地存储的数据库dbvrs，查看userInfo表数据是否完整； | 1、userInfo表包括user_id为admin，user_name为管理员，user_password为一串32位字符，user_role为0，user_status为1，user_date为登录的时间点； | 查看图286 | 测试通过 | /
MSGS_PS_IS_003 | 信息安全测试 | / | 170502 | 本地用户id和密码被修改-重新登录 | 测试本地数据库被修改 | 1、用户登录； 2、输入admin，输123456，点登录； 3、使用naivicat工具打开本地存储的数据库dbvrs，将userInfo表的用户名修改为test，密码修改为123 4567，重新使用test，123 4567，登录； | 1、登录失败，提示用户信息被篡改，如需帮助请联系厂商，电话：0571-897 19087 | 查看287 | 测试通过 | /
MSGS_PS_IS_004 | 信息安全测试 | / | / | 非授权用户登录 | 测试非授权用户登录 | 1、admin1用户未授权，登录用户名输入admin1，密 码输入123456；点登录； | 1、登录失败； | 查看图288 | 测试通过 | /
MSGS_PS_IS_005 | 信息安全测试 | / | 170503 | 用户操作日志被记录后-日志加密处理 | 查看用户日志是否加密 | 1、输入用户名admin，密码123456，登录； 2、插入U盘，点击日志导出，查看U盘内的日志是压缩包，双击压缩包，双击3dsoft.log； | 1、无法查看需要输入密码； | 查看图289 | 测试通过 | /
MSGS_PS_IS_006 | 信息安全测试 | / | 170503、170505、170506 | 用户操作日志记录内容查看 | 用户操作日志记录内容 | 1、登录，查看日志； 2、点击关于，查看日志； 3、点击导出，查看日志； 4、点击系统设置，查看日志； 5、点击关机，查看日志； | 1、本地软件安装目录下的3dsoft.log文件记录了登录和关于，导出，系统设置，关机几个按钮点击的日志； | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_IS_007 | 信息安全测试 | / | 170504、170505、170506 | 用户操作日志记录真实性测试 | 用户操作日志记录的真实性测试 | 1、登录，查看日志； 2、点击关于，查看日志； 3、点击导出，查看日志； 4、点击系统设置，查看日志； 5、点击关机，查看日志 | 1、本地软件安装目录下的3dsoft.log文件记录了操作内容和操作时间； | / | 测试通过 | /

## 性能测试
MS-001规划软件系统测试记录
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MSGS_PS_PT_001 | 性能测试 | / | / | 频繁导入不同的Dicom文件-查看进程内存，Cpu变化 | 测试频繁导入不同CT，系统内存 以及CPU的占用和释放 | 1、未导入前记录内存，CPU的值； 2、导入Dicom文件，加载，查看进程占用内存和CPU； 3、再次导入Dicom文件，加载，查看进程占用内存和CPU； | 1、导入加载后内存应该上升，但是加载结束后，内存应该下降到接近未导入前的内存和CPU值； | 查看图290 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PT_002 | 性能测试 | / | / | 单机最大并发用户数量为1 | 测试单机最大并发用户数量为1 | 1、当前软件已登录admin账户，查看是否可重复登录 | 1、当前软件最多只能登录一个用户 | / | 测试通过 | /
MSGS_PS_PT_003 | 性能测试 | / | 000106 | X光片椎体分割数量≤12 | 1、软件已登录； | 1、登录； 2、选择机械臂，点击下一步； 3、导入CT； 4、规划螺钉，点击下一步进图X光分区页面； 5、分割12个椎体； | 1、最多只能分割12节椎体，软件运行正常不卡顿； | 查看图291 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PT_004 | 性能测试 | / | 000107 | CT三维椎体分割数量≤12 | 1、软件已登录； | 1、登录； 2、选择机械臂，点击下一步； 3、导入CT，分割12个椎体； | 1、最多只能分割12节椎体，软件运行正常不卡顿； | 查看图292 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PT_005 | 性能测试 | / | 000101 | 螺钉最大数量≤50 | 1、软件已登录； | 1、登录； 2、选择机械臂，点击下一步； 3、导入CT，点击下一步，再点下一步，进入规划页面，规划50个螺钉； | 1、规划螺钉数量最多只能规划50个螺钉，软件运行不卡顿； | 查看图293 | 测试通过 | /
MSGS_PS_PT_006 | 性能测试 | / | 000108 | 切割操作数量≤10 | 1、软件已登录； | 1、登录； 2、选择机械臂，点击下一步； 3、导入CT，点击下一步进入切割复位页面，切割50个骨块； | 1、最多只能切割10个骨块； | 查看图294 | 测试通过 | /

## 安装卸载、内存、兼容性、用户界面
MS-001规划软件系统测试记录
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试结论 | 备注
MSGS_PS_OTR_001 | 安装 | / | / | 安装在C盘根目录-启动 | / | 1、软件安装在C盘根目录； 2、启动，注册； | 1、进入登录页面； | 与预期结果一致，查看图1 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_002 | 安装 | / | / | 安装在C盘中文目录-启动 | / | 1、软件安装在C盘中文目录； 2、启动，注册； | 1、进入登录页面； | 与预期结果一致，查看图1 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_003 | 卸载 | / | / | 删除软件-软件安装目录无残留文件 | / | 1、软件安装后，删除安装目录； 2、查看文件是否完全删除； | 1、完全删除； | 与预期结果一致，查看图295 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_004 | 内存 | / | / | 频繁导入不同的Dicom文件-查看进程内存，Cpu变化 | 1、测试频繁导入不同CT，系统内存 以及CPU的占用和释放 | 1、未导入前记录内存，CPU的值； 2、导入Dicom文件，加载，查看进程占用内存和CPU； 3、再次导入Dicom文件，加载，查看进程占用内存和CPU； | 1、导入加载后内存应该上升，但是加载结束后，内存应该下降到接近未导入前的内存和CPU值； | 查看图290 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_005 | 兼容性 | / | / | 康达ST/RD-E6001C臂机定位脊柱-精度1.5mm以内 | / | 1、康达ST/RD-E6001C臂机定位脊柱； 2、查看定位精度； | 1、精度1.5mm以内； | 查看图296 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_006 | 兼容性 | / | / | 西门子compaLC臂机定位脊柱-精度1.5mm以内 | / | 1、西门子compaLC臂机定位脊柱； 2、查看定位精度； | 1、精度1.5mm以内； | 查看图297 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_007 | 用户界面 | / | / | 查看登录页面UI | 1、软件已注册； 2、进入登录页面； | 1、查看登录界面显示 | 1、显示logo、用户名、密码、登录按钮、顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂状态灯； | 查看图1 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_008 | 用户界面 | / | / | 查看模块选择界面UI | 1、软件已登录； | 1、输入用户名及密码，点击登录； 2、进入模块选择页面查看UI； | 1、顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂状态灯； 2、中间显示请选择模块标题，下面是机械臂（基础）模块和其他模块图标； 3、右下显示下一步按钮； | 查看图10 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_009 | 用户界面 | / | / | 查看数据管理页面UI | 1、进入数据管理界面； | 1、查看数据管理页面显示； | 1、显示CT序列、CT信息及滚动条，CT预览图及滚动条，数据管理（序号、姓名、年龄、性别、CT号、导入时间）、搜索框、加载、导入、上一步、下一步按钮，顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂； | 查看图11 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_010 | 用户界面 | / | / | 查看切割复位页面UI | 1、导入界面已加载CT； 2、点击下一步，软件进入切割复位界面； | 1、查看切割复位界面显示； | 1、中间显示正侧位视图，修改颜色，窗宽窗位重置； 2、切割/复位列表、切割、重置、保存、删除、镜像、12个微调按钮、上一步、下一步按钮； | 查看图39 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_011 | 用户界面 | / | / | 查看CT分区页面UI | 1、已进入CT分区页面； | 1、查看分区页面UI； | 1、顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂状态灯； 2、侧位、正位视图显示、分区列表（序号、椎体部位（颈椎、胸椎、腰椎、骶骨）、椎体标记（C1-C7，t1-t12,L1-L5,S1-S2））、【分区】【删除】【上下翻转】【左右翻转】按钮；正侧位图右上角有窗位窗宽重置按钮； 3、最下面显示操作步骤导航以及【上一步】、【下一步】按钮； | 查看图114 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_012 | 用户界面 | / | / | 查看规划页面UI | 1、CT已导入； 2、CT已分区； 3、已进入规划页面； | 1、查看规划页面UI显示； | 1、顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂状态灯； 2、中间显示CT3个2D视图，1个3D视图，视图放大显示区域,脊柱分区示意图，规划螺钉列表、器官列表（可伸展缩放，显示序号、名称、颜色）、螺钉列表右边按钮手动添加、自动添加、删除、长度侧量及清除、角度测量及清除、保存、导出；器官列表右侧按钮只有器官分割可以点击； 3、最下面是操作步骤导航以及上一步、下一步按钮； | 查看图129 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_013 | 用户界面 | / | / | 查看X-Ray分区页面UI | 1、进入X-Ray分区页面； 2、机械臂软件已连接； | 1、查看X-Ray分区页面UI； | 1、顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂状态灯； 2、中间显示侧位X光显示区域（右上显示窗位窗宽重置、去小球和滤波按钮），正位X光显示区域（右上显示窗位窗宽重置、去小球和滤波按钮），椎体分割列表（序号、椎体部位（颈椎、胸椎、腰椎、骶骨）、椎体标记（C1-C7，t1-t12,L1-L5,S1-S2）），分区、删除、X光顺时针旋转、X光逆时针旋转按钮； 3、下方显示操作步骤导航以及上一步、下一步按钮； | 查看图182 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_014 | 用户界面 | / | / | 查看配准页面UI | 1、CT已分区； 2、选择配准类型； 3、X光已分区，进入配准页面； 4、正位视图操作； | 1、查看配准界面显示； | 1、上面显示logo、软件名称、版本号、机械臂状态灯（连接灯亮）、系统设置、高级设置、日志导出、关于、关机； 2、中间显示正侧位视图（X光与CT，X光显示在CT下面，显示规划螺钉），视图上显示窗宽窗位重置按钮、去小球按钮、滤波按钮，CT与X光对比度滑条； 3、分区列表（CT与X光椎体交集部分）、配准、微调12个按钮、确认按钮； 4、最下显示操作步骤导航及上一步、下一步按钮；导航栏配准高亮显示； | 查看图196 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_015 | 用户界面 | / | / | 查看定位页面UI | 1、进入定位页面； | 1、查看定位界面显示； | 1、顶栏显示logo、软件名称及版本号、状态图标、系统配置、高级设置、日志导出、关于、关机、机械臂状态灯； 2、中间显示3个2D视图（初始化显示横断位：冠状位：矢状位)，1个3D视图显示区（左上角有窗宽窗位重置按钮，颜色修改，渲染方式不修改按钮），螺钉列表（表名：螺钉，列包括序号、名称、类型、直径、长度、水平夹角、颜色，显示状态，批量勾选框、滚动条），定位按钮； 3、最下面显示操作步骤导航及上一步按钮； | 查看图224 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_016 | 用户界面 | / | / | 查看关于页面UI | 1、登录软件，进入主界面； | 1、点击关于按钮； | 1、包括软件版本、名称、公司相关信息，信息正确，关闭按钮，弹框居中显示； | 查看图249 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_017 | 用户界面 | / | / | 查看参数配置页面UI | 1、进入参数配置页面； | 1、查看参数配置界面显示； | 1、STEP：0.2265625，FOCAL：1050，SPACING(X)：0.2265625，PIXEL(X)：1024，SPACING(Y)：0.2265625，PIXEL(Y)：1024，卧姿选择：空，IP：192.168.2.4，PORT：4000，CONNECT：0，CTVolume（min）：-500，CTVolume（max）：2600，阈值，相似度满足值设置； | 查看图250 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_018 | 用户界面 | / | / | 查看高级设置页面UI | 1、打开配置—高级设置； 2、输入正确密码santan并确认，进入高级设置界面； | 1、查看高级参数设置界面的参数显示； | 1、makerRemove：默认勾选； debugModel：默认不勾选； maskModel：默认勾选； FinRotStep：8 maskThreshold：5 FinTrsStep:8 cannyModel:默认不勾选 OverlapSimilarityRadius:1 ImageProcessBlockSize:85 ImageProcessC:5 2、点击确认、取消、×按钮； | 查看图264 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_019 | 用户界面 | / | / | 查看日志导出页面UI | 1、登录软件； | 1、点击界面日志导出按钮； 2、查看日志导出界面显示； | 1、U盘列表，确认，取消，×，页面居中； | 查看图268 | 测试通过 | /
MSGS_PS_OTR_020 | 用户界面 | / | / | 查看注册页面UI | 1、安装完成，未注册； | 1、双击软件启动程序，启动软件； 2、观察界面显示； | 1、系统码（根据硬件自动生成32位字符），注册码，注册，关机； | 查看图272 | 测试通过 | /