| MS-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体位移动测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人： |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |
| 审核人： |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |
| 批准人： |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |

文档修订履历

| 版本号 | 发布日期 | 更改内容概述 | 更改者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2021.08.26 | 文件新编 | 姜璞 |

保密条款

文档仅限产品（项目）组内流转，违者负相应法律责任。

目录

第一章 概述	1

1.1 测试目的	1

1.2 测试范围	1

1.3 术语	1

1.4 参考资料	1

第二章 测试条件	2

2.1 测试对象	2

2.2 测试工具	2

2.3 测试地点	2

2.4 测试时间	2

2.5 测试环境	2

2.6 测试人员	2

第三章 测试可接受准则	2

第四章 测试方法与步骤	3

4.1 测试方法	3

4.2 测试步骤	3

第五章 测试结果与分析	3

5.1 测试结果	3

5.2 数据分析	4

第六章 测试结论	4

第七章 附件	5

7.1 附件一：测试记录表	5

7.2 附件二：图片记录	8

概述

测试目的

测试人体呼吸对mark标记的影响，人体体位移动情况，用于评估施加绑带束缚对体位移动的影响。

测试范围

测试人体体位移动。

术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 标靶 | 一种靶状标记，用于标示激光光斑位置，内圈直径依次由内到外为：1mm，3mm，5mm，7mm、9mm。 |
| 俯卧位 | 一种人体姿势，指患者的两臂屈曲放于头的两侧，两腿伸直，趴在手术床上。 |
| 极值 | 指某个时间点记录的激光点在标靶上的位置。 |  |
| 极差 | 两极值之间的偏差。 |  |

参考资料

无

测试条件

测试对象

公司内部人员。

测试工具

| 设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 标靶 | / |  |
| / | 激光器 | / |  |
| / | 绑带 | / |  |

测试地点

实验室

测试时间

2021.08.26-2021.08.26

测试环境

温度要求：20℃ - 30℃

湿度要求：30% - 80%

测试人员

| 序号 | 部门 | 人员 | 岗位 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研发中心 | 姜璞 | 测试工程师 | 测试中的设备操作； 进行相关过程数据记录 |
| 2 | 研发中心 | 杨彬 | 结构工程师 | 测试中的设备操作； 进行相关过程数据记录 |

测试可接受准则

测试结果应符合以下指标：

人体体位移动极差≤1.0mm。

测试方法与步骤

测试方法

- 对比测试有无绑带束缚的情况下，人体俯卧于手术床上的体位移动的极限值。统计测试数据，观察、分析绑带束缚对人体体位移动的影响情况。并与设定的可接受准则进行比较，评估是否有绑带束缚的必要性。

测试步骤

- S1：准备测试记录表单及实验工具，记录实验室的温、湿度。

- S2：让受试者俯卧于手术床上，双手屈曲放于头的两侧，两腿伸直。然后将标靶贴于受试者的背上（L5S1附近）。

- S3：将激光器固定在MS-001-B导引台车的杆子上，开启激光开关，调整激光的发射方向，将激光点投影到标靶上。观察并拍照记录激光点在标靶上的极限位置。将结果统计记录到测试记录表中。

- S4：更换受试者，重复S2-S3步骤。

- S5：让受试者俯卧于手术床上，双手屈曲放于头的两侧，两腿伸直。然后将标靶贴于受试者的背上（L5S1附近），并采用绑带将受试者固定在手术床上。

- S6：将激光器固定在MS-001-B导引台车的杆子上，开启激光开关，调整激光的发射方向，将激光点投影到标靶上。观察并拍照记录激光点在标靶上的极限位置。将结果统计记录到测试记录表中。

- S7：更换受试者，重复S5-S6步骤。

- S8：统计测试结果并分析。

测试结果与分析

测试结果

见附件一《测试记录表》。

说明：受试者信息：

姜璞：体重65kg；身高170cm

杨彬：体重65kg；身高170cm

童睿：体重62kg；身高174cm

郭宏瑞：体重75kg；身高175cm

数据分析

在未施加绑带束缚的测试样本中，其人体体位移动范围 极差值中有5组数据大于1.0mm 不符合；仅1组小于1.0mm符合；

在施加绑带束缚的测试样本中，其人体体位移动范围极差全都小于1.0mm，均符合可接受准则。

测试结论

根据数据分析，基于绑带束缚的人体体位测试的结果满足测试的可接受准则，即施加绑带束缚能有效起到减少人体体位移动的作用，并能使得人体的体位移动符合我们产品的设计要求。

因此，在患者俯卧于手术床时，对其采用绑带束缚，能有效控制其体位移动。

附件

附件一：测试记录表

| 体位移动测试记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录人员： |  | 时间： |  |
| 温度： |  | 湿度： |  |
| #序号 | 极值1 | 极值2 | 说明 |
| #1 |  |  | 身体自由俯卧（未加绑带） |
|  | 数值：3.5 | 数值：1.2 | 极差：1.3 |
| #2 |  |  | 身体自由俯卧（未加绑带） |
|  | 2.8 | 1.6 | 极差：1.2 |
| #3 |  |  | 身体自由俯卧（未加绑带） |
|  | 0.9 | 2.0 | 极差：1.1 |
| #4 |  |  | 身体自由俯卧（未加绑带） |
|  | 1.6 | 3.3 | 极差：1.7 |
| #5 |  |  | 身体自由俯卧（未加绑带） |
|  | 4.2 | 2.5 | 极差：1.7 |
| #6 |  |  | 身体自由俯卧（未加绑带） |
|  | 2.7 | 2.0 | 极差：0.7 |
| #7 |  |  | 身体加绑带 |  |
|  | 2.2 | 3.1 | 极差：0.9 |  |
| #8 |  |  | 身体加绑带 |  |
|  | 1.5 | 2.3 | 极差：0.8 |  |
| #9 |  |  | 身体加绑带 |  |
|  | 2.0 | 2.8 | 极差：0.8 |  |
| #10 |  |  | 身体加绑带 |  |
|  | 1.6 | 2.5 | 极差：0.9 |  |
| 注1：标靶直径由内至为：1mm，3mm，5mm，7mm、9mm。直接读取填写极值。 注2：极差值根据两极值相减进行计算。 |  |  |  |  |

附件二：图片记录