MS001.02.003TR.1.0

MS-001

RGB灯板单元测试报告

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

杭州三坛医疗科技有限公司

文档更改履历

| 版本号 | 发布/实施日期 | 更改内容概述 | 更改者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2021.06.28 | 文件新编 |  |

目录

1. 测试结论	1

2. 测试方法	2

2.1. 目标	2

2.2. 测试内容	2

2.2.1. 功能测试	2

2.2.2. 性能测试	3

3. 附件	4

测试结论

| 报告编号 | MS001.02.003TR.1.0 |  | 测试时间 | 2021.06.15－2021.06.27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品信息 | 名称 | RGB灯板 |  |  |  |
|  | 供应商 | 三坛 | 型号 | MS001.06.006ZZ.1.0 |  |
|  | 样品数量 | 5个 | 生产日期 | 2021.05.10 |  |
| 测试项目 | 详见第二部分测试方法 |  |  |  |  |
| 测试依据 | GB∕T 14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》 |  |  |  |  |
| 参考资料 | 《MS-001 RGB灯板单元测试方案》 《MS-001产品技术需求说明书》 |  |  |  |  |
| 测试环境 | - 功能测试在室温环境下测试；性能测试按照GB∕T 14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》执行具体如下：低温工作环境温度-10℃、低温储存环境温度-40℃、高温工作环境温度50℃、高温储存环境温度70℃、湿热工作环境条件温度50℃湿度93%±3、湿热储存环境条件温度60℃湿度93%±3。 |  |  |  |  |
| 实验设备 | 设备编号; 设备名称; 型号规格. ST/RD-E1002; 万用表; FLUKE 17B+. ST/SC-025; 高低温箱; WHTM-150BO. ST/ZG-032; 直流稳压电源; SS-3020KD. |
| 测试结论 | 经验证RGB灯板在MS-001系统内能达到开发需求的设计目标，满足MS-001系统在各种工作环境下正常工作的要求。 |  |  |  |  |
| 测试人员 | 童俊强 |  | 日期 |  | 2021.06.28 |
| 审核人员 | 雷俊勇 |  | 日期 |  | 2021.06.28 |

测试方法

目标

- RGB灯板是用来显示机械臂和操作状态的部件，根据产品技术需求说明书，对RGB灯板显示功能进行测试验证，检验产品功能与开发需求是否一致。根据GB∕T 14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》环境试验条件分组第三组要求，进行气候环境条件测试，试验产品在特定条件下是否满足性能要求。

测试内容

功能测试

- 将RGB灯板接入稳压电源（5V）中，测试其点亮颜色是否正常且运行过程电流在一定范围内，单一颜色组的灯光点亮时电流应该不超过400mA～600mA范围。

- 表2.2.1 功能测试

| - 点亮灯组 | - 预期电流（mA） | - 预期点亮灯组 | - 实测电流（mA） | - 实际点亮灯组 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红灯 | - 400mA～600mA | - 全红灯 | - 508 | - 全红灯 |
| 绿灯 | - 400mA～600mA | - 全绿灯 | - 524 | - 全绿灯 |
| 蓝灯 | - 400mA～600mA | - 全蓝灯 | - 512 | - 全蓝灯 |

性能测试

（1）测试数据

- 按照GB∕T 14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》测试流程，进行以下试验项目，每次试验前需要进行2.2.1功能测试，确认正常后方可进行，试验后恢复时间定为一小时。

- 表2.2.2 环境测试

| - 试验项目 | - 试验条件 | - 持续时间 | - 预期结果 | - 实际测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 额定工作低温试验 | - 温度-10℃，试验时通电 | - 1h | - 此条件下正常工作 | - 此条件下正常工作 |
| - 低温储存试验 | - 温度-40℃，试验恢复后通电 | - 4h | - 上电后正常工作 | - 上电后正常工作 |
| - 额定工作高温试验 | - 温度50℃，试验时通电 | - 1h | - 此条件下正常工作 | - 此条件下正常工作 |
| - 高温储存试验 | - 温度70℃，试验恢复后通电 | - 4h | - 上电后正常工作 | - 上电后正常工作 |
| - 额定工作湿热试验 | - 温度50℃，湿度93%±3，试验时通电 | - 4h | - 此条件下正常工作 | - 此条件下正常工作 |
| - 湿热储存试验 | - 温度60℃，湿度93%±3，试验恢复后通电 | - 48h | - 上电后正常工作 | - 上电后正常工作 |

附件

- RGB灯板功能测试配图

- 图3-1 RGB灯板功能测试

- 高低温性能试验配图

- （1）温度-10℃，试验时通电，持续1小时

- 图3-2 温度-10℃开始

- 图3-3 温度-10℃运行

- 图3-4 温度-10℃运行曲线图

- （2）温度-40℃，试验恢复后通电，持续4小时

- 图3-5 温度-40℃开始

- 图3-6 温度-40℃运行

- 图3-7 温度-40℃运行曲线图

- （3）温度50℃，试验时通电，持续1小时

- 图3-8 温度50℃开始

- 图3-9 温度50℃运行

- 图3-10 温度50℃运行曲线图

- （4）温度70℃，试验恢复后通电，持续4小时

- 图3-11 温度70℃开始

- 图3-12 温度70℃运行

- 图3-13 温度70℃运行曲线图

- （5）温度50℃，湿度93%±3，试验时通电，持续4小时

- 图3-14 温度50℃湿度93%±3开始

- 图3-15 温度50℃湿度93%±3运行

- 图3-16 温度50℃湿度93%±3运行曲线图

- （6）温度60℃，湿度93%±3，试验恢复后通电，持续48小时

- 图3-17 温度60℃湿度93%±3开始

- 图3-18 温度60℃湿度93%±3运行

- 图3-19 温度60℃湿度93%±3运行曲线图