MS001.02.006TR.1.0

MS-001

UPS单元测试报告

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

杭州三坛医疗科技有限公司

文档更改履历

| 版本号 | 发布/实施日期 | 更改内容概述 | 更改者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2021.06.24 | 文件新编 | 沈军 |

目录

1. 测试结论	1

2. 测试方法	2

2.1. 目标	2

2.2. 测试内容	2

2.2.1. 输出电压测试	2

2.2.2. 电池容量测试	2

2.2.3. 充电时间测试	3

3. 附件	5

- 测试结论

| 报告编号 | MS001.02.006TR.1.0 |  | 测试时间 | 2021.05.25-2021.06.24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品信息 | 名称 | UPS |  |  |  |
|  | 供应商 | 山特 | 型号 | CASTLE 1K(6G) |  |
|  | 样品数量 | 1个 | 生产日期 | 2021.03.11 |  |
| 测试项目 | 详见第二部分测试方法 |  |  |  |  |
| 测试依据 | - GB 7260.1-2008《不间断电源设备.第1-1部分:操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》 |  |  |  |  |
| 参考资料 | - 《MS-001产品技术需求说明书》 - 《MS-001风险评估和控制记录》 - 《MS-001UPS单元测试方案》 - 《山特C1-3K 使用手册》 |  |  |  |  |
| 测试环境 | - 温度：室温；湿度：≤75% |  |  |  |  |
| 实验设备 | 设备编号; 设备名称; 型号规格. ST/RD-E1012; 温湿度计; LYWSD03MMC. |
| 测试结论 | - 经测试分析可知UPS（山特CASTLE 1K(6G)）1、输出电压精度偏差小于5%，电压稳定性符合要求；2、工作时长大于10分钟，电池容量符合要求；3、充电时间小于5小时，充电时间符合要求。满足供电要求，测试通过。 |  |  |  |  |
| 测试人员 | 沈军 |  | 日期 |  | 2021.06.24 |
| 审核人员 | 雷俊勇 |  | 日期 |  | 2021.06.24 |

- 测试方法

  - 目标

- UPS是MS-001-B导引模块的供电设备，主要用于保障系统电源稳定，本测试主要测试UPS在空载和负载情况下，输出电压稳定性，验证其是否满足各种情况下供电要求。

  - 测试内容

    - 输出电压测试

- 在市电模式下，开启MS-001-B导引模块全部功能，让UPS输出达到系统最大功率状态，测试UPS输出电压，测量好后手动关闭系统主要功能，保持最小系统工作状态，测试UPS输出电压值，最后关闭MS-001-B导引模块主机，再次测量UPS输出电压值。重复5次，记录三种状态下UPS电压值，并计算出与理论220V输出的相对精度偏差。

- 断开市电供电，在电池模式重复进行一轮以上测试，测试过程确保电池不出现缺电情况，如果缺电导致电压不足，需要进行充电后再完成后续测试。

- 表2.2.1－1 输出电压测试

| - 工作模式 | - 系统状态 | - UPS输出电压值（V） | - 输出精度偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 市电模式 | - 最小负载 | - 219.9 | - -0.045% |
|  | - 一般负载 | - 219.7 | - -0.136% |
|  | - 最大负载 | - 219.9 | - -0.045% |
| - 电池模式 | - 最小负载 | - 219.9 | - -0.045% |
|  | - 一般负载 | - 220.0 | - 0.000% |
|  | - 最大负载 | - 219.8 | - -0.091% |

- 在各种状态下，电压输出精度偏差应不超过±5%。

    - 电池容量测试

- 根据系统实际使用环境，UPS在充满电的情况下发生断电，UPS电源需要支持系统满负荷工作至少10分钟，所以制定以下测试容量测试步骤:

- 对UPS电源充电，保证电池电量在95%以上（电量指示灯全亮）；

- 让MS-001-B导引模块系统进行最大负荷工作，然后断开电源，开始记录时间；

- 在系统工作10分钟后记录电池剩余电量；

- 继续让系统工作，在UPS剩余电量小于25%（电量指示灯只剩一颗黄灯亮）时，记录系统工作时间；

- 重复以上步骤3次，在以下表格填写记录好数据。

- 表2.2.2－1 电池容量测试

| - 序号 | - 备电10分钟剩余电量 | - 电量25%以下工作时间 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 70% | - 9min | - / |
| - 2 | - 76% | - 9min | - / |
| - 3 | - 74% | - 8min | - / |

    - 充电时间测试

- 根据UPS电源数据手册，电池应在5小时内充电至95%（电量提醒灯全亮），制定充电时间测试步骤如下：

- 关闭电源开关，打开系统对UPS进行工作放电，当UPS电量小于25%（电量指示灯只剩最一颗黄灯亮）时停止放电；

- 打开电源开关，让UPS处于市电模式（期间系统处于工作状态）；

- 开始记录UPS充电时间，当UPS电量大于95%（电量提醒灯全亮），停止计时，计算UPS充电所用时间。

- 重复以上步骤3次，在以下表格填写相应数据。

- 表2.2.3－1 充电时间测试

| - 序号 | - 起始状态 |  | - 电量达95%以上时间 |  | - 充电时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 开始充电电量 | - 开始充电时间 | - 结束充电电量 | - 结束充电时间 |  |
| - 1 | - 25% | - 2021.06.14 - 9:05 | - 95% | - 2021.06.14 - 13:58 | - 4h53min |
| - 2 | - 25% | - 2021.06.23 - 11:12 | - 95% | - 2021.06.23 - 16:11 | - 4h59min |
| - 3 | - 25% | - 2021.06.24 - 10:05 | - 95% | - 2021.06.24 - 15:00 | - 4h55min |

- 附件

- 输出电压测试附图：

- 图3-1 市电模式最小负载

- 图3-2 市电模式一般负载

- 图3-3 市电模式最大负载

- 图3-4 电池模式最小负载

- 图3-5 电池模式一般负载

- 图3-6 电池模式最大负载

- 电池容量测试附图

- 图3-7电池容量测试1

- 图3-8电池容量测试2

- 图3-9电池容量测试3

- 充电时间测试附图

- 图3-10 充电时间测试1

- 图3-11 充电时间测试2