MS001.02.005TR.1.0

MS-001

升降立柱单元测试报告

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

杭州三坛医疗科技有限公司

文档更改履历

| 版本号 | 发布/实施日期 | 更改内容概述 | 更改者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2021.06.23 | 文件新编 |  |

目录

1. 测试结论	1

2. 测试方法	2

2.1. 目标	2

2.2. 测试内容	2

2.2.1. 最大负载和负载电流测试	2

2.2.2. 耐久性测试	5

测试结论

| 报告编号 | MS001.02.005TR.1.0 |  | 测试时间 | 2021.04.18－2021.06.15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品信息 | 名称 | 升降立柱 |  |  |  |
|  | 供应商 | 捷昌驱动 | 型号 | JC35EN2-0-A-4-4-24-60/260-0-1-02-2D0-07-G |  |
|  | 样品数量 | 1个 | 生产日期 | 2021.03.11 |  |
| 测试项目 | 详见第二部分测试方法 |  |  |  |  |
| 测试依据 | - GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》 |  |  |  |  |
| 参考资料 | 《MS-001升降立柱单元测试方案》 《MS-001产品技术需求说明书》 |  |  |  |  |
| 测试环境 | - 温度：室温；湿度：≤70℃ |  |  |  |  |
| 测试结论 | 经验证升降立柱单元在MS-001系统内能达到开发需求的设计目标，满足MS-001系统在各种工作环境下正常工作的要求。 |  |  |  |  |
| 测试人员 | 童俊强 |  | 日期 |  | 2021.06.20 |
| 审核人员 | 雷俊勇 |  | 日期 |  | 2021.06.23 |

测试方法

目标

- 升降立柱是MS-001-B导引模块操作台进行升降操作的驱动部件，其驱动力及稳定性直接影响到MS-001-B导引模块操作台的升降功能，本测试方案主要验证升降立柱功能是否满足要求。

测试内容

最大负载和负载电流测试

- 根据《升降立柱 JC35EN2产品规格书》参数标识，升降立柱最大推力和自锁力都是4000N，因公司内部无测试设备，要求厂家提供测试报告，如下：

- 图2.2.1-1 厂家测试报告1

- 图2.2.1-1 厂家测试报告2

耐久性测试

- 模拟MS-001-B导引模块日常工作立柱使用频率，编写立柱测试程序，上升30s，停止270s，下降30s，停止270s，运行总时长约1217h，立柱仍可正常工作。

- 图2.2.2-1 立柱运行总图

- 图2.2.2-2 立柱运行局部图