MS001.02.011TR.1.0

MS-001

激光监测器测试报告

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

杭州三坛医疗科技有限公司

文档更改履历

| 版本号 | 发布/实施日期 | 更改内容概述 | 更改者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2021.06.26 | 文件新编 | 沈军 |

目录

1. 测试结论	1

2. 测试方法	2

2.1. 目标	2

2.2. 测试内容	2

2.2.1. 功能测试	2

2.2.2. 使用寿命测试	2

3. 附件	3

3.1. 功能测试过程	3

3.2. 使用寿命测试过程	4

- 测试结论

| 报告编号 | MS001.02.011TR.1.0 |  | 测试时间 | 2021.06.21－2021.06.24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品信息 | 名称 | 激光监测器（激光控制板） |  |  |  |
|  | 供应商 | 三坛 | 型号 | MS001.06.007ZZ.1.1 |  |
|  | 样品数量 | 3个 | 生产日期 | 2021.04.21 |  |
| 测试项目 | 详见第二部分测试方法 |  |  |  |  |
| 测试依据 | GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第1部分设备分类要求》 |  |  |  |  |
| 参考资料 | 《MS-001产品技术需求说明书》 《MS-001激光监测器测试方案》 |  |  |  |  |
| 测试环境 | - 温度：室温；湿度：≤75% |  |  |  |  |
| 实验设备 | 设备编号; 设备名称; 型号规格. ST/RD-E1012; 温湿度计; LYWSD03MMC. ST/RD-E1002; 万用表; FLUKE 17B+. ST/RD-E2001; 稳压电源; UNI-T UTP1306S. ST/ZG-005; 激光功率仪; LP1. |
| 测试结论 | 激光监测器电池供电能保持24小时以上工作时间，满足MS-001系统开发需求的设计目标。 |  |  |  |  |
| 测试人员 | 沈军 |  | 日期 |  | 2021.06.26 |
| 审核人员 | 雷俊勇 |  | 日期 |  | 2021.06.26 |

- 测试方法

  - 目标

- 激光监测器是MS-001体位反馈模块内核心功能模块，其功能影响到MS-001体位反馈模块就否正常工作，根据《MS-001产品技术需求说明书》中要求激光监测器在最大激光发射档位上工作时，单节电池供电时，激光监测器应能进行24小时正常监测。本测试方案主要验证激光监测器是否满足24小时使用寿命要求。

  - 测试内容

    - 功能测试

- 准备3套激光监测器，使用稳压电源设置为1.5V分别对激光监测器供电，测试其三个档位和关闭状态下供电电流和激光发射功率，填写于下表中。

- 表2.3-1 功能测试

| - 模块编号 | - 参数 | - 关闭 | - 一 | - 二 | - 三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 | - 发射功率(mW) | - 0.00 | - 0.21 | - 0.12 | - 0.06 |
|  | - 电流(mA) | - 0.0002 | - 26.8 | - 20.4 | - 16.7 |
| 2号 | - 发射功率(mW) | - 0.00 | - 0.32 | - 0.20 | - 0.08 |
|  | - 电流(mA) | - 0.0002 | - 40.3 | - 28.1 | - 21.2 |
| 3号 | - 发射功率(mW) | - 0.00 | - 0.22 | - 0.14 | - 0.06 |
|  | - 电流(mA) | - 0.0009 | - 30.7 | - 22.6 | - 14.7 |

    - 使用寿命测试

- 按照《MS-001产品技术需求说明书》要求，激光监测器使用全新的单节电池供电时，激光监测器应能进行24小时正常监测。对2.2.1测试的3套激光监测器加装电池，使用最大发射功率开启激光监测器，让其保持工作状态，测试3套激光监测器的持续工作时间，填写于下表中。

- 表2.3-2 使用寿命测试

| - 模块编号 | - 电池初始电压(V) | - 发射功率(mW) | - 理论工作时间（h） | - 实际工作时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 | - 1.61 | - 0.38 | - >24 | - 38.0 |
| 2号 | - 1.59 | - 0.51 | - >24 | - 24.5 |
| 3号 | - 1.57 | - 0.46 | - >24 | - 36.0 |

- 附件

  - 功能测试过程

- 发射功率测试附图：

- 图3.1-1 发射功率测试

- 供电电流测试附图：

- 图3.1-2 电流测试

  - 使用寿命测试过程

- 电池容量测试附图：

- 开始测试（从左至右模块编号分别为1号、2号、3号）：

- 图3.2-1 使用寿命开始测试

工作24小时后（从左至右模块编号分别为1号、2号、3号）：

- 图3.2-2 工作24小时后

工作25小时后（从左至右模块编号分别为1号、2号、3号）：

- 图3.2-3 工作25小时后

工作32小时后（从左至右模块编号分别为1号、2号、3号）：

- 图3.2－4 工作32小时后