## 封面
MS-001
网络安全可追溯性分析报告 |  | 同时还应提供网络安全可追溯性分析报告，即追溯网络安全需求规范、设计规范、测试、风险管理的关系表
编制/时间：
审核/时间：
批准/时间：

## 文档修订页
文档更改履历
日期 | 版本号 | 修订章节 | 描述 | 作者
2021-04-20 | V1.0 | 全文 | 新编文档，网络安全可追溯性分析 | 郭宏瑞 | （三阶）
2022-4-xx | V1.1 |  | 因法规更新，重新分析网络安全能力 | 郭宏瑞 | （五阶）

## 19条与22条对比 (hidden)
老19 | 新22
自动注销（ALOF） | 1.自动注销（ALOF） | 产品在无人值守期间阻止非授权用户访问和使用的能力。
审核控制（AUDT） | 2.审核（AUDT） | 产品提供用户活动可被审核的能力。
授权（AUTH） | 3.授权（AUTH） | 产品确定用户已获授权的能力。
安全特性配置（CNFS） | 4.节点鉴别（NAUT） | 产品鉴别网络节点的能力。
网络安全产品升级（CSUP） | 5.人员鉴别（PAUT） | 产品鉴别授权用户的能力。
健康数据身份信息去除（DIDT） | 6.连通性（CONN） | 产品保证连通网络安全可控的能力。 | 不适用
数据备份与灾难恢复（DTBK） | 7.物理防护（PLOK） | 产品提供防止非授权用户访问和使用的物理防护措施的能力。
紧急访问（EMRG） | 8.系统加固（SAHD） | 产品通过固化措施对网络攻击和恶意软件的抵御能力。 | 不适用
健康数据完整性与真实性（IGAU） | 9.数据去标识化与匿名化（DIDT） | 产品直接去除、匿名化数据所含个人信息的能力。
恶意软件探测与防护（MLDP） | 10.数据完整性与真实性（IGAU） | 产品确保数据未以非授权方式更改且来自创建者或提供者的能力。
网络节点鉴别（NAUT） | 11.数据备份与灾难恢复（DTBK） | 产品的数据、硬件或软件受到损坏或破坏后恢复的能力。
人员鉴别（PAUT） | 12.数据存储保密性与完整性（STCF） | 产品确保未授权访问不会损坏存储媒介所存数据保密性和完整性的能力。
物理锁（PLOK） | 13.数据传输保密性（TXCF） | 产品确保数据传输保密性的能力。
第三方组件维护计划（RDMP） | 14.数据传输完整性（TXIG） | 产品确保数据传输完整性的能力。
系统与应用软件硬化（SAHD） | 15.网络安全补丁升级（CSUP） | 授权用户安装/升级产品网络安全补丁的能力。
安全指导（SGUD） | 16.现成软件清单（SBOM） | 产品为用户提供全部现成软件清单的能力。
健康数据存储保密性（STCF） | 17.现成软件维护（RDMP） | 产品在全生命周期中对现成软件提供网络安全维护的能力。
传输保密性（TXCF） | 18.网络安全使用指导（SGUD） | 产品为用户提供网络安全使用指导的能力。
传输完整性（TXIG） | 19.网络安全特征配置（CNFS） | 产品根据用户需求配置网络安全特征的能力。
| 20.紧急访问（EMRG） | 产品在预期紧急情况下允许用户访问和使用的能力。
| 21.远程访问与控制（RMOT） | 产品确保用户远程访问与控制（含远程维护与升级）的网络安全的能力。 | 不适用
| 22.恶意软件探测与防护（MLDP） | 产品有效探测、阻止恶意软件的能力。
基本都能对的上老的。新加的三条都不适用。
新的网络安全风险管理计划里说明下对应关系，而且没有识别出新的风险，原有的测试用例都能对应上，因此新的不再做测试了

## 网络安全可追溯性(规划)老
规划软件
序号 | 安全能力 | 是否适用 | 不适用/替代说明 | 网络安全需求规范 | 设计规范 | 网络安全测试 |  | 风险管理
|  |  |  | 需求描述 |  | 用例编号 | 测试结果 | 风险编号 | 风险描述 | 风险控制水平
1 | 自动注销（ALOF） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 用户登录进入软件之后30分钟内不操作会自动进入锁屏界面，解锁需要输入账户对应密码，保证软件具有网络安全的自动注销能力 | MS001_A_NS_001 MS001_A_NS_002 MS001_A_NS_003 MS001_A_NS_004 MS001_A_NS_005 | 测试通过 测试通过 测试通过 测试通过 测试通过 | H1 | 存在非授权人员操作和信息泄露 | 可接受
2 | 审核控制（AUDT） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 日志记录功能用来记录关键操作及关键结果，通过记录异常和警告来分析处理不可以见的错误，保证了软件网络安全的审核控制能力 | MS001_A_NS_006 | 测试通过 | H2 | 不确认信息会导致操作风险 | 可接受
3 | 授权（AUTH） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 不同账户拥有不同权限，保证软件网络安全的授权能力 | MS001_A_NS_007 MS001_A_NS_008 MS001_A_NS_009 | 测试通过 测试通过 测试通过 | H3 | 存在非授权人员操作和信息泄露 | 可接受
4 | 安全特性配置（CNFS） | 不适用 | 不连接网络 | TR1705 非功能需求-网络安全 | / | MS001_A_NS_010 | / | / | / | /
5 | 网络安全产品升级（CSUP） | 不适用 | 不连接网络 | TR1705 非功能需求-网络安全 | / | MS001_A_NS_011 | / | / | / | /
6 | 健康数据身份信息去除（DIDT） | 不适用 | 导出数据不含敏感信息 | TR1705 非功能需求-网络安全 | / | MS001_A_NS_012 | / | / | / | /
7 | 数据备份与灾难恢复（DTBK） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 数据管理，点下一步按钮，首次导入的数据将被写入数据库，同时更新到数据列表首行，保证软件网络安全的数据备份与灾难恢复能力 | MS001_A_NS_013 | 测试通过 | H4 | 产品的数据、硬件或软件受到损坏或破坏后，操作中断、数据丢失 | 可接受
8 | 紧急访问（EMRG） | 不适用 | 不提供紧急访问功能 | TR1705 非功能需求-网络安全 | / | MS001_A_NS_014 | / | / | / | /
9 | 健康数据完整性与真实性（IGAU） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 数据管理，点击导入按钮，识别U盘，确保网络安全的健康数据的完整性与真实性的能力并加载显示数据列表 | MS001_A_NS_015 | 测试通过 | H5 | U盘导入的数据存在被更改的风险 | 可接受
10 | 恶意软件探测与防护（MLDP） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | windows Defender | MS001_A_NS_016 | 测试通过 | H6 | 存在恶意软件侵入、破坏风险 | 可接受
11 | 网络节点鉴别（NAUT） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 规划台车通过网线物理连接可信的设备（导引台车）；规划软件与导引软件的通讯遵循内部通信协议 | MS001_A_NS_017 | 测试通过 | H7 | 不能保证正常通信 | 可接受
12 | 人员鉴别（PAUT） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 用户拥有唯一账户，需要身份验证才能登陆，保证了软件网络安全的人员鉴别能力 | MS001_A_NS_018 | 测试通过 | H8 | 存在非授权人员操作和信息泄露 | 可接受
13 | 物理锁（PLOK） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 硬盘在主机内，外部有主机外壳，硬盘不会被轻松取出 | MS001_A_NS_019 | 测试通过 | H9 | 数据存储介质盗用、损坏 | 可接受
14 | 第三方组件维护计划（RDMP） | 不适用 | 不连接网络 | TR1705 非功能需求-网络安全 | / | MS001_A_NS_020 | / | / | / | /
15 | 系统与应用软件硬化（SAHD） | 不适用 | 不连接网络 | TR1705 非功能需求-网络安全 | / | MS001_A_NS_021 | / | / | / | /
16 | 安全指导（SGUD） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 人员培训 | MS001_A_NS_022 | 加强人员培训，不需要测试。/ | H10 | 用户对设备使用不当导致数据泄露或损坏 | 可接受
17 | 健康数据存储保密性（STCF） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 所有用户都无法访问保存健康数据的硬盘 | MS001_A_NS_023 | 测试通过 | H11 | 数据存在非授权人员操作和信息泄露 | 可接受
18 | 传输保密性（TXCF） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 1.网络通讯功能遵循内部加密协议，保证了软件网络安全的传输保密性和完整性能力 | MS001_A_NS_024 | 测试通过 | H12 | 数据传输中存在泄露风险 | 可接受
19 | 传输完整性（TXIG） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 1.网络通讯功能遵循内部加密协议，保证了软件网络安全的传输保密性和完整性能力 | MS001_A_NS_025 | 测试通过 | H13 | 传输中存在数据不完整情况 | 可接受

## 网络安全可追溯性(导引)老
导引软件
序号 | 安全能力 | 是否适用 | 不适用/替代说明 | 网络安全需求规范 | 设计规范 | 网络安全测试 |  | 风险管理
|  |  |  | 需求描述 |  | 用例编号 | 测试结果 | 风险编号 | 风险描述 | 风险控制水平
1 | 自动注销（ALOF） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 用户登录进入软件之后30分钟内不操作会自动进入锁屏界面，解锁需要输入账户对应密码，保证软件具有网络安全的自动注销能力 | MS001_B_NS_001 MS001_B_NS_002 MS001_B_NS_003 MS001_B_NS_004 MS001_B_NS_005 | 测试通过 测试通过 测试通过 测试通过 测试通过 | H14 | 存在非授权人员操作和信息泄露 | 可接受
2 | 审核控制（AUDT） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 日志记录功能用来记录关键操作及关键结果，通过记录异常和警告来分析处理不可以见的错误，保证了软件网络安全的审核控制能力 | MS001_B_NS_006 | 测试通过 | H15 | 不确认信息会导致操作风险 | 可接受
3 | 授权（AUTH） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 不同账户拥有不同权限，保证软件网络安全的授权能力 | MS001_B_NS_007 MS001_B_NS_008 MS001_B_NS_009 | 测试通过 测试通过 测试通过 | H16 | 存在非授权人员操作和信息泄露 | 可接受
4 | 安全特性配置（CNFS） | 不适用 | 不连接网络 | TR1705 非功能需求-网络安全 | / | / | / | / | / | /
5 | 网络安全产品升级（CSUP） | 不适用 | 不连接网络 | TR1705 非功能需求-网络安全 | / | / | / | / | / | /
6 | 健康数据身份信息去除（DIDT） | 不适用 | 导出数据不含敏感信息 | TR1705 非功能需求-网络安全 | / | / | / | / | / | /
7 | 数据备份与灾难恢复（DTBK） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 1．正位复位：控制机械臂运动到系统默认的正位姿态，保证软件网络安全的数据备份与灾难恢复能力； 侧位复位：控制机械臂运动到系统默认的侧位姿态，保证软件网络安全的数据备份与灾难恢复能力 | MS001_B_NS_013 | 测试通过 | H17 | 产品的数据、硬件或软件受到损坏或破坏后，操作中断、数据丢失 | 可接受
8 | 紧急访问（EMRG） | 不适用 | 不提供紧急访问功能 | TR1705 非功能需求-网络安全 |  | MS001_B_NS_014 | / | / | / | /
9 | 健康数据完整性与真实性（IGAU） | 不适用 | 导引软件不存储健康数据 | TR1705 非功能需求-网络安全 | / | MS001_B_NS_015 | / | / | / | /
10 | 恶意软件探测与防护（MLDP） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | windows Defender | MS001_B_NS_016 | 测试通过 | H18 | 存在恶意软件侵入、破坏风险 | 可接受
11 | 网络节点鉴别（NAUT） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | AEtitle正确，发送图片成功，保证了软件网络节点鉴别能力 | MS001_B_NS_017 MS001_B_NS_018 | 测试通过 | H19 | 不能保证正常通信 | 可接受
12 | 人员鉴别（PAUT） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 1.用户拥有唯一账户，需要身份验证才能登陆，保证了软件网络安全的人员鉴别能力。 | MS001_B_NS_019 | 测试通过 | H20 | 存在非授权人员操作和信息泄露 | 可接受
13 | 物理锁（PLOK） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 硬盘在主机内，外部有主机外壳，硬盘不会被轻松取出 | MS001_B_NS_020 | 测试通过 | H21 | 数据存储介质盗用、损坏 | 可接受
14 | 第三方组件维护计划（RDMP） | 不适用 | 不连接网络 | TR1705 非功能需求-网络安全 | / | MS001_B_NS_021 | / | / | / | /
15 | 系统与应用软件硬化（SAHD） | 不适用 | 不连接网络 | TR1705 非功能需求-网络安全 | / | MS001_B_NS_022 | / | / | / | /
16 | 安全指导（SGUD） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 加强人员培训，不需要测试 | MS001_B_NS_023 | / | H22 | 用户对设备使用不当导致数据泄露或损坏 | 可接受
17 | 健康数据存储保密性（STCF） | 不适用 | 导引软件不存储健康数据 | TR1705 非功能需求-网络安全 | / | MS001_B_NS_024 | / | / | / | /
18 | 传输保密性（TXCF） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 1.网络通讯功能遵循内部加密协议，保证了软件网络安全的传输保密性和完整性能力 | MS001_B_NS_025 | 测试通过 | H23 | 数据传输中存在泄露风险 | 可接受
19 | 传输完整性（TXIG） | 适用 | / | TR1705 非功能需求-网络安全 | 1.网络通讯功能遵循内部加密协议，保证了软件网络安全的传输保密性和完整性能力 | MS001_B_NS_026 | 测试通过 | H24 | 传输中存在数据不完整情况 | 可接受

## 规划新22条 (hidden)
序号 | 安全能力
| 安全能力 | 要求 | 适用
1 | 1.自动注销（ALOF） | 产品在无人值守期间阻止非授权用户访问和使用的能力。
2 | 2.审核（AUDT） | 产品提供用户活动可被审核的能力。
3 | 3.授权（AUTH） | 产品确定用户已获授权的能力。
4 | 4.节点鉴别（NAUT） | 产品鉴别网络节点的能力。 | 适用
5 | 5.人员鉴别（PAUT） | 产品鉴别授权用户的能力。
6 | 6.连通性（CONN） | 产品保证连通网络安全可控的能力。 | 不适用
7 | 7.物理防护（PLOK） | 产品提供防止非授权用户访问和使用的物理防护措施的能力。
8 | 8.系统加固（SAHD） | 产品通过固化措施对网络攻击和恶意软件的抵御能力。
9 | 9.数据去标识化与匿名化（DIDT） | 产品直接去除、匿名化数据所含个人信息的能力。 | 不适用
10 | 10.数据完整性与真实性（IGAU） | 产品确保数据未以非授权方式更改且来自创建者或提供者的能力。
11 | 11.数据备份与灾难恢复（DTBK） | 产品的数据、硬件或软件受到损坏或破坏后恢复的能力。
12 | 12.数据存储保密性与完整性（STCF） | 产品确保未授权访问不会损坏存储媒介所存数据保密性和完整性的能力。
13 | 13.数据传输保密性（TXCF） | 产品确保数据传输保密性的能力。 | 不适用
14 | 14.数据传输完整性（TXIG） | 产品确保数据传输完整性的能力。
15 | 15.网络安全补丁升级（CSUP） | 授权用户安装/升级产品网络安全补丁的能力。 | 不适用
16 | 16.现成软件清单（SBOM） | 产品为用户提供全部现成软件清单的能力。 | 不适用
17 | 17.现成软件维护（RDMP） | 产品在全生命周期中对现成软件提供网络安全维护的能力。 | 不适用
18 | 18.网络安全使用指导（SGUD） | 产品为用户提供网络安全使用指导的能力。 | 不适用
19 | 19.网络安全特征配置（CNFS） | 产品根据用户需求配置网络安全特征的能力。 | 不适用
20 | 20.紧急访问（EMRG） | 产品在预期紧急情况下允许用户访问和使用的能力。 | 不适用
21 | 21.远程访问与控制（RMOT） | 产品确保用户远程访问与控制（含远程维护与升级）的网络安全的能力。 | 不适用
22 | 22.恶意软件探测与防护（MLDP） | 产品有效探测、阻止恶意软件的能力。
基本都能对的上老的。新加的三条都不适用。
新的网络安全风险管理计划里说明下对应关系，原有的测试用例都能对应上，因此不再做测试了
Note on A1: 规划新22条

## 导引新22条 (hidden)
序号 | 安全能力 |  | 网络安全需求规范 |  | 设计规范 | 网络安全测试 |  | 风险管理 |  | 不适用/替代说明
| 安全能力 | 要求 | 需求编号 | 需求描述 |  | 用例编号 | 测试结果 | 风险编号 | 风险描述
1 | 1.自动注销（ALOF） | 产品在无人值守期间阻止非授权用户访问和使用的能力。
2 | 2.审核（AUDT） | 产品提供用户活动可被审核的能力。
3 | 3.授权（AUTH） | 产品确定用户已获授权的能力。
4 | 4.节点鉴别（NAUT） | 产品鉴别网络节点的能力。
5 | 5.人员鉴别（PAUT） | 产品鉴别授权用户的能力。
6 | 6.连通性（CONN） | 产品保证连通网络安全可控的能力。
7 | 7.物理防护（PLOK） | 产品提供防止非授权用户访问和使用的物理防护措施的能力。
8 | 8.系统加固（SAHD） | 产品通过固化措施对网络攻击和恶意软件的抵御能力。
9 | 9.数据去标识化与匿名化（DIDT） | 产品直接去除、匿名化数据所含个人信息的能力。
10 | 10.数据完整性与真实性（IGAU） | 产品确保数据未以非授权方式更改且来自创建者或提供者的能力。
11 | 11.数据备份与灾难恢复（DTBK） | 产品的数据、硬件或软件受到损坏或破坏后恢复的能力。
12 | 12.数据存储保密性与完整性（STCF） | 产品确保未授权访问不会损坏存储媒介所存数据保密性和完整性的能力。
13 | 13.数据传输保密性（TXCF） | 产品确保数据传输保密性的能力。
14 | 14.数据传输完整性（TXIG） | 产品确保数据传输完整性的能力。
15 | 15.网络安全补丁升级（CSUP） | 授权用户安装/升级产品网络安全补丁的能力。
16 | 16.现成软件清单（SBOM） | 产品为用户提供全部现成软件清单的能力。
17 | 17.现成软件维护（RDMP） | 产品在全生命周期中对现成软件提供网络安全维护的能力。
18 | 18.网络安全使用指导（SGUD） | 产品为用户提供网络安全使用指导的能力。
19 | 19.网络安全特征配置（CNFS） | 产品根据用户需求配置网络安全特征的能力。
20 | 20.紧急访问（EMRG） | 产品在预期紧急情况下允许用户访问和使用的能力。
21 | 21.远程访问与控制（RMOT） | 产品确保用户远程访问与控制（含远程维护与升级）的网络安全的能力。
22 | 22.恶意软件探测与防护（MLDP） | 产品有效探测、阻止恶意软件的能力。
Note on A1: 导引新22条